Siemianowice Śląskie, dnia 06.11.2024r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024/10.03**

W związku z realizacją projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na

rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: *Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu nowej linii do recyklingu aluminium oraz poprawie efektywności logistyki magazynowej* – w zakresie: **zakup i dostawa fabrycznie nowego separatora x-ray.**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej: [Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

"AMS METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chemiczna 5, 41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 9542184449

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest **zakup i dostawa fabrycznie nowego separatora x-ray.**

Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi).

Parametry techniczne:

* szafa sterownicza z lokalną jednostką obsługową i elektroniczną,
* komora sortownicza wykonana ze stali trudnościeralnej,
* ramy na urządzenie z modułem wydmuchu i komorą separacyjną,
* elektryczne źródło promieniowania X i generator wraz z urządzeniem chłodzenia,
* maks. moc źródła promieni rentgenowskich przy 160 kV: 1000 W,
* typ źródła promieni rentgenowskich: konstrukcja niemonolityczna. Oddzielne źródło i generator,
* położenie źródła promieni rentgenowskich: zamontowane nad przenośnikiem,
* położenie czujnika: pod taśmociągiem,
* prędkość podajnika taśmowego: do 3,5 m/s,
* przerób frakcji o granulacji 8 – 100 mm,
* czujnik promieniowania X, minimalny rozmiar cząstek obiektów, które może rozpoznać od 5 mm,
* osłona promieniowania z kabiną chroniącą przed promieniowaniem odpowiadający normom PAA,
* taśma przenośnika podająca materiał: szerokości od 1100 mm do 1250 mm,
* wyposażenie pneumatyczne,
* rozdział frakcji w minimum 95% skuteczności,
* kontrola temperatury łożysk oraz prędkości taśmy,
* możliwość pracy w temperaturach od -10 stopni C do + 40 stopni C,
* główny kabel zasilający o minimalnej długości 8 m,
* oprogramowanie operacyjne gwarantujące rozdział aluminium i ich gatunków od innych metali nieżelaznych,
* podajnik wibracyjny o szerokości minimum 1000 mm,
* dostosowanie do zasilania o parametrach: napięcie zasilania 400V, trójfazowe, N, PE; prąd znamionowy 25A; max. bezpiecznik wstępny 32A; częstotliwość 50 Hz; IP 54,
* dokumentacja techniczna w języku polskim.

Kod CPV: 1661200-8 Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów

Miejsce realizacji: **Siemianowice - Śląskie**

Planowany termin realizacji: Zakończenie w terminie **do 31.10.2025r.**

Dodatkowo informujemy, że w ramach przedmiotowego projektu "*Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu nowej linii do recyklingu aluminium oraz poprawie efektywności logistyki magazynowej*", w zakresie wydatku dotyczącego budowy linii o roboczej nazwie „x-ray” Zamawiający będzie ogłaszał w Bazie Konkurencyjności zapytania związane z pełnym, pozostałym zakresem objętym wnioskiem o dofinansowanie, tj. na:

- Separator wiroprądowy (2 sztuki)

- Separator elektromagnetyczny – nadtaśmowy (3 sztuki)

- Separator magnetyczny – bębnowy

- Zbiorniki podawcze – bunkry załadowcze (3 sztuk)

- Przenośniki podawcze (15sztuk)

- Kabina sortownicza

**3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:**

1. Oferta powinna zawierać:

* Informację, że została skierowana do: "AMS METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
* Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;
* Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;
* Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia;
* Podanie ceny netto oraz brutto wraz ze wskazaniem waluty;
* Wskazanie okresu gwarancji (w miesiącach);
* Wskazanie czasu reakcji serwisu (w godzinach)
* Odniesienie do kryterium ekologicznego;
* Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
* Termin realizacji zamówienia;
* Datę sporządzenia oferty;
* Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;
* Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;
* Podpis i pieczęć Oferenta.

1. Oferta powinna zostać sporządzona na **Załączniku nr 1**, tj. Formularz ofertowy.

Do oferty należy załączyć:

- **Załącznik nr 2**, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

- **Załącznik nr 3**, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.

- **Załącznik nr 4** tj. Oświadczenie o antyagresji.

- **Załącznik nr 5**, tj. Wykaz realizacji oraz **dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia** - zgodnie z puntem 4.

1. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów składających się na ofertę, jak również do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień wyznaczając termin na uzupełnienie, poprawienie lub złożenie wyjaśnień (nie krótszy niż 2 dni robocze).
3. Językiem wypełnienia oferty musi być język polski.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

**4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:**

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

* Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie realizacje polegające na **dokonaniu sprzedaży separatora x-ray**

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony **załącznik nr 5** oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, z których będą wynikały wszystkie powyższe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

**5. KRYTERIA OCENY OFERT:**

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

1. Cena netto (waga kryterium: **60%**)
2. Okres gwarancji (waga kryterium: **10%**)
3. Czas reakcji serwisu (waga kryterium: **10%**)
4. Kryterium ekologiczne (waga kryterium: **20%**)

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

**Ci=Cmin/Cn x waga 60% x 100 pkt**

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto badanej oferty

Ad 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

**Gi= Gn/Gmax x waga 10% x 100 pkt**

Podane wartości oznaczają:

Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Okres gwarancji”

Gn - okres gwarancji w badanej ofercie

Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach.

Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Jednocześnie maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 60 miesięcy od odbioru końcowego. Jeśli oferent w ofercie poda dłuższy okres, to dla celów porównania ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, ale w umowie zostanie wpisany okres zadeklarowany przez oferenta w ofercie.

Ad 3. Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

**Ri=Rmin/Rn x waga 10% x 100 pkt**

Podane wartości oznaczają:

Ri - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „Czas reakcji serwisu”

Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach

Rn – czas reakcji serwisu w badanej ofercie

Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin.

Maksymalny czas reakcji serwisu dot. przedmiotu zamówienia wynosi 24 godziny, liczone w dni robocze od momentu zgłoszenia serwisowego. Oferty z dłuższym czasem reakcji nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego (dopuszczalne w formie elektronicznej, w tym mailowej), do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, a jeżeli nie będzie to wystarczające do usunięcia wady, usterki lub awarii wówczas

- rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

Ad 4. Liczba punktów w kryterium ekologicznym będzie przyznawana w następujący sposób:

Kryterium ekologiczne: **„Tryb „czuwania” i oszczędzania energii”**:

- W przypadku posiadania przez urządzenie trybu „czuwania” i oszczędzania energii, powodującego samoczynne wyłączenie urządzenia (i / lub samoczynne przejście urządzenia w tryb „czuwania”) pozwalające na oszczędzanie energii w stosunku do trybu działania z zastrzeżeniem, że urządzenie samoczynnie wyłącza się lub przechodzi w tryb „czuwania” po nie więcej niż 10 minutach bezczynności - zostanie przyznane **100 pkt x waga 20%**

- W przypadku braku trybu „czuwania” i/lub trybu oszczędzania energii zostanie przyznane **0 pkt x waga 20%**

Liczba punktów w powyższym kryterium zostanie przyznana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Podane wartości oznaczają: Ei – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Tryb „czuwania” i oszczędzania energii” w odniesieniu do urządzenia.

**SUMA PUNKTÓW „S”** będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów = 100%) przyznana danemu Oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

**S = Ci + Gi + Ri + Ei**

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

**6. WARUNKI:**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.
2. Termin związania ofertą do **06.02.2025r.**
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
10. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
11. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

**7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>
2. Oferty należy składać do dnia **06.12.2024r.**
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

**8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:**

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:

* Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.
* Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.
* Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie.
* Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
* Problemy związane z łańcuchem dostaw części lub komponentów lub danego urządzenia. Łańcuch dostaw rozumiany jako dostawa od podwykonawców oraz transport do miejsca docelowego.
* Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wyniknąć z takiego wydłużenia powinny być wkalkulowane w cenę oferty.

1. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:
   1. przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym;
   2. przedmiot Umowy może zostać zrealizowany szybciej niż przewiduje to zapytanie ofertowe;
   3. przedmiot Umowy może zostać zrealizowany taniej niż przewidziano w ofercie lub zaproponowane rozwiązania równoważne pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji lub kosztów innego etapu cyklu życia przedmiotu Umowy;
   4. zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów).

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

**9. ZAKRES WYKLUCZENIA:**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

**10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:**

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

* jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
* jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;
* jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;
* jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;
* jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę i jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty.

**11. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:**

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

- Pan Sławomir Ptak, adres mailowy: slawomir.ptak@amsmetal.pl, telefon 609 827 677

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy**

**Skierowane do:**

"AMS METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Chemiczna 5

41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 9542184449

***Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/2024/10.03***

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** **zakup i dostawa fabrycznie nowego separatora x-ray**

**DANE OFERENTA:**

Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………….......…………………………….

Adres/siedziba Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**PARAMETRY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia** | **Minimalne/ nie gorsze parametry**  (należy wskazać:  - TAK - jeśli spełnia,  - NIE - jeśli nie spełnia oraz podać wartości parametrów) |
| 1 | * szafa sterownicza z lokalną jednostką obsługową i elektroniczną, |  |
| 2 | * komora sortownicza wykonana ze stali trudnościeralnej |  |
| 3 | * ramy na urządzenie z modułem wydmuchu i komorą separacyjną |  |
| 4 | * elektryczne źródło promieniowania X i generator wraz z urządzeniem chłodzenia |  |
| 5 | * maks. moc źródła promieni rentgenowskich przy 160 kV: 1000 W |  |
| 6 | * typ źródła promieni rentgenowskich: konstrukcja niemonolityczna. Oddzielne źródło i generator |  |
| 7 | * położenie źródła promieni rentgenowskich: zamontowane nad przenośnikiem |  |
| 8 | * położenie czujnika: pod taśmociągiem |  |
| 9 | * prędkość podajnika taśmowego: do 3,5 m/s |  |
| 10 | * przerób frakcji o granulacji 8 – 100 mm |  |
| 11 | * czujnik promieniowania X, minimalny rozmiar cząstek obiektów, które może rozpoznać od 5 mm |  |
| 12 | * osłona promieniowania z kabiną chroniącą przed promieniowaniem odpowiadający normom PAA |  |
| 13 | * taśma przenośnika podająca materiał: szerokości od 1100 mm do 1250 mm |  |
| 14 | * wyposażenie pneumatyczne |  |
| 15 | * rozdział frakcji w minimum 95% skuteczności |  |
| 16 | * kontrola temperatury łożysk oraz prędkości taśmy |  |
| 17 | * możliwość pracy w temperaturach od -10 stopni C do + 40 stopni C |  |
| 18 | * główny kabel zasilający o minimalnej długości 8 m, |  |
| 19 | * oprogramowanie operacyjne gwarantujące rozdział aluminium i ich gatunków od innych metali nieżelaznych |  |
| 20 | * podajnik wibracyjny o szerokości minimum 1000 mm |  |
| 21 | * dostosowanie do zasilania o parametrach: napięcie zasilania 400V, trójfazowe, N, PE; prąd znamionowy 25A; max. bezpiecznik wstępny 32A; częstotliwość 50 Hz; IP 54 |  |
| 22 | * dokumentacja techniczna w języku polskim |  |

**KRYTERIA OCENY OFERT:**

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty: …………………………………………………………………………………………

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty: ………………………………………………………………………………………

Gwarancja (podana w miesiącach): ……………………………………………………………………………………………………

Czas reakcji serwisu (podany w godzinach): ………………………………………………………………………………………

Kryterium ekologiczne – *tryb „czuwania” i oszczędzania energii* \* :

**(TAK, POSIADA/NIE, NIE POSIADA):**……………………………………………………………………………………………….

*\*) oznacza posiadanie przez urządzenie trybu „czuwania” i oszczędzania energii powodującego samoczynne wyłączenie urządzenia (i / lub samoczynne przejście urządzenia w tryb „czuwania”) pozwalające na oszczędzanie energii w stosunku do trybu działania, z zastrzeżeniem, że urządzenie samoczynnie wyłącza się lub przechodzi w tryb „czuwania” po nie więcej niż 10 minutach bezczynności.*

**DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:**

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….

**POZOSTAŁE INFORMACJE:**

Termin realizacji zamówienia (max do: 31.10.2025r.): ……………………………………………………………

Data sporządzenia oferty: ………………………………………………………………………………………………………

Data ważności oferty (min. do. 06.02.2025r.):………………………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIA:**

* Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
* Oświadczam, że oferowane środki trwałe są fabrycznie nowe.
* Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

….……………………………………………………..

*Podpis i pieczęć Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi**

………………………………...…………… …………………………………………………….

*Pieczęć Oferenta* *Miejscowość, data*

**Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi**

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione wyżej powiązania.

..……………………………………………

*Podpis Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy**

……………………………………………… ………………………………………………………….

*Pieczęć Oferenta* *Miejscowość, data*

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy**

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

* 1. nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
  2. nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
  3. nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
  4. żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej

..……………………………………………

*Podpis Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę**

……………………………………………… ………………………………………………………….

*Pieczęć Oferenta* *Miejscowość, data*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę**

**oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

* 1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
  2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
  3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

..……………………………………………

*Podpis Oferenta*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz realizacji**

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

* Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie realizacje polegające na: **zakup i dostawa separatora x-ray**

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, z których będą wynikały powyższe informacje.

Ponadto, należy wypełnić poniższą tabelę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwę i adres zamawiającego daną usługę | Przedmiot zamówienia | Okres realizacji (podany miesiąc i rok zakończenia) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |

..……………………………………………

*Podpis Oferenta*