*Załącznik nr 1a do Zapytanie Ofertowego nr 11 z dnia 15.11.2024 r.*

**Instrukcja wypełniania załącznika**

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „**Parametr oferowany”**
2. Jeśli w kolumnie „**Parametr oferowany”** występuje zapis „**TAK/NIE**” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „**TAK**”.
3. W przypadku, gdy w kolumnie „**Parametr oferowany”** występuje zapis: „**Podać**”, Wykonawca zobowiązany jest do podania i opisania parametrów dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania konkretnych wartości liczbowych, w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiających dokonanie oceny punktowej porównywalnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub bezpośrednio u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi przez Wykonawcę.

**Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.**

Defibrylator kliniczny stacjonarno-transportowy z opcją stymulacji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametr oferowany** | **Rodzaj parametru/**  **Punktacja** |
| 1 | Nazwa | Podać |  |
| 2 | Produkt fabrycznie nowy | Tak/Nie[[1]](#footnote-1) | Parametr obligatoryjny |
| 3 | Rok produkcji: wymagany min.2024 | Tak/nie, Podać | Parametr obligatoryjny |
| 4 | Zawartośc zestawu: defibrylator, łyżki defibrylacyjne zintegrowane dorośli/dzieci - elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne żelowe dla dorosłych i  dla dzieci - kabel EKG 4 żyłowy - czujnik SpO2 Nellcor- kabel przedłużający do czujnika SpO2 - mankiet NIBP: 3 szt. – dren pomiarowy NIBP - kabel zasilania sieciowego - żel defibrylacyjny - papier termiczny szer. 80 mm do drukarki | Tak/nie, Podać | Parametr obligatoryjny |
| **PARAMETRY:** | | | |
| 5 | Urządzenie intuicyjne w obsłudze oferujące jednoetapowy wybór trybu pracy | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 6 | 7-calowy ekran dotykowy | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 7 | Urządzenie automatycznie przesyła wyniki autotestu i umożliwia zarządzanie grupą urządzeń dzięki zdalnym aktualizacjom oprogramowania i konfiguracji | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 8 | Zdalne aktualizacje oprogramowania i konfiguracji | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 9 | Transmisja danych USB i Wi-Fi | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 10 | 4 tryby: monitorowanie, defibrylacja ręczna, AED i stymulator | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 11 | Jedno złącze dla łyżek lub elektrod defibrylacyjnych | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 12 | Tryb defibrylacji wewnętrznej (opcjonalny) do zabiegów chirurgicznych na otwartym sercu | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 13 | 6-odprowadzeniowe EKG | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 14 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 15 | Pomiar SpO2 | Tak/nie,  Podać nazwę technologii | Parametr obligatoryjny |
| 16 | Pomiar EtCO2 | Tak/nie,  Podać nazwę technologii | Parametr obligatoryjny |
| 17 | Zintegrowana, duża 3-kanałowa drukarka | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 18 | Parametry techniczne:  Wymiary: 322 x 276 x 209,7 mm (wys./dł./szer.) bez opakowania | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 19 | Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 120 VA, 50/60 Hz | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 20 | Urządzenie zasilane jest sieciowo lub przez zintegrowany akumulator. | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| 21 | Pojemność akumulatora: do 200 wstrząsów przy maksymalnej energii lub monitorowanie przez 8 godzin z pomiarami NIBP | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |
| G**WARANCJA** | | | |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru zainstalowania aparatu. | Tak/nie | Parametr obligatoryjny |

…….……………………………… …….………………………………

*(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)*

………………………. ……………………….

Miejscowość i Data Podpis Wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)