ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: System do krioablacji

Model: ……………………………………………….

Producent: ……………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………….

(nie wcześniej niż 2025 – wymagany sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KONSOLA STERUJĄCA |  |  |
|  | Obudowa stabilna, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Sterowanie parametrami za pomocą wielokolorowego ekranu dotykowego o przekątnej minimum 15 cali. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny oraz łatwy w obsłudze, wielojęzyczny (angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski) | Tak |  |
|  | Co najmniej 2 dewary do wprowadzania ciekłego azotu do urządzenia, łatwe do uzupełnienia oraz bezpieczne. | Tak |  |
|  | System monitorowania poziomu ciekłego azotu: z ostrzeżeniem o niskim poziomie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia systemu o akcesoria zewnętrzne takie jak: pedał nożny, statyw utrzymujący rękojeść, prowadnice ułatwiające targetowanie zmian | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania kriosond o różnych rozmiarach i kształtach. Kriosondy muszą być wymienne oraz łatwe w montażu. | Tak |  |
|  | Zdolność do pracy w temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C, przy ciśnieniu atmosferycznym 700 hPa; 1060 hPa oraz względnej wilgotności powietrza od 0% do 80%. | Tak |  |
|  | Ciśnienie operacyjne panujące w urządzeniu powinno mieścić się w przedziale od 0-100 psi. | Tak |  |
|  | System spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa medycznego. | Tak |  |
|  | DEWAR MAGAZYNUJĄCY CIEKŁY AZOT |  |  |
|  | Pojemność minimum 35 litrów | Tak, podać |  |
|  | Prędkość parowania mniejsza niż 0,3 L/24h | Tak, podać |  |
|  | Głowica do poboru ciekłego azotu z zamykanym kranem | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Statyw do rękojeści: Możliwość regulacji w co najmniej trzech punktach, Uchwyt zaciskowy do rękojeści, Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji min. 2 (raz do roku) | Tak, podać |  |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację.  polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta