**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE**

**Koncentrator do tlenu – 6 sztuk**

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
|  | **Parametry techniczne** |  |  |
|  | Przepływ tlenu:  min. 0,5l/min, max. 5l/min | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu: min. 90%, max. 95% ± 3% (przy przepływie do 5 l/min) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe:  5,5 psi (± 0,5 psi), 38 kPa (± 3,4 kPa) | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/50-60Hz | Tak |  |
|  | Zużycie energii min. 300 W, max. 500 W | Tak |  |
|  | Poziom hałasu max. 40 dB | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza | Tak |  |
|  | Filtr zewnętrzny i wewnętrzny | Tak |  |
|  | Waga: 13-20 kg | Tak |  |
|  | Wymiary: max. 60 cm x 40 cm x 30 cm | Tak |  |
|  | **Inne** |  |  |
| 11. | Alarmy: niskiego przepływu, braku zasilania, niskiej czystości tlenu | Tak |  |
|  | **Gwarancja** |  |  |
| 12. | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

|  |
| --- |
| ……………………………………………… |
| *Podpis Oferenta* |