Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH ORAZ REHABILITACYJNYCH

w cz. nr I zamówienia - DOSTAWA SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający:

Andrzej Skrzypek NZOZ OPIEKUN Sp. z o. o.

ul. Kazimierza Tumidajskiego 2

20-247 Lublin

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa sprzętów medycznych oraz rehabilitacyjnych składam/składamy ofertę na cz. nr I zamówienia pn. Dostawa sprzętów medycznych:

CENA OFERTY:

Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….)

Na cenę tę składają się:

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę szafy kartotekowej typ I (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………….…… złotych) za dostawę szafy kartotekowej typ II (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę lodówek medycznych (2 sztuki). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę spirometru z oprzyrządowaniem (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę spirometru przenośnego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę inhalatorów (5 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę urządzenia do gazometrii (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę pulsoksymetrów (50 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę kapnografów przenośnych (5 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę kapnografu (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę parawanu mobilnego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę pomp infuzyjnych (2 sztuki). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę ciśnieniomierzy automatycznych (5 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: .................................... zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANA SZAFA KARTOTEKOWA TYP I (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanej szafy kartotekowej typ I: ___________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa kartotekowa metalowa do dokumentów format A4 umożliwiająca przechowywanie w dwóch rzędach teczek, posiadająca cztery pojemne szuflady. Zgodność z RODO oraz centralne ryglowanie szuflad |  |  |
|  | Format: A4 poziomo+ teczki zawieszkowe |  |  |
|  | Wymiary: - wysokość: 128 cm +/- 5 cm - szerokość: 77,5 cm +/- 5 cm - głębokość: 63 cm +/- 5 cm |  |  |
|  | Grubość blachy: minimum 0,7 mm |  |  |
|  | Ilość szuflad: 4 |  |  |
|  | Kolor- biały |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANA SZAFA KARTOTEKOWA TYP II (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanej szafy kartotekowej typ II: ___________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa kartotekowa do teczek zawieszkowych format A4 posiadająca dwie pojemne szuflady. Zgodność z RODO oraz centralne ryglowanie szuflad |  |  |
|  | Wymiary: - wysokość: 71 cm +/- 5 cm - szerokość: 41,5 cm +/- 5 cm - głębokość: 63 cm +/- 5 cm |  |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. minimum 0,8 mm |  |  |
|  | Ilość szuflad 2 |  |  |
|  | Kolor BIAŁY |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANE LODÓWKI MEDYCZNE (2 SZTUKI):

Typ/model oferowanych lodówek medycznych: ____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy |  |  |
|  | Zamek mechaniczny drzwi |  |  |
|  | Drzwi samozamykające się |  |  |
|  | Drzwi prawe lub lodówka z możliwością zmiany kierunku drzwi |  |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie |  |  |
|  | Ilość półek: 2 regulowane + 2 półki druciane pokryte białą farbą polimerową |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia półki |  |  |
|  | Nóżki/kółka dwie regulowane nóżki z przodu, dwie stałe nóżki z tyłu |  |  |
|  | Zakres temperatury wewnętrznej od +3°C do +16°C |  |  |
|  | Energooszczędna |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość: 560 mm +/- 50 mm - głębokość: 645 x +/- 50 mm - wysokość 850 mm +/- 50 mm |  |  |
|  | Pojemność 100 litrów +/- 10% |  |  |
|  | Napięcie i częstotliwość [V, Hz] 220 - 240 V, 50 Hz |  |  |
|  | Chłodzenie wymuszone wentylatorem |  |  |
|  | Kolor – biały lub kremowy |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANY SPIROMETR Z OPRZYRZĄDOWANIEM (1 SZTUKA)

Typ/model oferowanego spirometru z oprzyrządowaniem: _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Urządzenie do pomiaru pojemności płuc i oceny funkcji oddechowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zawiera program diagnostyczny na komputer |  |  |
|  | Różne dysze/ustniki dla pacjentów |  |  |
|  | Port USB do transmisji danych |  |  |
|  | Zestaw filtrów bakteryjnych – min. 50 sztuk |  |  |
|  | Spirometr diagnostyczny |  |  |
|  | Menu w języku polskim |  |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV, FEV1, PEF |  |  |
|  | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 7" |  |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania |  |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania |  |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie |  |  |
|  | Wbudowany Bluetooth |  |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny ok. 110 mm |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów |  |  |
|  | Funkcja pediatryczna - graficzne (obrazkowe) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu |  |  |
|  | Wyposażony w dwukierunkową turbinę jednokrotnego użytku z ustnikiem – minimum 50 szt., nie wymagającą kalibracji |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna pozwalająca zapisać min 9 000 badań |  |  |
|  | Spirometr mierzący min 40 parametrów wdechowych i wydechowych |  |  |
|  | Możliwość pracy z cyfrowymi turbinami dwukierunkowymi (przepływomierzami) wielokrotnego użytku |  |  |
|  | Zakres przepływu min 16l/s |  |  |
|  | Zakres objętość min 10l |  |  |

| - 26 | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s |  |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s |  |  |
|  | Wymiary maksymalne 220 x 210 x 55 mm |  |  |
|  | Waga maksymalna 1,5 kg |  |  |
|  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji wraz czujnikiem typu klips dla dorosłych |  |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec/walizka na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku z ustnikiem min. 50 szt. - kabel USB do podłączenia do komputera - filtry bakteryjne min. 50 sztuk - papier do drukarki min. 2 sztuki |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANY SPIROMETR PRZENOŚNY (1 SZTUKA):

Typ/model oferowany spirometr przenośny: _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośne urządzenie do spirometrii |  |  |
|  | Funkcja mierzenia objętości płuc, przepływu powietrza i innych parametrów oddechowych oraz saturacji tlenu we krwi |  |  |
|  | Urządzenie umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dotykowego ekranu LCD. Jest kompatybilne z oprogramowaniem PC, które umożliwia archiwizację danych oraz bardziej szczegółową analizę wyników |  |  |
|  | Analiza danych w czasie rzeczywistym za pomocą ekranu dotykowego LCD |  |  |
|  | Oprogramowanie na PC z archiwizacją danych i analizą wyników |  |  |
|  | Spirometr diagnostyczny z funkcją pulsoksymetrii |  |  |
|  | Urządzenie przenośne, zasilane akumulatorowo min. 1000 mAh pojemności akumulatora |  |  |
|  | Budowa modułowa z możliwością odłączenia uchwytu turbiny i korzystanie w wygodny sposób z funkcji przenośnego pulsoksymetru |  |  |
|  | Czarno-biały ekran dotykowy LCD |  |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV |  |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania |  |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej tekstowej interpretacji badania |  |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania |  |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB oraz bluetooth |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów |  |  |
|  | Wyposażony w turbinę cyfrową jednokrotnego użytku (przepływomierz) nie wymagający kalibracji – minimum 50 szt. |  |  |
|  | Możliwość drukowania wyników badań na zewnętrznej drukarce za pośrednictwem komputera Pamięć pozwalająca zapisać min 9 000 badań |  |  |
|  | Spirometr mierzący minimum 30 parametrów wdechowych i wydechowych |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny, półprzewodnikowy czujnik temperatury |  |  |
|  | Maksymalny przepływ min 16l/s |  |  |
|  | Maksymalna objętość min 10l |  |  |
|  | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL |  |  |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s |  |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s |  |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Zakres pomiaru wartości SpO2 minimum 0-99% (rozdzielczość 1%) |  |  |
|  | Dokładność odczytu SpO2 w zakresie 70-99% max. ±2% |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-254 BPM |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±2 BPM lub 2% |  |  |
|  | Wymiary max.: 110x50x20 mm |  |  |
|  | Waga z akumulatorem max 150 g |  |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku min. 50 szt. - oprogramowaniem na komputer - kabel USB do podłączenia do komputera |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANE INHALATORY (5 SZTUK):

Typ/model oferowanych inhalatorów: ___________________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Precyzyjna dystrybucja leku |  |  |
|  | Zapewnienie równomiernej i skutecznej dystrybucji leku podczas inhalacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji przepływu powietrza, aby dostosować go do potrzeb pacjenta |  |  |
|  | Ergonomiczny design i łatwa obsługa |  |  |
|  | Inhalator sprężarkowy |  |  |
|  | Przeznaczony do aerozoloterapii dróg oddechowych w przebiegu astmy, zapalenia oskrzeli i przewlekłych chorób płuc |  |  |
|  | Nebulizator inhalatora przystosowany do sterylizacji parowej w autoklawie w temperaturze minimum 121°C |  |  |
|  | Nebulizator o pojemności w zakresie minimalnym od 2 ml do 8 ml |  |  |
|  | Wydajność nebulizatora min. 440 mg/min |  |  |
|  | Średnia wielkość cząsteczek MMD – 3,6 do 4,5 µm |  |  |
|  | Ilość cząstek o średnicy poniżej 5 µm – 53,2 do 67% |  |  |
|  | Ciśnienie kompresora min. 1,2 bara |  |  |
|  | Waga inhalatora poniżej 2 kg |  |  |
|  | Sprężarka wyposażona w filtr powietrza ceramiczny |  |  |
|  | Inhalator wygodny w przenoszeniu o wymiarach maksymalnych 20 x 15 x 15 cm |  |  |
|  | Materiał nebulizatora polipropylen i elastomer termoplastyczny |  |  |
|  | Minimalna trwałość nebulizatora – 300 dezynfekcji |  |  |
|  | Specjalny system w górnej części nebulizatora do powolnej i kontrolowanej inhalacji – zbyt szybki wdech zmniejsza dopływ powietrza i zwiększa opór przy wdechu |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz |  |  |
|  | Wyposażenie każdego inhalatora: - wężyk nebulizatora – 1 sztuka - nebulizator - 1 sztuka - zawór wydechowy nebulizatora – 1 szt. - ustnik z zaworem wydechowym – 1 sztuka - maska dla dzieci – 1 sztuka - filtr ceramiczny sprężarki – 1 sztuka |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANE URZĄDZENIE DO GAZOMETRII (1 SZTUKA):

Typ/model oferowane urządzenie do gazometrii: _________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przenośny system do pomiarów gazometrii, elektrolitów i metabolitów |  |  |
|  | Wyposażone w system monitorowania i analizy danych do interpretacji wyników i diagnozowania stanu pacjenta |  |  |
|  | Możliwe do zintegrowania z systemem informatycznym placówki w celu automatycznego zapisywania wyników i generowania raportów diagnostycznych |  |  |
|  | Skład zestawu: - Czytnik kart testowych - Terminal z wbudowanym skanerem kodów kreskowych - Instrukcja obsługi - Zasilacz sieciowy - Oprogramowanie do transferu danych na PC |  |  |
|  | Parametry mierzone bezpośrednio: pH, pCO2, pO2, TCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac, Crea, Urea, BUN |  |  |
|  | Wartości wyliczone: cHgb, cHCO3-, cTCO2, BE(ecf), BE(b), cSO2, GFRmdr, GFRmdr-a, GFRckd, GFRckd-a, GFRswz, AGap, AGapK, BUN/Crea, Urea/Crea, A, A-a, a/A |  |  |
|  | Rozmiar próbki: 92 mikrolitry |  |  |
|  | Czas odczytu wyniku: 35 sekund |  |  |
|  | Testy gotowe do użycia od razu po wyjęciu z foli ochronnej |  |  |
|  | Zintegrowane płyny kontrolne i czynniki kalibracji |  |  |
|  | Wyniki w czasie rzeczywistym z kontrolą jakości badania |  |  |
|  | Wysoka dokładność |  |  |
|  | Jedna karta - pełen komplet badań |  |  |
|  | Terminal minimalna specyfikacja: - Wymiary maksymalne - Długość: 160 mm - Szerokość : 80 mm - Wysokość: 20 mm |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 5,0 cala i rozdzielczości HD (1280 × 720 pikseli) |  |  |
|  | Zasilanie: Akumulator 3600 mAh wystarczający na wykonanie do 70 badań, czas ładowania < 5 godz. |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe |  |  |
|  | Czas działania na bateriach: Ok 8 godzin ciągłej pracy |  |  |
|  | Karty testowe 25 sztuk /ważność ok. 4 m-ce/ |  |  |
|  | Kapilary 50 sztuk |  |  |
|  | Program do transferu danych na PC |  |  |
|  | Gwarancja – min. 2 lata |  |  |

OFEROWANE PULSOKSYMETRY (50 SZTUK)

Typ/model oferowane pulsoksymetry ___________________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorowanie poziomu nasycenia tlenem krwi oraz tętna |  |  |
|  | Precyzyjny pomiar w warunkach niskiego przepływu krwi |  |  |
|  | Mobilność i kompaktowe rozmiary |  |  |
|  | Ekran LCD minimum 1,8 cala |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe z ustawianymi limitami |  |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej |  |  |
|  | Wbudowany akumulator oraz stacja dokująca do ładowania pulsoksymetru |  |  |
|  | 10-12 godzin pracy ciągłej na akumulatorze |  |  |
|  | Możliwe połącznie z PC za pomocą USB |  |  |
|  | Pamięć wyników przez ostatnie 48 godzin |  |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji od 0 do 100% Dokładność +/- 3% |  |  |
|  | Rozdzielczość 1% |  |  |
|  | Zasilanie stacji dokującej sieciowe 230V |  |  |
|  | Pobór mocy max.80VA |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna 25 – 250 u/min Dokładność +-2% |  |  |
|  | Maksymalne wymiary pulsoksymetru: - Długość: 140 mm - Szerokość: 70 mm - Wysokość: 35mm |  |  |
|  | Waga z akumulatorem do 450g |  |  |
|  | Gwarancja min. 2 lata |  |  |

OFEROWANE KAPNOGRAFY PRZENOŚNE (5 SZTUK):

Typ/model oferowane kapnografy przenośne _____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie służące do monitorowania stężenia dwutlenku węgla (CO2) w wydychanym powietrzu pacjenta |  |  |
|  | Natychmiastowa identyfikacja zmian w poziomie CO2 i generowanie alarmów w przypadku nieprawidłowości w oddychaniu |  |  |
|  | Możliwość łatwego przenoszenia urządzenia |  |  |
|  | Pomiar końcowo-wydechowego CO2 EtCO2: Zakres pomiarowy: 0 ~150mmHg Rozdzielczość: 1 mmHg Dokładność: 0 ~ 40 mmHg: ±2 mmHg 41 ~ 70 mmHg: ±5% odczytów 71 ~ 100 mmHg: ±8% odczytów 101 ~ 150 mmHg: ±10% odczytów |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 2 obr./min ~ 150 obr./min Rozdzielczość: 1 obr./min Dokładność: ±1 obr./min |  |  |
|  | Środowisko pracy: Temperatura: 5 ~ 40°C Wilgotność względna: 30% ~ 75%, bez kondensacji Ciśnienie atmosferyczne: 700 hPa ~ 1060 hPa |  |  |
|  | Zasilanie: DC 3V (2 suche baterie AAA) |  |  |
|  | Moc wejściowa: ≤1VA |  |  |
|  | Wymiary: maksymalnie 60×60×60mm |  |  |
|  | Waga: do 100 g (z bateriami) |  |  |
|  | Gwarancja: min 2 lata |  |  |

OFEROWANY KAPNOGRAF (1 SZTUKA):

Typ/model oferowany kapnograf _____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie medyczne służące do monitorowania stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu |  |  |
|  | urządzenie nieinwazyjne |  |  |
|  | wyświetlacz LCD |  |  |
|  | odczyt stężenia CO2 w formie liczb oraz krzywej pletyzmograficznej /kapnograficznej |  |  |
|  | alarmy dźwiękowe i wizualne |  |  |
|  | zasilanie bateryjne |  |  |
|  | Złącze USB do łatwego transferu danych |  |  |
|  | Czas rozgrzewania: około 20 sekund |  |  |
|  | Czas ładowania: max. 4 godziny |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 70 x 160 x 40 mm |  |  |
|  | Waga: do 600g |  |  |
|  | Ekran: Kolorowy ekran min. 3,5" |  |  |
|  | Typ baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy |  |  |
|  | Czas pracy: min. 10 godzin przy pełnym naładowaniu |  |  |
|  | Kalibracja: Automatyczna EtCO2 |  |  |
|  | Tryb pomiaru: Niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni |  |  |
|  | Zakres: 0 do 150 mmHg lub 0 do 20 kPa lub 0 do 20 % (obj./obj.) |  |  |
|  | Dokładność: - ±2 mmHg dla EtCO2 w zakresie od 0 do 40 mmHg - ±5 % dla EtCO2 w zakresie od 41 do 70 mmHg - ±8 % dla EtCO2 w zakresie od 71 do 100 mmHg - ±10 % powyżej 100 mmHg |  |  |
|  | Częstotliwość aktualizacji: Przy każdym oddechu lub co 10, 20 lub 30 sekund |  |  |
|  | Szybkość przepływu próbki: od 50 do 250 ml/min, regulowane przez użytkownika |  |  |
|  | Wartość standardowa: 100 ml/min |  |  |
|  | Pamięć: 24 godziny (trendy graficzne i wartości pomiaru na ekranie) |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów Zakres: 3 do 150 oddechów na minutę Dokładność: ± 1 % wartości pomiarowej lub ± 1 oddech/min, w zależności od tego, które jest większe |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANY PARAWAN MOBILNY (1 SZTUKA):

Typ/model oferowany parawan mobilny _____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie się i manewrowanie |  |  |
|  | Konstrukcja składana ułatwiająca transport |  |  |
|  | Parawan składany 3 częściowy |  |  |
|  | Cześć środkowa parawanu zamocowana na stałe na podstawie jezdnej na 4 kołach z hamulcami |  |  |
|  | Dwie boczne części parawanu w formie składanych skrzydeł na część stałą środkową |  |  |
|  | Wysokość od podłogi do szczytu parawanu 155 cm +/- 5 cm |  |  |
|  | Parawan zamontowany na podstawie jezdnej |  |  |
|  | Szerokość całkowita parawanu po jego rozłożeniu 150 cm +/- 5cm |  |  |
|  | Szerokość całkowita parawanu po jego złożeniu 55 cm +/- 5cm |  |  |
|  | Powierzchnia skrzydeł parawanu wykonana z płyt antystatycznych |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia parawanu w całości na mokro ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji |  |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery dwubieżniowe kółka jezdne z hamulcami |  |  |
|  | Maksymalna powierzchnia zajmowana przez wózek 60 x 40 cm |  |  |
|  | Maksymalna wysokość podstawy jezdnej do 15 cm |  |  |
|  | Szerokość parawanu po złożeniu maksymalnie 60 cm |  |  |
|  | Ramy skrzydeł parawanu na całej długości połączone ze sobą jednym zawiasem z wyglądu przypominającym listwę |  |  |
|  | Stały aluminiowy uchwyt umieszczony w centralnym segmencie parawanu ułatwiający jego przemieszczanie |  |  |
|  | Aluminiowe uchwyty w formie rączki na zewnętrznych segmentach parawanu służące do składania, rozkładania i przemieszczania parawanu |  |  |
|  | Waga parawanu 30 kg +/- 5 kg |  |  |
|  | Gwarancja min 5 lat |  |  |

OFEROWANE POMPY INFUZYJNE (2 SZTUKI):

Typ/model oferowane pompy infuzyjne _____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml |  |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych /minimum 5/ |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania minimum co 0,1ml/h w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml |  |  |
|  | Programowana szybkość podaży w jednostkach minimum: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% |  |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „Bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu |  |  |
|  | Regulowana szybkość Bolus minimum do 2000 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml |  |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji w zakresie minimum 300-900 mmHg co 75 mmHg |  |  |
|  | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  |  |
|  | Możliwość programowania nazwy działu |  |  |
|  | Wewnętrzna lista leków minimum 30 nazw z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku minimum 16 profili |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie minimum 0-5 ml/h co 0,1 ml/h |  |  |
|  | Historia infuzji minimum 2000 zdarzeń |  |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny i dźwiękowy. Podać listę alarmów |  |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe minimum 20h przy przepływie 5 ml/h i minimum 4h przy przepływie 100 ml/h |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  |  |
|  | Waga [max] 2,5 kg |  |  |
|  | Pompy dostosowane do podawania różnych rodzajów substancji, w tym leków, płynów do nawodnienia |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

OFEROWANE CIŚNIENIOMIERZE AUTOMATYCZNE (5 SZTUK):

Typ/model oferowane ciśnieniomierze automatyczne _______________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz ramieniowy |  |  |
|  | Mankiet zakres minimalny ramienia: 22 - 42 cm |  |  |
|  | Zarządzanie pamięcią 30 odczytów |  |  |
|  | Wykrywanie ruchu ciała |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi |  |  |
|  | Waga urządzenia do 0,25 kg |  |  |
|  | Przewodnik dotyczący zakładania mankietu |  |  |
|  | Wykrywanie nieregularnego rytmu serca |  |  |
|  | Walidacja |  |  |
|  | Badanie kliniczne |  |  |
|  | Wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi |  |  |
|  | Wymiary maks.: 82 x 103 x 140 mm |  |  |
|  | Wykrywanie nieregularnego rytmu serca |  |  |
|  | Wskaźnik poprawnego założenia mankietu na wyświetlaczu |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.