Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH ORAZ REHABILITACYJNYCH

w cz. nr II zamówienia - DOSTAWA SPRZĘTÓW REHABILITACYJNYCH

Zamawiający:

Andrzej Skrzypek NZOZ OPIEKUN Sp. z o. o.

ul. Kazimierza Tumidajskiego 2

20-247 Lublin

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa sprzętów medycznych oraz rehabilitacyjnych składam/składamy ofertę na cz. nr II zamówienia pn. Dostawa sprzętów rehabilitacyjnych

CENA OFERTY:

Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….)

Na cenę tę składają się:

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę systemu do badań wysiłkowych (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………….…… złotych) za dostawę urządzeń do laseroterapii (3 sztuki). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę urządzenia do laseroterapii / lasera niskoenergetycznego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę aparatu do terapii ultradźwiękowej (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę aparatu do magnetoterapii i laseroterapii wielokanałowego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę aparatu do elektroterapii (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę koncentratorów tlenu (10 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę przenośnych koncentratorów tlenu (3 sztuki). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę ssaków elektrycznych i akumulatorowych (5 sztuk). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę kaszlatora (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę aparatu do masażu uciskowego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę stołu składanego do masażu (1 sztuki sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

- ………………. zł netto (słownie: …………..………… złotych) za dostawę łóżka rehabilitacyjnego wielofunkcyjnego (1 sztuka). Stawka podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia wynosi: …...%.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: .................................... zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANY SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH (1 sztuka):

Typ/model oferowanego systemu do badań wysiłkowych : ___________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające monitorowanie parametrów fizjologicznych podczas wykonywania wysiłku fizycznego |  |  |
|  | Parametry monitorowane: - częstość serca, - poziom tlenu we krwi, - elektrokardiogram /EKG/ |  |  |
|  | Opcjonalnie: ciśnienie krwi, poziom dwutlenku węgla we krwi, parametry oddechowe |  |  |
|  | Możliwa integracja z innymi systemami medycznymi i narzędziami diagnostycznymi |  |  |
|  | Kompletny system do przeprowadzania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z cykloergometru oraz oprogramowania |  |  |
|  | doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego |  |  |
|  | nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń, |  |  |
|  | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST |  |  |
|  | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST |  |  |
|  | automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni, |  |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania, |  |  |
|  | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty, automatyczna analiza arytmii |  |  |
|  | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku |  |  |
|  | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie, wydruk EKG w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie, wydruk EKG w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania |  |  |
|  | system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii |  |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) |  |  |
|  | standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP |  |  |
|  | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu |  |  |
|  | funkcja reanalizy wykonanego badania |  |  |
|  | prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST |  |  |
|  | Cykloergometr: zakres obciążenia: minimum od 25 do 1000 W |  |  |
|  | Zakres obrotów: min. od 5 do 150 obr. / min. |  |  |
|  | Obsługa: za pomocą komputera, port RS-232 / USB |  |  |
|  | Hamowanie: hamulec magnetyczny sterowany procesorem, z kontrolą momentu obrotowego |  |  |
|  | Sterowanie obciążeniem: przez mikroprocesor |  |  |
|  | Obciążenie: niezależne od prędkości |  |  |
|  | Dostosowanie tempa jazdy: indywidualnie do pacjenta |  |  |
|  | Waga pacjenta: do min. 200 kg |  |  |
|  | Zasilanie: zewnętrzne, zasilacz |  |  |
|  | Tryb pracy: ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem |  |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP: tak, bez udziału komputera i nadrzędnego oprogramowania |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeń (tryb: diagnostyka) |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 2 odprowadzenia (tryb: trening) |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń mięśniowych: brak, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń sieciowych: brak, 50 Hz, 60 Hz |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa, filtr izolinii: brak, 0,25 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: odporność na defibrylację typu CF |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres częstotliwości 0,05-150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg EN 60601-2-25 |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres pomiaru HR 25-300 bpm |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: elektrody jednorazowe (50 szt.), instrukcja użytkowania, kabel do transmisji danych, kabel pacjenta (system wysiłkowy), kabel sieciowy, pasta abrazyjna, zasilacz sieciowy |  |  |
|  | Stanowisko diagnostyki medycznej - stanowisko diagnostyczne, umożliwiające wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG |  |  |
|  | nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń |  |  |
|  | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST |  |  |
|  | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST, automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni |  |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania |  |  |
|  | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty |  |  |
|  | automatyczna analiza arytmii |  |  |
|  | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku |  |  |
|  | monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie |  |  |
|  | wydruk EKG w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania, system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii |  |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) |  |  |
|  | standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP |  |  |
|  | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu |  |  |
|  | funkcja reanalizy wykonanego badania |  |  |
|  | prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST |  |  |
|  | Wyposażenie: stanowisko diagnostyki medycznej z wózkiem, monitorem LCD minimum 27", drukarką laserową A4 i komputerem |  |  |
|  | Gwarancja: min 2 lata |  |  |

OFEROWANE URZĄDZENIA DO LASEROTERAPII (3 SZTUK):

Typ/model oferowanych urządzeń do laseroterapii: _________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym min. 5" |  |  |
|  | 1 kanał zabiegowy; tryb manualny; tryb programowy |  |  |
|  | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |  |  |
|  | baza wbudowanych programów zabiegowych |  |  |
|  | możliwość tworzenia programów użytkownika; programy ulubione, możliwość edycji nazw programów użytkownika |  |  |
|  | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |  |
|  | statystyki przeprowadzanych zabiegów |  |  |
|  | regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego |  |  |
|  | tryb STANDBY |  |  |
|  | tryb oszczędzania energii |  |  |
|  | współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi |  |  |
|  | tryb emisji: ciągły i impulsowy |  |  |
|  | regulacja mocy promieniowania laserowego |  |  |
|  | regulacja wypełnienia |  |  |
|  | możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  |  |
|  | automatyczny test mocy promieniowania laserowego |  |  |
|  | automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego |  |  |
|  | trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących |  |  |
|  | dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi |  |  |
|  | końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych |  |  |
|  | wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji |  |  |
|  | wbudowane programy zabiegowe: - programy sondy IR minimum 35 - programy z częstotliwością Nogiera min. 8 - programy z częstotliwością Volla min. 30 - programy aplikatora prysznicowego min. 50 - programy do ustawienia dla użytkownika |  |  |
|  | długość fali sond promieniowania podczerwonego 808 nm |  |  |
|  | maksymalna moc sond promieniowania podczerwonego 400 mW |  |  |
|  | regulacja mocy 25%, 50%, 75%, 100% |  |  |
|  | częstotliwość trybu impulsowego 1 - 5000 Hz |  |  |
|  | wypełnienie w trybie impulsowym 10 - 90%, impuls 50 μs |  |  |
|  | wymiary maksymalne 30x30x20 cm |  |  |
|  | masa aparatu do 3 kg |  |  |
|  | akumulator Li-ion, pojemność akumulatora minimum 2100 mAh |  |  |
|  | zasilanie 240 V, 50/ 60 Hz |  |  |
|  | okulary ochronne 2 sztuki |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANE URZĄDZENIE DO LASEROTERAPII / LASER NISKOENERGETYCZNY (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego urządzenia do laseroterapii / lasera niskoenergetycznego: ______________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy |  |  |
|  | Kolorowy, dużych rozmiarów (min 4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym |  |  |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym |  |  |
|  | Możliwość pracy z różnymi sondami |  |  |
|  | Aparat powinien posiadać gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń oraz możliwość tworzenia własnych programów przez terapeutę. |  |  |
|  | Ergonomiczne sondy |  |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń |  |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) |  |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych |  |  |
|  | Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond |  |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów |  |  |
|  | Funkcja powtórzeń dawki |  |  |
|  | Czujnik do pomiaru mocy lasera |  |  |
|  | Możliwość stosowania jako aparat przenośny |  |  |
|  | Sonda długość fali świetlnej 808 nm / moc impulsu 400 mW (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy) |  |  |
|  | Sonda Laserowa 9-diodowa, moc całkowita 1040mW, długość fali świetlnej 660nm oraz 808nm |  |  |
|  | Powierzchnia zabiegowa 50 cm2. |  |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy |  |  |
|  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |  |
|  | Zegar sterujący czasem zabiegu |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz / |  |  |
|  | Pobór mocy maks. 50 VA |  |  |
|  | Wymiary maks. 400x300x150 mm |  |  |
|  | Masa aparatu do 3 kg |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANY APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego aparatu do terapii ultradźwiękowej: ________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Duży min (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym |  |  |
|  | Dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic. Głowice wodoodporne Głowice dwuczęstotliwościowe: GŁOWICA 1: - powierzchnia terapeutyczna 5cm2 - maks. moc średnia 12,5W - szczytowa moc impulsu 15W - częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MH GŁOWICA 2: - powierzchnia terapeutyczna 1,33 cm2 - maks. moc średnia 3,3W - szczytowa moc impulsu 4W - częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz |  |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa |  |  |
|  | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa |  |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem |  |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń |  |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) |  |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów |  |  |
|  | wymiary maks. 400 x 300 x 150 mm |  |  |
|  | masa sterownika maks. 3 kg |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANY APARAT DO MAGNETOTERAPII I LASEROTERAPII WIELOKANAŁOWY (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego aparatu do magnetoterapii i laseroterapii wielokanałowego: ____________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń |  |  |
|  | Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę |  |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych |  |  |
|  | Kolorowy, dużych rozmiarów (min. 5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym |  |  |
|  | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym |  |  |
|  | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego– od 1 do 100Hz |  |  |
|  | Programy –automatyczna zmiana modulacji |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora |  |  |
|  | Regulacja mocy lasera w szerokim zakresie od 10 do 1440mW dla opcjonalnej sondy prysznicowej |  |  |
|  | Częstotliwość zmian pola magnetycznego min. 1 – 100 [Hz] |  |  |
|  | Zmiana indukcji pola magnetycznego min. 0 – 20 [mT] |  |  |
|  | Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s] |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz/ 400 W |  |  |
|  | Masa aparatu do 7kg |  |  |
|  | Rozmiar sterownika maks. 150x400x350 mm |  |  |
|  | Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora |  |  |
|  | Aplikator pola magnetycznego do aparatów typu rozmiar 600mm +/- 20 mm |  |  |
|  | Sonda punktowa długość fali świetlnej 808 nm / moc impulsu min. 400 mW |  |  |
|  | Okulary ochronne 2 sztuki |  |  |
|  | 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami |  |  |
|  | Kanał do laseroterapii |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANY APARAT DO ELEKTROTERAPII (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego aparatu do elektroterapii: _________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii |  |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonywanie zabiegów: - prądami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym - prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) - stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) - stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym - stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca - stymulacji TENS BURST (wybuchowy) - stymulacji HV (wysokonapięciowa) - stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) - prądem Träberta (UR) (2-5) - prądem faradycznym i neofaradycznym - elektrogimnastyki z szeroką regulacją - jonoforezy - galwanizacji |  |  |
|  | gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100) |  |  |
|  | indywidualna regulacja parametrów zabiegu |  |  |
|  | własne ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (min. 50) |  |  |
|  | ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych |  |  |
|  | funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji |  |  |
|  | dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy) |  |  |
|  | przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatniego badania pozostają w pamięci aparatu |  |  |
|  | dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny LCD – ułatwiający odczyt parametrów wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym |  |  |
|  | liczniki czasu i liczby zabiegów |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANE KONCENTRATORY TLENU (10 SZTUK):

Typ/model oferowanych koncentratorów tlenu: _________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokie stężenie tlenu 5 l/min: 93% ± 3 % - |  |  |
|  | Uchwyt oraz kółka dają możliwość łatwego przemieszczania |  |  |
|  | Niskie zużycie energii |  |  |
|  | Wskaźnik ilości przepracowanych godzin |  |  |
|  | Wymiary maks.: 65 x 35 x 36 cm |  |  |
|  | Waga: do 20 kg |  |  |
|  | Zasilanie: 220-230V |  |  |
|  | Pobór mocy do 320W przy 5 l/min |  |  |
|  | Regulacja przepływu: 0,5 l/min - 5,0 l/min |  |  |
|  | Stężenie tlenu: 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 % |  |  |
|  | Poziom hałasu: < 40 dB |  |  |
|  | Progi alarmowe OPI (wskaźnik stężenia procentowego tlenu): Temperatura robocza: od 12°C do 32°C |  |  |
|  | Wilgotność względna przechowywania/transportu: do 95% w temperaturze od -34°C do 71°C |  |  |
|  | Wilgotność względna pracy: do 95% |  |  |
|  | Gwarancja- min 2 lata |  |  |

OFEROWANE PRZENOŚNE KONCENTRATORY TLENU (3 SZTUKI):

Typ/model oferowanych przenośnych koncentratorów tlenu _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrator tlenu przenośny z akumulatorem |  |  |
|  | Koncentrator dostarczający do 2 litrów tlenu |  |  |
|  | tryb podwójnego przepływu |  |  |
|  | prosty i łatwy w użyciu tryb automatyczny |  |  |
|  | łatwo wymienialne moduły sitowe |  |  |
|  | Rozmiar (W×D×H): maks. 220 mm × 170 mm × 320 mm |  |  |
|  | Waga: poniżej 5 kg |  |  |
|  | Wymagania dotyczące zasilania: - Adapter AC: 100-240V AC(+/- 10%) - wejście 50-60 Hz, 24V DC, wyjście 6.25A - Adapter DC: wejście 11.5 - 16V DC, 19V, wyjście 7.9A |  |  |
|  | Koncentracja tlenu: od 87% - 96% |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie tłoczenia tlenu: 20.5 psi |  |  |
|  | Czułość wyzwalani oddechu: -0.12cm/H20 |  |  |
|  | Poziom hałasu: do 38 dB(A) |  |  |
|  | Typy alarmu: - Niska czystość tlenu - Nie wykryto oddechu - Słaba bateria |  |  |
|  | Wymagany serwis |  |  |
|  | Czas pracy baterii: ok 4 godzin z 1 baterią i 8 godzin z 2 bateriami na 18 BMP |  |  |
|  | Lekkie urządzenie zapewniające możliwość działania w czasie transportu |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne: Możliwość zasilania koncentratora tlenu z baterii |  |  |
|  | Gwarancja – min 2 lata |  |  |

OFEROWANE SSAKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE (5 SZTUK):

Typ/model oferowanych ssaków elektrycznych i akumulatorowych ____________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa |  |  |
|  | Zasilanie dualne – praca na prądzie elektrycznym jak i baterii wewnętrznej |  |  |
|  | Możliwe dostosowanie mocy do różnych zastosowań klinicznych |  |  |
|  | Łatwy transport i użytkowanie mobilne |  |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny hydrofobowy |  |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 1 litr – 1 sztuka Przewód silikonowy pacjenta dł. 1,5 metra |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz i z akumulatora wewnętrznego na czas pracy minimum 50 minut |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza |  |  |
|  | Opcja dalszej rozbudowy o w wózek jezdny na 4 kołach |  |  |
|  | Maksymalna waga ssaka bez wózka do 7 kg |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne saka bez wózka maksymalnie 400x200x300 +/- 20 mm |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 140VA + 20% |  |  |
|  | Maksymalny czas ładowania do pełnego akumulatora do 90 minut |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zasilania ssaka i ładowania akumulatora po podłączeniu do gniazda 12V typu samochodowego |  |  |
|  | Ładowarka akumulatora wbudowana wewnątrz ssaka |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

OFEROWANY KASZLATOR (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego kaszlatora _____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do wspomagania kaszlu, przeznaczone do codziennej terapii osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego |  |  |
|  | Narzędzie do rozluźniania i przemieszczania się wydzieliny oraz w celu rekrutacji obszarów płuc |  |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję coachingu by wspierać terapię, wykorzystujące elementy wizualne w celu motywowania pacjenta |  |  |
|  | Do użytku w domu pacjenta, w szpitalu lub w gabinecie lekarskim |  |  |
|  | Konstrukcja kaszlatora oparta na stacji z wymiennym modułem o wadze maks. 2 kg, zdolna do pracy z wewnętrzną baterią, co daje wygodę w zakresie mobilności |  |  |
|  | Ustawienie ciśnienia w zakresie od -70 do +70 mbar |  |  |
|  | Tryby pracy: - Tryb kaszlu – (synchronizowany, auto i manualny) - Rekrutacja płuc/rehabilitacja oddechowa - Regulowane oscylacje - Trzy konfigurowalne ustawienia wstępne - Funkcja coachingu (edukacji) by wspierać terapię pacjenta |  |  |
|  | Elementy wizualne w celu motywowania pacjenta podczas terapii |  |  |
|  | Terapia ustawiana przy użyciu min. 7 calowego ekranu dotykowemu HD |  |  |
|  | Monitorowanie danych: - Na ekranie głównym podgląd danych z ostatniej sesji - Objętość oddechowa wdechowa (VTI) - Czas wdechu (czas I) - Czas wydechu (czas E) - Czas pauzy (czas P) - Przepływ szczytowy |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

OFEROWANY APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego aparatu do masażu uciskowego ____________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wielokomorowy – min. 12 komór w rękawie |  |  |
|  | Różne tryby pracy |  |  |
|  | Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach 12 komorowych jednocześnie |  |  |
|  | Min. 10 programów masażu uciskowego |  |  |
|  | Ustawianie czasu utrzymania ciśnienia w komorach |  |  |
|  | Zakresy regulacji ciśnienia: 10-200 mmHg (+/-10 mm Hg) |  |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz LCD, min. 5’’ Obsługa urządzenia za pomocą dotykowych przycisków |  |  |
|  | Mankiety posiadające specjalną wielowarstwową konstrukcję: - warstwa zewnętrzna wykonana z miękkiego, ale trwałego materiału; - warstwa wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej (100% bawełny) |  |  |
|  | Możliwość ustawiania ciśnienia w każdej komorze osobno |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy jednym napełnieniem mankietu, a następnym |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca zapis ustawień, aby były dostępne po następnym wyłączeniu i włączeniu urządzenia |  |  |
|  | Funkcja przywrócenia domyślnych wartości urządzenia |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 1 mankiet na kończynę górną, 2 mankiety na kończyny dolne |  |  |
|  | Opcja wyposażenia urządzenia w mankiet na pas biodrowy |  |  |
|  | Możliwe wyłączenie konkretnej komory w mankiecie |  |  |
|  | Waga urządzenia bez mankietów: max 9 kg |  |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): maksymalne 450 x 350 x 200 mm |  |  |
|  | Pobór mocy: maksymalny 120 VA |  |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

OFEROWANY STÓŁ SKŁADANY DO MASAŻU (1 SZTUKA):

Typ/model oferowanego stołu składanego do masażu _______________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mechanizm składania zapewniający łatwy transport i oszczędność miejsca |  |  |
|  | Stół posiadający stabilną konstrukcję |  |  |
|  | Bezpieczny dla pacjenta i dla terapeuty |  |  |
|  | Duży udźwig |  |  |
|  | Długość stołu min. 180 cm |  |  |
|  | Długość stołu z podgłówkiem min. 210 cm |  |  |
|  | Szerokość stołu 60 cm |  |  |
|  | Ilość segmentów blatu 2 |  |  |
|  | Długości segmentów blatu (od lewej) 90 / 90 cm |  |  |
|  | Pianka tapicerki grubości min. 5 cm |  |  |
|  | Wysokość regulowana stołu od 62 cm do 91 cm w 10 pozycjach |  |  |
|  | Wymiary po złożeniu maksymalne 90 x 60 x 20 cm |  |  |
|  | Waga stołu (bez wyposażenia) 14kg +/- 5% |  |  |
|  | Waga wyposażenia maksymalnie do 2 kg |  |  |
|  | Wytrzymałość dynamiczna minimum 450 kg |  |  |
|  | Wytrzymałość statyczna 1400 kg |  |  |
|  | Podgłówek regulowany |  |  |
|  | Półka przednia pod ramiona |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

OFEROWANE ŁÓŻKO REHABILITACYJNE WIELOFUNKCYJNE (1 SZTUKA):

Typ/model oferowane łóżka rehabilitacyjnego wielofunkcyjnego ______________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do opieki długoterminowej |  |  |
|  | Leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny) |  |  |
|  | indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych |  |  |
|  | w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej |  |  |
|  | szerokość całkowita 1050 mm ± 10mm (950mm ± 10mm) |  |  |
|  | długość całkowita 2140mm ± 10mm |  |  |
|  | wymiary leża 2020x890mm( 790mm) ± 5mm |  |  |
|  | regulacja wysokości 400 – 800mm ± 5mm |  |  |
|  | regulacja segmentu pleców w zakresie 0°¸ 70° (± 5°) |  |  |
|  | regulacja segmentu uda w zakresie 0°¸ 30° (± 5°) |  |  |
|  | kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 12° (± 5°) |  |  |
|  | kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 12° (± 5°) |  |  |
|  | materac paroprzepuszczalny |  |  |
|  | uchwyt trójkątny na wysięgniku mocowanym w narożniku łózka |  |  |
|  | tapicerka – nieprzepuszczana/bawełniana; grubość – min. 10 cm |  |  |
|  | Gwarancja min 2 lata |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.