FORMULARZ OFERTY

na zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu w celu wyposażenia Sali Umiejętności Pielęgniarskich Lubelskiej Akademii WSEI.

w ramach umowy o dofinasowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-IP.08-0375/23-00,  tytuł projektu Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej Akademii WSEI

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Forma prawna: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Siedziba i adres: |  |
| Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby do kontaktu: |  |

- Cena:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych – dziecko |  |  |
|  | Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych – osoba dorosła |  |  |
|  | Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę |  |  |
|  | Trenażer do pielęgnacji portów naczyniowych |  |  |
|  | Trenażer dostępy domięśniowe |  |  |
|  | Model do nauki wkłuć śródskórnych, podskórnych i domięśniowych |  |  |
|  | Model do pielęgnacji stomii |  |  |
|  | Model do pielęgnacji ran i nauki opatrywania |  |  |
|  | Trenażer do nauki zgłębnikowania |  |  |
|  | Łóżko elektryczne, barierki ciągłe |  |  |
|  | Łóżko elektryczne, barierki ciągłe, rama ortopedyczna |  |  |
|  | Kardiomonitor |  |  |
|  | Łóżko szpitalne dla dzieci elektryczne |  |  |
|  | Łóżeczko dla noworodków |  |  |
|  | Inkubator zamknięty |  |  |
|  | Stolik do pielęgnacji niemowląt |  |  |
|  | Wózek zabiegowy mały |  |  |
|  | Wózek toaletowo-prysznicowy |  |  |
|  | Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji i podawania leków |  |  |
|  | POMPA STRZYKAWKOWA |  |  |
|  | Lampa zabiegowa mobilna |  |  |
|  | Stojak kroplówki |  |  |
|  | Parawan medyczny jednoskrzydłowy |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy |  |  |
|  | Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej |  |  |
|  | Stabilizator podnośnik postawy pacjenta |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy |  |  |
|  | Monitor przenośny z ciśnieniem saturacją |  |  |
|  | Glukometr do oceny kwasu moczowego, cholesterolu, i glikemii wraz z paskami |  |  |
|  | Aparat EKG 12 odprowadzeń |  |  |
|  | Wózek inwalidzki ręczny |  |  |
|  | Zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej |  |  |
|  | Pełnopostaciowy manekin realistycznie przedstawiający sześcioletnie dziecko |  |  |
|  | Fantom noworodka z zestawem wad wrodzonych |  |  |
|  | Model ręki do wkłuć dożylnych |  |  |
|  | Trenażer do wkłuć dożylnych – pediatryczny |  |  |
|  | Trenażer do wkłuć dożylnych w postaci główki niemowlęcia |  |  |
|  | Zestaw treningowy do szybkiego i skutecznego wykonania dostępu doszpikowego |  |  |
|  | Trenażer do cewnikowania niemowlęcia |  |  |
|  | Zestaw do pozoracji ran |  |  |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego |  |  |
|  | Model do badania jąder |  |  |
|  | Waga/Analizator do oceny składu ciała |  |  |
|  | Łatwoślizg |  |  |
| Łącznie : |  |  |  |

- Parametry oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają ustrzec Zamawiającego przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

POZYCJA 1

Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych – dziecko

| Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych - dziecko– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer w postaci torsu do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych dziecka (4-7 lat). |  |
|  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zębów, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani i nagłośni |  |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |
|  | Możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej |  |
|  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, - wykonywania manewru Sellica |  |
|  | Możliwość kontroli tętna na tętnicach szyjnych |  |
|  | W zestawie torba oraz lubrykant |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 2

Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych – osoba dorosła

| Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych – osoba dorosła – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych osoby dorosłej. Głowa osoby dorosłej wraz z płucami na stabilnej podstawie. |  |
|  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zębów, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |
|  | Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka. |  |
|  | Sygnalizacja zbyt dużego nacisku na zęby przy intubacji. |  |
|  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, - wykonywania manewru Sellica - symulacja skurczu krtani - symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych |  |
|  | W zestawie walizka, model poglądowy dróg oddechowych, symulowana treść żołądkowa, lubrykant, zestaw przewodów czyszczących |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 3

Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

| Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych niemowlęcia. Głowa niemowlęcia na stabilnej podstawie. |  |
|  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni |  |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |
|  | Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka. |  |
|  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych |  |
|  | W zestawie opakowanie ochronne i lubrykant |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 4

Trenażer do pielęgnacji portów naczyniowych

| Trenażer do pielęgnacji portów naczyniowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Model tułowia dla dorosłych z rozszerzonym zakresem rotacji i wyprostu prawego ramienia, używany do wprowadzania, pielęgnacji, zakładania opatrunków i urządzeń zabezpieczających oraz usuwania długoterminowego dostępu naczyniowego. Może być używany w pozycji stojącej lub leżącej. |  |
|  | Rozwój umiejętności: - Zakładanie i pielęgnacja długoterminowego dostępu naczyniowego - Zakładanie materiałów opatrunkowych lub urządzeń zabezpieczających - Usuwanie długoterminowego dostępu naczyniowego |  |
|  | Cechy: - Centralny cewnik żylny umieszczony obwodowo (prawa okolica podobojczykowa): - Dwukanałowy cewnik PICC 5FR wychodzący z żyły łokciowej. - Żyła łokciowa jest lekko uwypuklona w celu ułatwienia identyfikacji. - Wstępnie wprowadzony cewnik żylny 20 g na przedramieniu umożliwiający pobieranie krwi, heparynizację - Wszystkie porty naczyniowe umożliwiają naukę pielęgnacji - Port naczyniowy podskórny umieszczony w lewej okolicy podobojczykowej - W zestawie igły Hubera |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 5

Trenażer dostępy domięśniowe

| Trenażer dostępy domięśniowe – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Model pośladków osoby dorosłej |  |
|  | Realistyczne odwzorowane punkty anatomiczne np. Krętarz większy, kolec biodrowy przedni górny |  |
|  | Wycięty górny zewnętrzny kwadratu lewego pośladka dla obserwację struktur wewnętrznych tj. mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka. |  |
|  | Przekrój anatomiczny modelu zawiera skórę, tkankę tłuszczową i mięśnie |  |
|  | Możliwość wielokrotnego wykonywania zabiegów |  |
|  | Realistyczne odczucia związane z wprowadzaniem igły |  |
|  | Na modelu można ćwiczyć trzy rodzaje iniekcji domięśniowych: - środkowo pośladkowy - bocznego mięśnia obszernego - brzuszno-pośladkowe |  |
|  | W zestawie walizka oraz strzykawki z igłami |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 6

Model do nauki wkłuć śródskórnych, podskórnych i domięśniowych

| Model do nauki wkłuć śródskórnych, podskórnych i domięśniowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur iniekcji w postaci zaokrąglonego bloczku |  |
|  | Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia. |  |
|  | Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji płynem , po wykonaniu iniekcji śródskórnej widoczny pęcherzyk |  |
|  | Wytrzymała, samo gojąca się skóra pozwala na wielokrotne wkłucia |  |
|  | W zestawie trenażer, pasek mocujący i 2szt naskórka |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 7

Model do pielęgnacji stomii

| Model do pielęgnacji stomii – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Realistycznej wielkości miednica żeńska z wymiennymi genitaliami, stworzona do ćwiczenia procedur pielęgnacyjnych, urologicznych i żołądkowo-jelitowych z dostępem rektalnym |  |
|  | Realistyczne ruchy stawów pozwalają na ułożenie symulatora w prawidłowej pozycji do konkretnych zabiegów |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie |  |
|  | Genitalia, wykorzystywane ze złączami i zbiornikiem moczu, umożliwiają wykonywanie procedur w ramach pielęgnacji urologicznej, takich jak pielęgnacja krocza, wprowadzanie leków dopochwowych oraz wprowadzenie, pielęgnacja, irygacja i wyjmowanie stałego cewnika moczowego |  |
|  | Genitalia, wykorzystywane ze złączami odbytu i zbiornikiem jelita grubego, pozwalają na wykonywanie lewatywy przy użyciu płynów, aby uzyskać realistyczny wypływ |  |
|  | Płyta brzuszna z wymiennym miejscem stomijnym pozwala na symulację pielęgnacji rurki cystostomijnej i pielęgnacji stomii do odprowadzania moczu |  |
|  | Nowa pojedyncza zaślepka z zaworem w płycie brzusznej służy do wytworzenia ciśnienia w zbiorniku podczas zabiegów cewnikowania dróg moczowych |  |
|  | Możliwe jest wykonywanie obustronnych iniekcji domięśniowych w udo, górną i boczną część pośladka |  |
|  | Irygacja i pielęgnacja stomii |  |
|  | Pielęgnacja i zaopatrywanie ran – w tym zakażonej rany i owrzodzeń |  |
|  | W zestawie - model miednicy, - 1 x Zestaw genitalii męskich i żeńskich, - 3 x Zawór do układu moczowego, - 3 x Zawór odbytu, - 3 x Zacisk, stomia, - rany uda (2 szt), - rany okolic pośladków (2szt) |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 8

Model do pielęgnacji ran i nauki opatrywania

| Model do pielęgnacji ran i nauki opatrywania – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Model przeznaczony jest dla pielęgniarek, lekarzy, studentów do nauki pielęgnacji ran i technik bandażowania |  |
|  | Trenażer do Pielęgnacji Ran i Bandażowania. Pielęgnacja i opieka nad ranami jest bardzo zbliżona do rzeczywistej, giętka struktura materiału umożliwia zakładanie i zmienianie bandaży w realistycznych warunkach |  |
|  | Trenażer przedstawia następujące rany: - rana po wycięciu tarczycy, - rana po nacięciu mostka, - rana po amputacji piersi, - rana po splenektomii, - rana po toraktomii (resekcja płuca), - rana po laparotomii (np. cystektomii), - rana po usunięciu woreczka żółciowego, - rana po cesarskim cięciu lub usunięciu macicy, - rana po laminektomii, - rana po usunięciu nerki, - rana po amputacji nogi (kikut), - kolostomia, - odleżyny. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 9

Trenażer do nauki zgłębnikowania

| Trenażer do nauki zgłębnikowania – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer przeznaczony do nauki umieszczania cewników odsysających przez nos i usta, przez tracheotomię i karmienia przez sondę żołądkową |  |
|  | Trenażer posiada realistyczną skórę, |  |
|  | Możliwość umieszczenia sztucznego śluzu w jamie nosowej, ustnej lub tchawicy, co umożliwia bardziej realistyczny trening. |  |
|  | Możliwość zmiany konsystencji sztucznego śluzu poprzez dodanie wody. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia sond do żołądka, słyszalne dźwięki pęcherzyków powierza potwierdzają prawidłowe umieszczenie sondy. |  |
|  | Możliwość badania tętna szyjnego |  |
|  | W zestawie: trenażer w postaci torsu, torba, lubrykant |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 10

Łóżko elektryczne, barierki ciągłe

| Łóżko elektryczne, barierki ciągłe – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |
|  | Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita nie więcej niż 2200mm - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1040mm (wymiar leża min. 900x2000mm) |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga. |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowy. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Wypełnienia leża wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających. |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 15 cm. |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 260 kg Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka. |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Materac wieszak kroplówki 2 wieszaki uchwytów ręki |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 11

Łóżko elektryczne, barierki ciągłe, rama ortopedyczna

| Łóżko elektryczne, barierki ciągłe, rama ortopedyczna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |
|  | Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita nie więcej niż 2200mm - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1040mm (wymiar leża min. 900x2000mm) |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga. |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowy. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Wypełnienia leża wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających. |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 15 cm. |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 260 kg Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka. |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - materac - Podwójna rama wyciągowa: – 1 szt - 3 bloczki do obciążników - 2 wieszaki uchwytów ręki |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 12

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

| Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. |  |
|  | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. |  |
|  | Korpus szafki obrotowy umieszczony na nieruchomej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. Podstawa szafki umieszczona na czterech mobilnych kołach z blokadą indywidualną. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 470 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm (± 20mm) |  |
|  | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty stalowe. |  |
|  | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  |
|  | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. |  |
|  | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
|  | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 13

Kardiomonitor

| Kardiomonitor – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Urządzenie przeznaczone jest do monitorowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania, alarmowania i przesyłania wielu parametrów fizjologicznych. |  |
|  | Urządzenie ma umożliwiać wyświetlanie, przechowywanie i analizę informacji o pacjencie oraz danych fizjologicznych, a także generować ostrzeżenia w formie dźwiękowego i wizualnego alarmu, gdy określony parametr przekroczy zadany zakres. |  |
|  | Monitor musi mieć możliwość podłączenia do centralnego systemu monitorującego w celu centralnego wyświetlania, przechowywania i analizowania danych. |  |
|  | Maszyna nie może posiadać wentylatora. |  |
|  | Maszyna musi mieć stopień ochrony przed wnikaniem co najmniej IPX1 |  |
|  | Maszyna musi obsługiwać co najmniej 31 rodzajów środków dezynfekujących |  |
|  | Urządzenie musi mieć pamięć wewnętrzną, która zapobiegnie utracie danych w przypadku nagłego zaniku zasilania. |  |
|  | Maszyna będzie mogła zostać doposażona w wbudowaną drukarkę termiczną. |  |
|  | Maszyna musi obsługiwać protokół HL7 umożliwiający połączenie z systemem HIS bez konieczności używania jakiegokolwiek innego oprogramowania lub urządzenia. |  |
|  | 268,5 mm (szer.) × 209,7 mm (wys.) × 170,5 mm (gł.) +/- 5mm |  |
|  | 3,5 kg (standardowa konfiguracja z akumulatorem, bez rejestratora i akcesoriów.) |  |
|  | Maszyna będzie miała zarówno montaż na ścianie, jak i na wózku, w tym:funkcja szybkiego zwalniania |  |
|  | Ekran TFT LCD 10,1" |  |
|  | Rozdzielczość: 1024×600 |  |
|  | Maksymalna forma fali: 12 |  |
|  | Styl ekranu: Ekran standardowy, Ekran dużej czcionki, Ekran trendów, Ekran OxyCRG, Ekran EKG(Operacja gestem w celu przełączenia). |  |
|  | Możliwość dostosowania układu interfejsu |  |
|  | EKG (możliwość wyboru 3/5 odprowadzeń, opcjonalnie 6/12 odprowadzeń) |  |
|  | NIBP (Wsparcie iFAST, dane NIBP maksymalnie w ciągu 15 sekund) |  |
|  | Częstotliwość oddechów (impedancja) |  |
|  | SpO2 |  |
|  | Temp |  |
|  | Tętno |  |
|  | Tempo bicia serca: Dorośli: 15 uderzeń na minutę ~ 300 uderzeń na minutę Dzieci i młodzież: 15 uderzeń na minutę ~ 350 uderzeń na minutę |  |
|  | Analiza ST i widok ST |  |
|  | Analiza QT i widok QT |  |
|  | Analiza wielu potencjalnych pacjentów |  |
|  | Analiza arytmii (33 typy) |  |
|  | Podsumowanie EKG 24h |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika serca |  |
|  | Źródło alarmu można zmienić z HR, PR i Auto |  |
|  | Tłumienie zakłóceń elektrochirurgicznych: EC13 |  |
|  | Impedancja pomiędzy RA-LL, RA-LA |  |
|  | 0 obr./min do 200 obr./min |  |
|  | Dokładność: 0 obr./min do 120 obr./min: ±1 obr./min 121 obr./min do 200 obr./min: ±2 obr./min |  |
|  | Tryb: Manualny / Automatyczny / Ciągły / Sekwencja |  |
|  | Zakres dla dorosłych (mmHg): SYS: 25 ~ 290 DIA: 10 ~ 250 MAP: 15 ~ 260 |  |
|  | Zakres pediatryczny (mmHg): SYS: 25 ~ 240 DIA: 10 ~ 200 MAP: 15 ~ 215 |  |
|  | Zakres noworodkowy (mmHg): SYS: 25 ~ 140 DIA: 10 ~ 115 MAP: 15 ~ 125 |  |
|  | Maksymalny średni błąd: ±5mmHg |  |
|  | Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg |  |
|  | Podsumowanie NIBP 24h |  |
|  | Typowy okres pomiaru: Pomiar iCUFS: 20 s do 35 s Pomiar iFAST: 15 sek. |  |
|  | Zakres PR: 40 uderzeń na minutę ~240 uderzeń na minutę |  |
|  | Dokładność pomiaru PR: ±3 uderzeń na minutę lub 3,5% (w zależności od tego, która wartość jest większa) |  |
|  | Funkcja wkłucia dożylnego |  |
|  | Zakres: 0 ~ 100% |  |
|  | Dokładność: Dorośli/dzieci: ±2% (70%~100% SpO2) Neo: ±3% (70%~100% SpO2) |  |
|  | Tonacja wysokości dźwięku |  |
|  | Zakres PR: 20bpm ~ 300bpm |  |
|  | Dokładność PR: ±2bpm |  |
|  | Pozycja: Skóra, jama |  |
|  | Kanał: 1 (opcjonalnie 2-kanałowy) |  |
|  | Zakres pomiaru: od 0ºC do 50ºC (od 32ºF do 122ºF) |  |
|  | Czas reakcji przejściowej:≤30 sekund |  |
|  | Funkcje obliczeniowe: Obliczanie leków, Obliczanie hemodynamiczne, Obliczanie natlenienia, Obliczanie wentylacji, Obliczanie funkcji nerek |  |
|  | System punktacji ostrzegawczej powinien obejmować: MEWS, NEWS, NEWS2 i PEWS |  |
|  | GCS (skala śpiączki Glasgow) |  |
|  | Trendy: 48 godzin, rozdzielczość: 1 sek.; 240 godzin, rozdzielczość: 1 min. |  |
|  | Pamięć pomiarów NIBP: 1600 zestawów |  |
|  | Wydarzenia alarmowe: 1800 zestawów |  |
|  | Pełna forma ujawnienia: 48 godzin, rozdzielczość 1 s |  |
|  | Wyjście analogowe (opcjonalnie) |  |
|  | Wyjście synchronizacji defibrylatora (opcjonalnie) |  |
|  | HDMI (opcjonalnie) |  |
|  | Porty USB |  |
|  | RJ45 |  |
|  | Połączenie przewodowe/Wi-Fi |  |
|  | Wezwanie pielęgniarki (opcjonalnie) |  |
|  | Moduł Wi-Fi wbudowany i obsługiwał zarówno łączność bezprzewodową 2,4 GHz, jak i 5 GHz. |  |
|  | 100-240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy |  |
|  | ≥Czas pracy 8 godzin (5100 mAh); ≥Czas pracy 4 godziny (2550 mAh) |  |
|  | Certyfikacja CE |  |
|  | Temperatura transportu i przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |  |
|  | Temperatura pracy: +0ºC do +40ºC (32ºF ~104ºF) |  |
|  | Wilgotność względna: 15% ~ 95% (bez kondensacji) |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 14

Łóżko szpitalne dla dzieci elektryczne

| Łóżko szpitalne dla dzieci elektryczne – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | regulacja wysokości oraz segmentu oparcia pleców elektryczna za pomocą pilota przewodowego |  |
|  | elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |
|  | leże łóżka dwusegmentowe |  |
|  | segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym |  |
|  | łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne oraz szczyty z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie |  |
|  | łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm – trzy z indywidualną blokadą jazdy i obrotu, jedno z funkcją na wprost |  |
|  | w barierkach bocznych wstawka z pleksiglasu z kolorowym nadrukiem |  |
|  | tuleje do mocowania statywu kroplówki w czterech narożach |  |
|  | Materac w zestawie |  |
|  | szerokość całkowita 885mm ± 10mm długość całkowita 1565mm ± 10mm wymiary leża 1345 x 658mm ± 10mm wysokość całkowita 1500mm ± 10mm |  |
|  | regulacja wysokości 735 – 1050mm ± 10mm |  |
|  | regulacja segmentu oparcia pleców 0 – 60° (± 5°) |  |
|  | kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 20° (± 5°) |  |
|  | kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 20° (± 5°) |  |
|  | Bezpieczne obciążenie 75 kg |  |
|  | zasilanie – 230V, 50Hz |  |
|  | klasa ochrony II typ B |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 15

Łóżeczko dla noworodków

| Łóżeczko dla noworodków – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Łóżeczko wyposażone w pozycję Trendelenburg/anty-Trendelenburg Szybki ruch ręką i stabilne zamocowanie podparcia ustawia szpitalne łóżeczko dla noworodków pod bezpiecznym kątem około 12° |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w całkowicie wodoszczelny materac, pozbawiony substancji szkodliwych. |  |
|  | Kółka jezdne o średnicy 75 mm |  |
|  | kojec wykonany z przezroczystego tworzywa, które umożliwia monitorowanie dziecka z każdego kąta sali |  |
|  | W komplecie z łóżeczkiem znajduje się półka koszowa na akcesoria. |  |
|  | Długość 814 mm szerokość 476 mm |  |
|  | Wysokość minimum – maksimum: 925mm – 1225mm |  |
|  | Maksymalne obciążenie 10 kg |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 16

Inkubator zamknięty

| Inkubator zamknięty – 1 kpl. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Przejezdny inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem |  |
|  | Wymiary łóżeczka (materacyka) 73,0 x 38 x 1,8 cm +/- 1 cm |  |
|  | Zasilanie AC 220-230V, 50/60 Hz |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD min 8” |  |
|  | Kopuła inkubatora |  |
|  | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi |  |
|  | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. |  |
|  | Podwójne konstrukcja ścianek inkubatora |  |
|  | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk |  |
|  | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi przed jego przesunięciem |  |
|  | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia materacyka w zakresie min. +/-12 stopni |  |
|  | Manualna regulacja wysokości inkubatora – za pomocą pedałów nożnych w zakresie min. 127 cm do 146 cm |  |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora |  |
|  | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
|  | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45 dB |  |
|  | Regulacja nawilżania |  |
|  | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
|  | Regulacja temperatury |  |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury powietrza co 0,1°C pod kopułą nastawiany w zakresie min. 20 – 37°C |  |
|  | Inkubator posiada regulacji temperatury powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie min. 37 – 39°C za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Inkubator posiada układ ręczny regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. 34–37,0°C co 0,1°C |  |
|  | Inkubator posiada układ ręczny regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. 37–38,0°C za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Monitorowanie |  |
|  | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o mocy grzałki % |  |
|  | Tlenoterapia |  |
|  | Zakres kontroli tlenu od min. 21%-65% w inkubatorze |  |
|  | Dokładność wyświetlania tlenu w pełnej skali +/-2% |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza tlenu 1% |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: |  |
|  | Alarmy 3 stopniowe (alarm wysoki, alarm średni i alarm niski) |  |
|  | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora |  |
|  | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej |  |
|  | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |
|  | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
|  | Eksploatacja |  |
|  | Wszystkie ścianki kopuły łatwe do mycia i dezynfekcji |  |
|  | Wyposażenie |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia |  |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk |  |
|  | Materacyk żelowy |  |
|  | 3 ergonomiczne szuflady obrotowe o 360oC |  |
|  | Wieszak do kroplówek i półka |  |
|  | Możliwie wbudowania wagi umożliwiającej ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-8000 g (możliwość dokupienia w późniejszym czasie) |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 17

Stolik do pielęgnacji niemowląt

| Stolik do pielęgnacji niemowląt – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur |  |
|  | Przewijak wyposażony w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni |  |
|  | Wysokość 910 mm x głębokość 680 mm x szerokość 860 mm |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 18

Wózek zabiegowy mały

| Wózek zabiegowy mały – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażone w koła o średnicy 100 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się z jedną szufladą |  |
|  | Uchwyty do przetaczania stolika są umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach i wykonane są z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju kwadratowym |  |
|  | uchwyt pojemnika na cewniki |  |
|  | uchwyt worka na odpadki |  |
|  | koszyk na cewniki |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 19

Wózek toaletowo-prysznicowy

| Wózek toaletowo-prysznicowy – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | wózek toaletowo-prysznicowy nierdzewny i łatwy w utrzymaniu |  |
|  | Szerokość siedziska 48 cm +/- 2 cm |  |
|  | Dostęp do tylnej oraz przedniej części co ułatwia dostęp do miejsc intymnych oraz korzystania samodzielnie z prysznica lub toalety wraz z zachowaniem dyskrecji |  |
|  | Wsuwany pod siedzenie podnóżek |  |
|  | Uchylne oraz zdejmowane podłokietniki |  |
|  | 2 koła posiadające blokadę |  |
|  | Wysokość siedziska 44 lub 49 cm |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 130kg +/- 5 kg |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 20

Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji i podawania leków

| Stanowisko do pobierania krwi oraz iniekcji i podawania leków – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Stanowisko do pobierania krwi z dodatkowym blatem bocznym do przygotowania leków lub preparatów |  |
|  | Konstrukcja na profilach stalowych malowanych proszkowo |  |
|  | Wysokość (cm) 90 Szerokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80 +/- 2 cm |  |
|  | Sposób regulacji podłokietników manualny |  |
|  | Maksymalne obciążenie 150 kg +/- 10 kg |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 21

POMPA STRZYKAWKOWA

| POMPA STRZYKAWKOWA– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. |  |
|  | Wysokość pompy 11,5 cm |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | TAK |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). - TCI/TIVA |  |
|  | Leki i Modele TCI - Infuzje TCI i TIVA dla leków Propofol i Remifentanyl - Modele TCI dla Propofolu: Marsh, Schnider oraz Kataria i Peadfusor (modele pediatryczne) - Model TCI dla Remifentanylu: Minto |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
|  | Waga do 2,3 kg. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 22

Lampa zabiegowa mobilna

| Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Lampa zabiegowa jednoczaszowa, bezcieniowa,jezdna . Natężenie światła min 130 000 lux z odległości 1m. |  |
|  | Oprawa oświetleniowa w technologii typu LED. |  |
|  | Diody LED emitujące światło białe |  |
|  | Oprawy oświetleniowe w całości wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania poliwęglanu |  |
|  | Regulacja funkcji lampy przy pomocy dotykowego, kolorowego ekranu LCD o przekątnej min. 5” umieszczonego na ramieniu przy czaszy |  |
|  | Funkcje sterowane z panelu LCD przy czaszy lampy min: - ON/OFF, - regulacja natężenia, - funkcja ENDO, - regulacja średnicy pole świetlnego, wizualizowana graficznie poprzez wyświetlanie na panelu sterowania kształtu koła z pisemną informacją o zadanej średnicy plamy światła z równoczesną prezentacją zadanych wartości w formie wizualnych pasków nastawczych. regulacja temperatury barwowej. |  |
|  | Czasza lampy o przekątnej 43,5 cm. Kształt czaszy heksagonalny, z uchwytem sterylny w części przybrzeżnej lampy, w okolicy panela celem wygodnego ustawienia parametrów lampy, kamera umiejscowiona centralnie. |  |
|  | Czasza: matryca diodowa złożona z min. 41 modułów LED z optyką , o natężeniu oświetlenia min 130kLux/1m. |  |
|  | Średnica pola świetlnego regulowana w zakresie min : 150-250 mm w min. 3 krokach |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 96 |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 3800/4300/4800 K |  |
|  | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga max 1 oC |  |
|  | Funkcja regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 40 000 – 130 000 klux w co najmniej 3 krokach |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej (R9) min. 95 |  |
|  | Wgłębność światła przy 60 % - 75cm |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 60 000 h |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 65W |  |
|  | Średnica czaszy lampy max. 52,1 x 46,9 mm |  |
|  | Płaska opływowa oprawa o konstrukcji zapewniającej jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego |  |
|  | Oprawa pozbawiona widocznych elementów mocujących na korpusie oraz osłonie matryc LED (śrub, nitów, itd.) |  |
|  | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego |  |
|  | Funkcja zapewniająca efekt rozpuszczania cienia, tzw. technologia shadow dilution do uzyskania lepszego efektu bezcieniowości |  |
|  | Obrót ramienia z oprawą o min. 350° wokół sufitowego punktu mocowania lampy |  |
|  | Obrót ramienia o min. 350° na przegubie łączącym ramiona |  |
|  | Obrotu głowicy o min. 280° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym |  |
|  | Obrót czaszy o min. 290° na przegubie łączącym z ramieniem czaszy |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 23

Stojak kroplówki

| Stojak kroplówki – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | głowica ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 |  |
|  | kolumna zewnętrzna ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 |  |
|  | kolumna wewnętrzna ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 |  |
|  | podstawa ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 |  |
|  | wysokość stojaka bez regulacji wysokości: 1800 mm |  |
|  | wysokość stojaka z regulacją wysokości: 1320-2150 mm |  |
|  | średnica podstawy: 600 mm |  |
|  | średnica kolumny zewnętrznej: 25 mm |  |
|  | średnica kolumny wewnętrznej: 16 mm |  |
|  | podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą |  |
|  | głowica na 2 haczyki |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 24

Parawan medyczny jednoskrzydłowy

| Parawan medyczny jednoskrzydłowy – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | stelaż wykonany z aluminiowego kształtownika prostego, malowany proszkowo na kolor biały |  |
|  | podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła w obudowie ocynkowanej 50 mm, wszystkie z blokadą |  |
|  | podstawa i stelaż wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z aluminium |  |
|  | stopy (nogi) z regulacją wysokości |  |
|  | szerokość podstawy: 450 mm lub 500* mm |  |
|  | wysokość skrzydła: 1700 mm +/- 50mm |  |
|  | szerokość skrzydła: 1000 mm+/- 200mm |  |
|  | Zasłona materiałowa (poliester) |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. | TAK |

POZYCJA 25

Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy

| Materac p/odleżynowy zmiennociśnieniowy - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem |  |
|  | Wykonany z PCV |  |
|  | Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń |  |
|  | Ilość komór: 17, cykl pracy 10-12 min |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta |  |
|  | Pompa wyposażona w filtr powietrza |  |
|  | Pokrowiec nieprzemakalny |  |
|  | Maksymalne obciążenie 135 +/- 5 Kg |  |
|  | Waga materaca bez pompy 3,4 kg +/- 0,2 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230V 50/60Hz |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 26

Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej

| Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2160 mm (± 30 mm) |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 450 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. |  |
|  | Leże dwusegmentowe , wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia |  |
|  | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózkach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów. |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe oraz krążki przy barierkach chroniące przed zarysowaniami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. |  |
|  | Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg |  |
|  | Kolor materaca czarny, odporny na przebarwienia |  |
|  | - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Wózek zgodny z normą PN EN 60601-2-52 |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 27

Stabilizator podnośnik postawy pacjenta

| Stabilizator podnośnik postawy pacjenta - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Podnośnik przeznaczony do podnoszenia i przenoszenia pacjentów wymagających stałej opieki, którzy nie mogą stać bez pomocy i są zależni od opiekuna i niezdolni do podjęcia jakiegokolwiek wysiłku |  |
|  | Maszt z uchwytem do manewrowania podnośnikiem |  |
|  | Nosidła do przenoszenia pacjenta |  |
|  | Pilot do sterowania urządzeniem w zakresie podnoszenia, obniżania pacjenta oraz rozkładania i składania nóg postawy |  |
|  | Elektrycznie regulowane nogi podstawy |  |
|  | 4 koła jezdne z tym dwa tylne wyposażone w hamulce |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia i regulacji pozycji |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
|  | Pierścień obniżania awaryjnego |  |
|  | Akumulator z ładowarką |  |
|  | Sygnał dźwiękowy i świetlny wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora |  |
|  | Możliwość podniesienia pacjenta z podłogi |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 182 kg |  |
|  | Poziom głośności 49 dB |  |
|  | Siła działania mechanizmu sterowania 2,7 N |  |
|  | Masa podnośnika (bez ramy, akumulatora i akcesoriów) 45,5 kg |  |
|  | Klasa ochrony IP 24 |  |
|  | Klasa zabezpieczenia pilota IP X7 |  |
|  | Maksymalna zewnętrzna długość 1298 mm |  |
|  | Maksymalna wewnętrzna długość 929 mm |  |
|  | Maksymalna zewnętrzna szerokość 1371 mm |  |
|  | Maksymalna wewnętrzna szerokość 1231 mm |  |
|  | Minimalna zewnętrzna szerokość 755 mm |  |
|  | Minimalna wewnętrzna szerokość 518 mm |  |
|  | Maksymalny wysięg 250 mm |  |
|  | Maksymalna wysokość 1985mm |  |
|  | Minimalna wysokość 758 mm |  |
|  | Średnica skrętu 1444 mm |  |
|  | Maksymalna wysokość koła 113 mm |  |
|  | Minimalny prześwit 31 mm |  |
|  | 2 nosidła w rozmiarze M oraz 2 nosidła w rozmiarze L |  |
|  | Nosidła z systemem mocowania tworzywowy klips |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 28

Termometr bezdotykowy

| Termometr bezdotykowy - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Pomiar z odległości 3-5 cm |  |
|  | Pamięć 32 pomiarów |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz |  |
|  | Trzy kolory podświetlenia (zielony, pomarańczowy, czerwony) |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w momencie wykrycia wysokiej temperatury |  |
|  | Automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania baterii |  |
|  | Dwie skale pomiaru do wyboru: Celsjusza lub Fahrenheita |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury ciała: 32,0 – 42,9 °C |  |
|  | Wymiary 83x145x42 mm +/- 5mm |  |
|  | Waga bez baterii maksymalnie 140 g |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 29

Monitor przenośny z ciśnieniem saturacją

| Monitor przenośny z ciśnieniem saturacją - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Monitor pacjenta - umożłiwia monitorwania parametrów życiowych pacjenta |  |
|  | Typ/model oferowanego sprzętu/ Producent - podać |  |
|  | Waga wraz akumulatorami max. 240g |  |
|  | Jednostka główna wyposażona w min. 3,5-calowy ekran dotykowy |  |
|  | Monitorowane parametry : 3/5/6- odprowadzeń EKG, RESP , SpO2, PR |  |
|  | Klasyfikacja min. 33 arytmii |  |
|  | Detekcja rozrusznika serca |  |
|  | Analiza ST i szablony ST |  |
|  | QT/QTc w czasie rzeczywistym |  |
|  | Podsumowanie 24-godzinnego zapisu EKG |  |
|  | Mapa prawidłowego rozmieszczenia elektrod |  |
|  | Odporność na warnuki atmosferyczne min. IP67 |  |
|  | Ochrona przed upadkiem z wysokości min. 1,5 m |  |
|  | Zasilanie : Akumulator litowo-jonowy, umożliwiający pracę do 72 godzin ciągłego monitorowania |  |
|  | Wbudowany moduł Wi-Fi |  |
|  | W zestawie torba transportowa: - wykonana z wodoodpornego materiału - wyposażona w pasek umożliwiający powieszenie przez ramię |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły pomiarowe: 12-odprowadzeniowe EKG, TEMP , CNBP |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej integracji kilku urządzeń za pomocą Centrali , co umożliwa ciągły monitoring i zarządzanie danymi. |  |
|  | Obsługa monitora w j. polskim |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 30

Glukometr do oceny kwasu moczowego, cholesterolu, i glikemii wraz z paskami

| Glukometr do oceny kwasu moczowego, cholesterolu, i glikemii wraz z paskami - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Zasilanie bateryjne |  |
|  | Waga urządzenia ok 50 g (z baterią) |  |
|  | Wymiary: 88x52x16 +/- 1,5mm (długość, szerokość, wysokość) |  |
|  | Urządzenie posiadające pomiary: Poziom cholesterolu, glukozy i kwasu moczowego |  |
|  | Funkcja glukometru: Pamięć – 360 wyników, Zakres pomiarowy 20-600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L) |  |
|  | Pomiar cholesterolu: Pamięć – 50 wyników Zakres pomiarowy 100-400 mg/dL (2,59-10,35 mmol/L) |  |
|  | Pomiar kwasu moczowego: Pamięć – 50 wyników Zakres pomiarowy 3-20 mg/dL (0,18–1,19 mmol/L) |  |
|  | Wbudowany wyrzutnik pasków umożliwia higieniczne usunięcie paska z krwią bez konieczności jego dotykania. Po wykonaniu badania możesz usunąć pasek za pomocą jednego przycisku. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo i higienę użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: Urządzenie, Instrukcja obsługi; Etui ochronne; Nakłuwacz i 25 lancetów. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 31

Aparat EKG 12 odprowadzeń

| Aparat EKG 12 odprowadzeń - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015; czas trwania analizy max. 5 sek. |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach |  |
|  | Wbudowana, membranowa klawiatura alfanumeryczna; Zamawiający nie dopuszcza klawiatury wirtualnej na ekranie |  |
|  | Zintegrowana klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |  |
|  | Detekcja stymulatora serca |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 ) |  |
|  | Pamięć wewnętrzna ponad 1500 badań |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym; 10 s z regulowaną długością wydruku ( jednoczasowo oraz czas rzeczywisty ) |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) |  |
|  | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparat10 ) do oceny arytmii |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz |  |
|  | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 2 x USB |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z systemami szpitalnymi (Wi-Fi) - opcja |  |
|  | Bezpośrednia współpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM oraz HL 7 z obsługą zleceń (WorkListy) - opcja |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał |  |
|  | Przetwornik A/C 24 bit |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDrive w standardzie zgodnym z EN 1064 |  |
|  | Automatyczny test aparatu |  |
|  | Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ) |  |
|  | Wyposażenie: komplet elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka |  |
|  | Wózek do przewożenia aparatu z wysięgnikiem na kabel pacjenta, cztery koła skrętne w tym dwa z blokadą. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 32

Wózek inwalidzki ręczny

| Wózek inwalidzki ręczny - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej |  |
|  | tapicerka wykonana z podwójnego nylonu |  |
|  | uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką |  |
|  | uchylne, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości |  |
|  | zabezpieczający pas na łydki |  |
|  | wyposażony w hamulce wałkowe |  |
|  | Szerokość siedziska (cm) 40 |  |
|  | Głębokość siedziska (cm) 40 |  |
|  | Wysokość wózka (cm) 91 |  |
|  | Szerokość wózka (cm) 58 |  |
|  | Długość wózka (cm) 110 |  |
|  | Szerokość wózka po złożenia (cm) 28 |  |
|  | Waga wózka (kg) 18,5 |  |
|  | Maksymalne obciążenie (kg) 120 |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 33

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej

| Zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny, możliwość nałożenia maski osoby geriatrycznej. |  |
|  | Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |  |
|  | Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur: - symulowanego płukania oczu i uszu - podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej - pielęgnacji tracheotomii i odsysania - podawania tlenu - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji |  |
|  | Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno na tt obwodowych zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej. |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. |  |
|  | Funkcja wkłuć (1) domięśniowych, (2) podskórnych i (3) doszpikowych. |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów. |  |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5 miejscach klatki piersiowej. |  |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |  |
|  | Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. |  |
|  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. |  |
|  | Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG |  |
|  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |  |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. |  |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu |  |
|  | Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. |  |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie |  |
|  | Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. |  |
|  | Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. |  |
|  | Moduł do badania piersi zawierający zmiany nowotworowe minimum 2 rozmiarów i 2 twardości. Moduł nakładany na fantom. |  |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH |  |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. |  |
|  | Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |  |
|  | Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” |  |
|  | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |
|  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną ekranu zaproponowanego modelu. |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |  |
|  | Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim lub j. angielskim. |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 34

Pełnopostaciowy manekin realistycznie przedstawiający sześcioletnie dziecko

| Pełnopostaciowy manekin realistycznie przedstawiający sześcioletnie dziecko - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, a także symulowanymi płucami i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur. |  |
|  | Pielęgnacja oczu, uszu, nosa i jamy ustnej, w tym między innymi: - Symulowane podawanie leków - Symulowana irygacja oczu i uszu - Tamponada nosa - Higiena jamy ustnej |  |
|  | Dzięki anatomicznie drożnym drogom oddechowym możliwe jest: - Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych - Wprowadzanie i odsysanie ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych - Różne procedury podawania tlenu |  |
|  | Otwór tracheostomijny z wyjmowaną zaślepką do pielęgnacji i odsysania |  |
|  | Płuca można napełnić płynem, aby odsysanie było bardziej realistyczne |  |
|  | Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika |  |
|  | Zbiornik żołądka może zawierać płyn, aby można było ćwiczyć płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik |  |
|  | Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie |  |
|  | Miejsca do wstrzykiwania to mięsień naramienny, udo po obu stronach, pośladek |  |
|  | Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne postępowanie z pacjentem |  |
|  | Możliwe ćwiczenie technik przemieszczania dzieci |  |
|  | Możliwe ćwiczenie technik opatrywania i bandażowania |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie |  |
|  | Możliwość podłączenia zbiornika moczowego i jelitowego za pomocą zaworów łączących |  |
|  | Zawory moczowe odzwierciedlają naturalny opór odczuwany podczas cewnikowania |  |
|  | Pełne cewnikowanie moczowe |  |
|  | Można wprowadzić stały lub prosty cewnik |  |
|  | Zawory odbytowe symulują wewnętrzny zwieracz odbytu |  |
|  | Można wykonywać lewatywę za pomocą płynu, aby uzyskać realistyczny wypływ |  |
|  | Pielęgnacja krocza |  |
|  | Zginające się ramię treningowe z dostępem dożylnym |  |
|  | Pozwala na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń obwodowych i na pielęgnację miejsca wkłucia |  |
|  | Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni |  |
|  | Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa |  |
|  | Wymienna skóra i system żył nadający się do wlewów |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 35

Fantom noworodka z zestawem wad wrodzonych

| Fantom noworodka z zestawem wad wrodzonych - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Realistyczny fantom noworodka (ok 40 tydzień) do treningu procedur pielęgnacyjnych i resuscytacji |  |
|  | Drogi oddechowe • Anatomicznie poprawne i realistyczne drogi oddechowe • Ułożenie noworodka tak, aby symulować otwarcie dróg oddechowych przez odchylenie głowy, uniesienie podbródka lub wysunięcie żuchwy • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego • Intubacja rurką dotchawiczą • Intubacja maską krtaniową LMA • Wprowadzanie zgłębnika ustno-żołądkowego • Prawidłowa intubacja pnia głównego • Manewr Sellicka • Rozdęcie żołądka (przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki dotchawiczej) • Symulacja odsysania • Moduł aspiracji smółki |  |
|  | Oddychanie • Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej • Odma opłucnowa – torakocenteza igłowa w lewej linii środkowej pachowej |  |
|  | Układ krążenia • Anatomiczne punkty orientacyjne • Ręczne uciskanie klatki piersiowej • Ręczne tętno na pępowinie |  |
|  | Dostęp naczyniowy • Żyła pępowinowa / dostęp tętniczy przez drożną pępowinę • Realistyczny wypływ krwi • Dojście doszpikowe w lewym i prawym podudziu |  |
|  | Pozostałe funkcje • Pełna ruchomość stawów |  |
|  | W skład Zestawu Anomalii wchodzą następujące części: - Skóra głowy z naczyniakiem limfatycznym torbielowatym (Cystic Hygroma) - Skóra głowy z rozszczepem wargi - Skóra głowy z kleszczami - Policystyczne nerki - Wstawka z mięśniakiem (Myelomeningocele) - Wkładka omfalocele |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 36

Model ręki do wkłuć dożylnych

| Model ręki do wkłuć dożylnych - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci kończyny górnej osoby dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. |  |
|  | Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, żyły przedłokciowe, żyły grzbietowe dłoni. |  |
|  | System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego ćwiczenia. |  |
|  | Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. |  |
|  | Możliwość wymiany samego modułu żył dołu łokciowego |  |
|  | Łatwa do wymiany skóra dzięki klipsom |  |
|  | W zestawie: - stojak na pojemnik z krwią - Podstawa pod model ręki - Zapasowa krew 3 szt - Zapasowe żyły (komplet) 2 szt - Zapasowa skóra 1 szt |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 37

Trenażer do wkłuć dożylnych – pediatryczny

| Trenażer do wkłuć dożylnych – pediatryczny - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Realistycznie odzwierciedla ramię dziecka z układem wielonaczyniowym i jest stworzony do terapii w obrębie żył obwodowych. |  |
|  | Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym lub na grzbiecie dłoni. |  |
|  | Wprowadzanie i usuwanie obwodowej linii dożylnej |  |
|  | Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa, odpromieniowa |  |
|  | Żyły wykrywane metodą palpacyjną umożliwiają wybór miejsca wkłucia i przygotowanie |  |
|  | Żyły, do których można wprowadzać płyny, pozwalają na ćwiczenie terapii z wykorzystaniem bolusa dożylnego lub metody wstrzyknięcia bezpośredniego |  |
|  | Pielęgnacja obwodowej linii dożylnej wraz z oceną i rotacją miejsca wkłucia, a także wymiana opatrunku, roztworu i przewodów |  |
|  | Wymienna skóra i system wielożyłowy zapewnia długi czas eksploatacji modelu |  |
|  | Łączy się stawowo z dziecięcymi manekinami i trenażerami zadań |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 38

Trenażer do wkłuć dożylnych w postaci główki niemowlęcia

| Trenażer do wkłuć dożylnych w postaci główki niemowlęcia - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer sześciomiesięcznego niemowlęcia przeznaczony jest do demonstrowania i wykonywania infuzji oraz iniekcji |  |
|  | Rozwijanie umiejętności: - wykonywanie infuzji i iniekcji w żyłę skroniową i szyjną |  |
|  | Funkcje / cechy: - realistyczne odczucie palpacji i przebicia - realistycznie odwzorowana średnica żył - wykonywanie infuzji i iniekcji w żyłę skroniową i szyjną |  |
|  | W zestawie: - trenażer w postaci głowy - rezerwuar na płyny - dwa wenflony o różnych rozmiarach - 500 ml sztucznej krwi - przewodnik edukacyjny - walizka transportowa |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 39

Zestaw treningowy do szybkiego i skutecznego wykonania dostępu doszpikowego

| Zestaw treningowy do szybkiego i skutecznego wykonania dostępu doszpikowego - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Zestaw treningowy jest w pełni kompletnym zestawem do szkoleń w zakresie wkłuć doszpikowych |  |
|  | W skład zestawu wchodzi napęd, po jednej treningowej igle doszpikowej z każdego rozmiaru (15 mm, 25 mm, 45 mm), 4 stabilizatory wkłucia doszpikowego, 4 opaski na nadgarstek (do oznaczania założenia wkłucia) oraz kości treningowe – w wersji dla dorosłych Tibia i Humerus, oraz Tibia w wersji pediatrycznej. |  |
|  | W zestawie znajduje się płyta CD z materiałami szkoleniowymi (wersja anglojęzyczna). |  |
|  | Całość jest zapakowana w etui ochronne. |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 40

Trenażer do cewnikowania niemowlęcia

| Trenażer do cewnikowania niemowlęcia- 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do nauki cewnikowania niemowlęcia płci żeńskiej oraz męskiej |  |
|  | Rozwijanie umiejętności: - umieszczanie, ustawianie, napełnianie balonu cewnika - praktyka cewnikowania u niemowląt płci żeńskiej oraz męskiej |  |
|  | Funkcje / cechy: - uczucie oporu i nacisku jak u “prawdziwego” pacjenta - prawidłowe umieszczenie cewnika powoduje ujście płynu - realistycznie odwzorowana anatomia narządów płciowych żeńskich i męskich - genitalia wykonane z miękkiego, realistycznego materiału - trenażer obejmuje tylko dolną połowę ciała niemowlęcia |  |
|  | W zestawie: - trenażer przedstawiający dolną połowę ciała niemowlęcia - genitalia, jedno żeńskie i jedno męskie - lubrykant (60 ml) - cewnik dla niemowląt Foley (8 FR) - instrukcja |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 41

Zestaw do pozoracji ran

| Zestaw do pozoracji ran - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Złamania i urazy szczególne: - Zamknięte złamanie żuchwy - Zamknięte złamanie oczodołu - z krwiakiem - Otwarte złamanie kości nosowych - Otwarte złamanie żeber - Rana cięta ściany brzucha z wysunięciem jelita cienkiego - Rana oczodołu z rozerwaniem oka |  |
|  | Złamania, skaleczenia i pogryzienia: - Otwarte złamanie kości strzałkowej - Otwarte złamanie kości ramiennej - Ugryzienie przez psa - Rana cięta wskutek skaleczenia szkłem - Rana cięta, zadana dużym kawałkiem metalu - Ukąszenie przez węża - Rana cięta |  |
|  | Złamania i urazy: - Złamanie zamknięte kości strzałkowej - Złamanie zamknięte kości promieniowej - Złamanie otwarte palców dłoni - Rana tłuczona łożyska paznokcia - Złamanie otwarte palców stopy połączone ze stłuczeniem - Odmrożenia palców stopy |  |
|  | Oparzenia i krwotoki: - Oparzenie trzeciego stopnia, zwęglenie tkanki - Oparzenia drugiego stopnia z pęcherzykami - Oparzenia pierwszego stopnia z rumieniem - Oparzenie będące wynikiem naświetlenia promieniami gamma - Rana cięta połączona z krwawieniem tętniczym - Rana demonstrująca krwawienie z żyły |  |
|  | Różne rany: - Rana szarpana - Rana tłuczona - Powierzchowne otarcia - Rana cięta - Rany postrzałowe, wlotowe i wylotowe - Rana mocno poszarpana |  |
|  | Dodatkowe: - Plastykowe krople krwi do naklejania - Kapsułki z krwią 20 sztuk, do symulacji krwawienia z ust - Krew 1 tubka 100-gramowa, koncentrat sztucznej krwi do rozpuszczania w wodzie - 2 butelki 10-mililitrowe z dzióbkami - Spirytus odkażający - 100 ml - Specjalny klej -100 ml - Szpatułka - 3 x Ołówek do oznaczania - 1 x Maść maskująca - 2 x Gruszki do symulacji krwawienia - 2 x Kompresy gazowe |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 42

Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego

| Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego- 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego |  |
|  | Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa piersi i brodawki sutkowej. |  |
|  | Konstrukcja trenażera umożliwia nałożenie modelu piersi na ćwiczącego i ćwiczenia na stojaku. |  |
|  | W zestawie minimum 6 wymiennych rodzajów patologii o zróżnicowanej wielkości, kształcie i twardości, obejmujących minimum: - torbiel - zmianę wskazujących na chorobę fibrocystyczną - gruczolak - zmiany rakowe w różnych rozmiarach |  |
|  | Możliwość umieszczenia zmian patologicznych w różnych obszarach piersi. Minimum 5 różnych obszarów. |  |
|  | W zestawie stojak, wkładki piersi, patologie |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 43

Model do badania jąder

| Model do badania jąder - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Model wykonany z dermatologicznie przetestowanego silikonu przypominającego w dotyku naturalną skórę. |  |
|  | Cechy modelu: - naturalny rozmiar, - moszna zawiera dwa wyczuwalne jądra, - najądrze i powrózek nasienny wyczuwalny w dotyku, - lewe jądro jest trochę większe i zawieszone nieznacznie niżej - najądrze i głowa najądrza leży w górnej części jądra, - powrózek nasienny jest umieszczony w taki sposób, aby można go było przesuwać wewnątrz moszny. - do wykrycia możliwe są dwie zmiany patologiczne na lewym jądrze |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 44

Waga/Analizator do oceny składu ciała

| Waga/Analizator do oceny składu ciała - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Klasy dokładności: MDD: CLASS IIa |  |
|  | Metoda pomiaru: impedancja bioelektryczna: elektroda 8-punktowa |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem 3 częstotliwości: 5, 50, 250kHz |  |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 300 kg |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±0.1 kg |  |
|  | Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7 cali i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |  |
|  | Przesyłanie danych min.: USB, Wi-Fi, RJ45 Ethernet, Bluetooth |  |
|  | Pamięć: min. 45 000 pomiarów |  |
|  | Czas trwania pomiaru max. 45 s |  |
|  | Waga urządzenia max. 12 kg |  |
|  | Wymiary urządzenia max.: 580 mm (dł.) x 450 mm (szer.) x 1025 mm (wys.) |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizatora składu ciała, kompatybilne z Windows (w zestawie przewód do podłączenia analizatora do komputera, o długości min. 3 m) |  |
|  | Pomiar u osób w wieku min. od 6 do 85 lat |  |
|  | Analiza składu ciała: woda wewnątrzkomórkowa, woda zewnątrzkomórkowa, całkowita woda w organizmie, białko, minerały, masa tkanki tłuszczowej, miękka masa beztłuszczowa, masa beztłuszczowa, waga |  |
|  | Analiza masy mięśniowej: waga, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej |  |
|  | Analiza otyłości: wskaźnik masy ciała, procent tkanki tłuszczowej, tłuszcz trzewny |  |
|  | Analiza całościowa i segmentowa: beztłuszczowa masa, masa tłuszczowa (całe ciało, prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga) |  |
|  | Analiza typu ciała: Wykorzystuje BMI i procent tkanki tłuszczowej, podczas proces analizy wykonywany jest wielokrotnie, analizy składowe dokonywane z przy różnych częstotliwościach w celu otrzymania dokładniejszego wyniku. |  |
|  | Kąt fazowy: mierzony jako element pomiaru sprawności ciała |  |
|  | Jakość mięśni: szacunkowa siła chwytu obu dłoni (N, kg) oraz wynik jakości mięśni |  |
|  | Ocena zdrowia: połączona ocena wyników składu ciała |  |
|  | Parametry sprawności: podstawowa przemiana materii, całkowite zużycie energii, kąt fazowy (50 kHz), wskaźnik masy beztłuszczowej, wskaźnik mięśni szkieletowych |  |
|  | Badanie: waga docelowa, kontrola wagi, kontrola tłuszczu, kontrola mięśni |  |
|  | Otrzymywane parametry pomiarowe: Masa ciała (kg) Indeks Masy Ciała (BMI) Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) Tkanka Tłuszczowa % (BF%) Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej Całkowita Masa Mięśni (kg) Całkowita Masa Mięśni (%) Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) Jakość mięśni: Szacowana siła chwytu (N, kg), Wynik Jakości Mięśni |  |
|  | Otrzymywane parametry pomiarowe dla segmentów: Masa Mięśni (kg) Wskaźnik masy mięśni (-4 -+4 co 1) Tkanka Tłuszczowa % Masa tkanki tłuszczowej (kg) Wskaźnik tkanki tłuszczowej (-4 -+4 co 1) |  |
|  | Otrzymywaneparametry pomiarowe z dedykowanym oprogramowaniem: Masa Mięśni Szkieletowych (kg, %) Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) (kg) Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) (kg) Stosunek ECW/TBW (%) Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) Wiek Metaboliczny Masa Minerałów Kostnych(kg) Masa Protein (kg) Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating Kąt Fazowy Indeks Sarkopenii (kg/m2) |  |
|  | Otrzymywaneparametry pomiarowe dla segmentów z dedykowanym oprogramowaniem: Masa Tkanki Beztłuszczowej w Segmentach Masa Tkanki Tłuszczowej w Segmentach Ocena Masy Mięśni Nóg Segmentowa Impedancja Segmentowa Reaktancja/Rezystancja Segmentowa Równowaga Masy Mięśni Segmentowy Kąt Fazowy Wskaźnik Masy Mięśni w Segmentach Wskaźnik Rozłożenia Tkanki Tłuszczowej |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

POZYCJA 45

Łatwoślizg

| Łatwoślizg - 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu……………………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………………….……………………………………(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry: | Parametr oferowany (uzupełnić) |
|  | Łatwoślizg o wymiarach nie mniejszych niż 120x90 cm |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 300 kg |  |
|  | Materiał: Nylon |  |
|  | Możliwość prania w temperaturze do 80°C |  |
|  | Można przecierać środkiem dezynfekującym |  |
|  | Możliwość suszenia w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze |  |
|  | Możliwość Prasowania w niskiej temperaturze |  |
|  | Zgodności urządzenia z normami europejskimi CE. Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Gwarancja minimum 3 lata |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat. |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

podpis elektroniczny osoby      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Klauzula antykorupcyjna

- Katalogi/foldery lub prospekty oferowanego urządzenia.

- Aktualny odpis z KRS / aktualne zaświadczenie CEIDG.

- Aktualne zaświadczenia ZUS i US.

Załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca ………………………..……………………………………………………………………  składając ofertę na zakup, dostawę i uruchomienie wyposażenia Sali symulacji z zakresu ALS Lubelskiej Akademii WSEI.

oświadcza, że:

ma udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wymagane zrealizowanie co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) na dowód czego przedkłada poniższy wykaz zrealizowanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające ich prawidłową realizację:

| Lp. | Zakres dostawy | Wartość brutto | Zamawiający | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert oraz zobowiązuje się udokumentować tą okoliczność na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji.

…………………………………..				………………………………….

miejscowość, data					          podpis elektroniczny

Załącznik nr 2 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy

o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Wykonawca ………………………..………………………………………………………….. ………………………………………...…………………………………………………………

oświadcza, że nie zachodzi powiązanie osobowe, ani kapitałowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

…………………………………..				………………………………….

miejscowość, data					          podpis elektroniczny

Załącznik nr 3 do oferty

……………….. 2025 r.

Klauzula antykorupcyjna

Wykonawca …………………………………………………………………………………… oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu: „Nowe kierunki - nowe kompetencje, kompleksowy program Lubelskiej Akademii WSEI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr. umowy: FERS.01.05-IP.08-0375/23-00, lub wynik takiego postępowania, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na w/w postępowanie lub wynik takiego postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach w/w projektu.

.........................................						...............................................

miejscowość, data 	podpis elektroniczny osoby   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.

Należy wpisać nazwę i siedzibę / adres Wykonawcy.