Załącznik nr 1 do zapytania 1/2025/FEOP – Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów

System wysokointensywnej terapii bólu

| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (jeśli w kolumnie 3„Parametry wymagane” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy w kolumnie nr 4 wpisać „TAK”. Jeśli nie spełnia to należy wpisać „NIE”. Jeśli w kolumnie nr 3 „Parametr wymagany” wpisano „Podać” to w kolumnie nr 4 należy podać konkretny oferowany parametr liczbowy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | System wysokointensywnej terapii bólu | Podać: | Model: ……………………………………………………………. Nazwa producenta: …………………………………………. |
| 1 | Indukcja magnetyczna min. 2,5 tesli | Podać |  |
| 2 | Częstotliwość magnetyczna regulowana w zakresie min. 1-150 Hz | Podać |  |
| 3 | Maksymalna intensywność stymulacji przynajmniej 28 kT/s | Podać |  |
| 4 | Maksymalny prąd wyjściowy 1400 W +/-3% | Podać |  |
| 5 | Czas trwania impulsu w zakresie min. 0,01-60 [s] | Podać |  |
| 6 | Czas trwania zabiegu w zakresie min. 1-60 min | Podać |  |
| 7 | Wybór kształtu impulsu | Tak |  |
| 8 | Aparat bezolejowy/bezwodny, chłodzony powietrzem | Tak |  |
| 9 | Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami | Tak |  |
| 10 | Typy impulsów minimum: Trapezoidalny , Prostokątny , Schodkowy , Sinusoidalny | Tak |  |
| 11 | Gotowe programy terapeutyczne – minimum 55 | Podać ilość |  |
| 12 | Możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania | Tak |  |
| 13 | Programy użytkownika | Tak |  |
| 14 | Tryb automatyczny i ręczny | Tak |  |
| 15 | Wyposażenie: jednostka główna, ramię przymocowane bezpośrednio do urządzenia, Aplikator koncentrujący. | Tak |  |
| 16 | Zaawansowane ramię sześcioprzegubowe: | Tak |  |
| 17 | Wyposażone w trzy przeguby cierne śrubowe z możliwością szybkiej regulacji manualnej siły oporu, dwa przeguby rotacyjne osi ramienia i jeden walcowy z trzpieniem pionowym do swobodnego ruchu ramienia w płaszczyźnie horyzontalnej. | Tak |  |
| 18 | Ramię oraz obudowa aplikatora elektromagnetycznego wykonane z odlewów z tworzyw sztucznych | Tak |  |
| 19 | Aplikator zabezpieczony przed wysunięciem z ramienia poliwinylowym systemem zapadkowym | Tak |  |
| 20 | Możliwy szybki demontaż aplikatora z ramienia po wciśnięciu przycisku wyraźnie odznaczającego się innym niż ramię kolorem | Tak |  |
| 21 | Uchwyt terapeuty w formie klamkowej umieszczony na rewersie aplikatora celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa personelu w trakcie terapii ręcznej | Tak |  |
| 22 | Wszystkie elementy urządzenia są trwałymi, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D | Tak |  |
| 23 | Możliwość utworzenia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiający osobom nieupoważnionym do włączenia urządzenia | Tak |  |
| 24 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4” | Podać |  |
| 25 | Możliwość zmiany kolorów ekranu, napisów | Tak |  |
| 26 | Możliwość zapisania schematów dźwiękowych urządzenia i ich modyfikacji | Tak |  |
| 27 | Nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem zaprogramowanych jednostek chorobowych w języku polskim | Tak |  |
| 28 | Wbudowany opis i ilustracje obrazujące sposób wykonania zabiegu | Tak |  |
| 29 | Baza danych pacjentów | Tak |  |
| 30 | Możliwość sprawdzenia ilości wykonanych zabiegów w danym dniu | Tak |  |
| 31 | Menu aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 32 | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego | Tak |  |
| 33 | Wskaźnik czasu trwania zabiegu | Tak |  |
| 34 | Wskaźnik przegrzania przetwornika | Tak |  |
| 35 | Przycisk bezpieczeństwa | Tak |  |
| 36 | Długość ramienia min. 103 cm (z aplikatorem) | Podać |  |
| 37 | Wymiary 580 x 980 x 550 mm +/-10% (szer. × wys. × gł.) | Tak |  |
| 38 | Waga minimalna 32 kg nie większa niż 45 kg | Podać |  |
| 39 | Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz | Tak |  |
| 40 | Temperatura pracy -10 do +55 °C (minimalny zakres) | Podać |  |
| 41 | Bezpieczniki zewnętrzne min. 2x T10 AH / 250 V, 5x20 mm | Tak |  |
| 42 | Możliwość pracy urządzenia przy wilgotności powietrza do 85% | Tak |  |
| 43 | Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 rok | Tak |  |

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest  niespełniony.

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień w tym zakresie.

.................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy