**Dotyczy realizacji projektu**

w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG)

**Tytuł projektu:**

*„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na **dostawę** **i instalację – bioreaktora o minimalnej pojemności roboczej 5l a maksymalnej 60 l – (1 zestaw)** na potrzeby firmy LabFarm Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. *„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.*” realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

**Warszawa, dnia 23.05.2025 r.**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

LabFarm Sp. z o.o.

Ul. Tomasza Zana 39a

20-634 Lublin

**NIP:** 7123430434

**Dane do kontaktu:**

Stanisław Łoboziak

s.loboziak@labfarm.pl

tel. Kontaktowy 731220486

**Miejsce realizacji zamówienia:**

02-972,Warszawa

Ul. Aleja Rzeczypospolitej 10/61

**II. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Celem postępowania jest **dostawa i instalacja– bioreaktora o minimalnej pojemności roboczej 5l, a maksymalnej - 60 l (1 zestaw)** na potrzeby firmy LabFarm Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. *„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.*” realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie Zapytania ofertowego**, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
2. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim**.
3. Zamawiający **nie** **przewiduje** możliwości złożenia ofert częściowych.
4. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie w Bazie konkurencyjności nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie w Bazie konkurencyjności po upływie terminu na składanie wyjaśnień lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Komunikacja między zamawiającym, a oferentem (pytania/odpowiedzi) **musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.**
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
9. W razie **unieważnienia postępowania** Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.
10. W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosują się zamiennie.
11. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i instalacja – bioreaktora o pojemności roboczej min 5l  a maksymalnej 60 l (1 zestaw)** na potrzeby firmy **LabFarm Sp. z o.o.** do realizacji projektu pt. *„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”* realizowanego w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bioreaktor o minimalnej objętości roboczej 5l, a maksymalnej pojemności 60 l (1 zestaw) dostosowany do hodowli komórek eukariotycznych (hodowli zawiesinowej komórek eukariotycznych), ze zbiornikiem w systemie (ang: single use)  jednorazowych sterylizowanych radiacyjnie worków . Skonfigurowany do prowadzenie hodowli komórkowej w zawiesinie i umożliwiający prowadzenie procesów w skali pilotażowej oraz późniejsze skalowanie procesu do objętości minimum 5000 litrów. Bioreaktor powinien być wyposażony w system sterowania i oprogramowanie umożliwiający kontrolę prowadzonych bioprocesów.. **Powinien umożliwiać minimum kontrolę temperatury, pH, DO, prędkości obrotów mieszadła, prędkości podawania minimum 4 gazów przez MFC takich jak sprężony tlen, sprężony dwutlenek węgla, sprężone powietrze, sprężony azot. Powinien umożliwiać podawanie mieszanki gazów przez sparger i headplate.**  **Bioreaktor musi umożliwiać prowadzenie procesów perfuzji i połączenie z tego rodzaju systemami oraz integrację z obecnie posiadanym przez zamawiającego systemem.**

**Bioreaktor o pojemności roboczej min 5l  a maksymalnej 60 l (1 zestaw)**

1. **Bioreaktor musi być:**
   1. **fabrycznie nowy**
   2. **nieuszkodzony mechanicznie i elektronicznie;**
   3. **wolny od wad fizycznych i prawnych;**
   4. **wyprodukowany nie wcześniej niż do 12 m-cy przed datą dostawy;**
   5. **posiadać znak CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r., poz. 806).**
2. **Bioreaktor musi posiadać co najmniej następujące cechy, parametry i funkcje:**
   1. **Wyposażony minimum w następujące elementy: jeżdżącą podstawę jezdną, uchwyt na montaż filtrów gazów wylotowych, ramię na worek procesowy, komorę na worek procesowy wykonany ze stali nierdzewnej (klasa minimum 304), silnik mieszadła, opcjonalnie okna do podglądu cieczy w zbiorniku, uchwyty na sondy, okna dostępu do sond, kółka do poziomowania, wbudowane czujniki mierzące wagę worka procesowego, porty wejścia/wyjścia płaszcza wodnego, rączki do przemieszczania stelaża, jednostkę sterującą, jednostkę chłodzącą o obniżonej emisyjności hałasu poniżej 70 dB.**
   2. **Geometria bioreaktora**
      1. **Całkowita objętość robocza (cieczy) maksymalnie 60 l**
      2. **Minimalna objętość robocza 5 l**
      3. Całkowita objętość reaktora (ciecz i gaz): maksymalnie 65,5  l
      4. Średnica komory na worek procesowy: maksymalnie 29 cm
      5. **Preferowana geometria cieczy przy objętości roboczej (stosunek wysokości do średnicy): 2.9:1**
      6. **Preferowana ogólna geometria reaktora (stosunek wysokości do średnicy): 3.8:1**
   3. **Wymagania ogólne:**
      1. Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego (napięcie, faza, prąd): 120/240 VAC, jednofazowe, 20 A
      2. Sondy pH, rozpuszczonego tlenu (DO)  autoklawowalne wraz z opcjami jednorazowymi lub sondami optycznymi
      3. **Średnica sond maks.12 mm o długości dostosowanej do objętości bioreaktorów x gwint 13,5 PG**
      4. Poziom hałasu <70 dB przy 1,5 m
   4. **Mieszadła:**
      1. **Minimum jedno minimalizujące siły ścinające działające na komórki wyposażone minimum w 3 osobne układy łopatek umieszczone na różnych wysokościach, tak aby dolne mieszadło umożliwiało pracę w minimalnej objętości roboczej 5 l**
      2. **System mieszadła powinien umożliwiać prowadzenie procesu w mniejszych objętościach roboczych, rozpoczynając od pojemności minimum 5 litrów**
      3. **Łopatka mieszadła (ilość x liczba łopatek): minimum 3 x 2 łopatki o zmodyfikowanym kącie natarcia, 1 x 2 łopatki z zamachem lu**
      4. Skala mieszadła (średnica mieszadła/średnica zbiornika): minimum 0,37
      5. Średnica mieszadła: maksymalnie 11 cm
      6. Obliczona liczba mocy mieszadła (N): minimum 4
   5. Parametry mieszania:
      1. **Zakres prędkości mieszania VFD: 30–200 rpm ± 2 rpm lub 1% ustawionej wartości, w zależności od tego, która wartość jest większa**
      2. **Zalecana minimalna prędkość podczas mieszania w hodowli komórek (przy wszystkich objętościach): >120 rpm**
   6. **Motor:**
      1. Napęd silnika mieszadła (typ, napięcie, faza): Silnik AC typu IPM, 230 VAC, 3 fazy
      2. Moc znamionowa silnika AC: 186,4 W
      3. Moment obrotowy silnika: 9,5 Nm
      4. Redukcja przekładni: 10:1
      5. Programowalny napęd o zmiennej częstotliwości (VFD), interfejs panelu zdalnego, automatyczne ponowne uruchomienie przy awarii zasilania
      6. Metody komunikacji silnika (dla zewnętrznego sterownika): 0–10 V, 4–20 mA
   7. **Kontrola temperatury:**
      1. Powierzchnia płaszcza: pełna/10% objętości: 0,51 m²
      2. Objętość płaszcza: maksymalnie 4 L
      3. Przepływ przez płaszcz minimum przy 3,4 bar (50 psi): 136 L/min
      4. Połączenie procesowe: 1,5 cala, sanitarny tri-clamp lub złącze szybkozłączki
      5. Nominalne obciążenie grzewcze/chłodzące (W): 500 W
      6. Detektor temperatury rezystancyjny (RTD) lub termopara o średnicy dostosowanej do portów temperatury w bioreaktorze lub worku procesowym
   8. **Statyw dla torby procesowej**
      1. Szerokość całkowita max : 103 cm
      2. Długość całkowita max : 77 cm
      3. Wysokość całkowita max: 178 cm
      4. Waga suchego stelaża (masa): maksymalnie 236 kg
      5. Waga mokrego stelaża przy znamionowej objętości roboczej (masa): maksymalnie 286 kg
   9. **Rekomendowane warunki pracy**
      1. Zakres temperatury otoczenia: od temperatury otoczenia do 40°C ± 0,5°C
      2. Prędkość silnika: 90–200 rpm
      3. Zakres objętości: 5–60 L
      4. Maksymalne ciśnienie w komorze BPC: 34 mbar
   10. **Dodatkowe wymagania**
       1. **Musi posiadać możliwość integracji z systemami ATF lub TFF istniejącymi na rynku pozwalającymi na zwiększanie ilości komórek w bioraktorze minimum do 50 mln komórek na ml**
       2. **Musi umożliwiać automatyczną kontrolę temperatury procesu w zakresie od 0 – 40oC +/- 0,5 oC  z dokładnością co najmniej 0,1oC przez minimum 1 sondę temperatury**
       3. **Musi umożliwiać automatyczną kontrolę pH  procesu w zakresie od 2-12 pH z dokładnością 0,1 pH przez minimum jedną sondę pH elektrochemiczną lub minimum jedną sondę optyczną**
       4. **Musi umożliwiać automatyczną kontrolę DO w zakresie od 0-100% przez minimum jedną sondę elektrochemiczną lub optyczną , z dokładnością 0,1%**
       5. **Musi umożliwiać automatyczną kontrolę poziomu cieczy w zbiorniku hodowlanym za pomocą sondy poziomu cieczy lub pomiaru wagi zbiornika**
       6. **Musi umożliwiać automatyczną kontrolę prędkości mieszadła w zbiorniku hodowlanym w zakresie minimalnym 30-200 rpm +/- 2 rpm**
       7. **Być wyposażony minimum w 4 pompy perystaltyczne zintegrowane z kontrolerem**
       8. **2 pompy perystaltyczne dodatkowe  - zintegrowane z systemem sterującym**
   11. Jednostka sterująca :
       1. **Wyposażona w wózek użytkowy** o maksymalnych wymiarach (W x S x G) 914,4 x 609,6 x 228,6 mm
       2. Klasa szczelności obudowy: NEMA12/IP56
       3. Panel sterowania z ekranem dotykowym: NEMA4X
       4. Temperatura pracy: 5°C do 40°C
       5. Temperatura przechowywania: –25°C do 85°C
       6. Wilgotność względna: 5% do 95% (bez kondensacji)
       7. **Sondy pH (do 3 dostępnych): Przekaźnik  (elektrochemiczny mV) lub optyczny: minimum 1 sztuka ,**
       8. **pomiar pH w zakresie 0-12 pH z dokładnością do 0,1 pH**
       9. **sonda DO (do 3 dostępnych): Przekaźnik  (elektrochemiczny nA) lub optyczny, minimum 1 sztuka,**
       10. **Pomiar DO w zakresie od 0-100% z dokładnością do 0,1 %**
       11. **Sonda temperatury (do 2 dostępnych): Przekaźnik z czujnikiem temperatury oporowego detektora (RTD), minimum 1 sztuka w standardzie**
       12. **Zakres pomiaru temperatury 5°C do 40°C z dokładnością do 0,1°C**
       13. **Ciśnienie (do 2 czujników ):, minimum 1 sztuka w standardzie**
       14. **Sterowanie cieczą: minimum 4 pompy perystaltyczne o zmiennej prędkości + 2 pompy perystaltyczne dodatkowe**
   12. **Podawanie gazów :**
       1. **Kontroler masowego przepływu gazu (MFC): minimum 1 MFC (do 6 wejść gazowych (mini 3 wyjść gazowych )**
       2. Opcja dostępności wysokich i bardzo wysokich przepływów—do 300 L/min na oddzielnym manifoldzie
       3. **Opcja podłączenia minimum 4 wag** x AI (Profibus) dostępne dla wag cyfrowych (opcjonalnie analogowe)
       4. **Wejścia/Wyjścia:**  min AI x 4 (0–20 mA, rozdzielczość 16-bitowa) (24 V DC, PV) ,min AI x 4 (0–20 mA, rozdzielczość 12-bitowa) (24 V DC, PV) ,min AUX x 4 (0–20 mA, rozdzielczość 12-bitowa) (SP, PV)
       5. **Sterowanie termiczne:** jednostka sterowania termicznego (TCU) dla naczyń z płaszczem grzewczym i opcjonalnych podgrzewanych S.U.B.
       6. **Pompy zewnętrzne:** Oprócz pomp na wózku, dodatkowe pompy zewnętrzne mogą być zamontowane na wieży pomp, a także opcjonalne pompy sterowane analogowo w obudowie
       7. **Agitator:**   
          Moduł adaptera naczynia (VAB) z VFD dostarczany do naczyń i innych naczyń firm trzecich
       8. **Alarm:**   
          Przekaźnik alarmu do systemu alarmowego budynku, opcjonalny układ świateł sygnalizacyjnych (należy zamówić światła sygnalizacyjne oddzielnie)
       9. **Grzałka filtra wentylacyjnego minimum 1 sztuka:  opcja sterowania minimum 1 lub maksymalnie 4 grzałkami filtrów wentylacyjnych,**
3. **Wymagania dodatkowe**
   * 1. **Minimum 2 wagi analogowe o maksymalnej nośności do 30 kg z opcja integracji z systemem umożliwiające dokładniejszą kontrolę procesów perfuzji**
     2. **Dodatkowe chłodnice gazów wylotowych minimum 3**
     3. **Dodatkowe 3 worki procesowe sterylizowane radiacyjnie, umożliwiające testowe uruchomienie procesu hodowli komórek wraz ze wszystkimi potrzebnymi złączkami i konektorami**
     4. **Możliwość sterowania parametrami za pomocą sterownika PID wraz z mozliwością modulowania odpowiedzi za pomocą funkcji: Proportional Only, Proportional-Integral, Proportional-Integral with Derivative, Proportional Only with Gain Examples, Proportional-Integral with Large Derivative.**

1. **Wykonawca i/lub Producent zapewni:**
   1. **Dostęp do jednorazowych worków procesowych w standardowej konfiguracji lprzez okres minimum 5 lat**
   2. **Możliwość zaprojektowania własnych worków procesowych w niestandardowej konfiguracji minimum przez 5 lat**
   3. **Gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru (może to być gwarancja Producenta, jeśli Producent taką zapewnia) - jej warunki powinny zostać określone poprzez dołączenie warunków gwarancji**
   4. **Rękojmię zgodną z polskim prawem.**
   5. **Serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat od momentu zaprzestania produkcji oferowanego modelu.**
   6. **Naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta.**
   7. **Czas reakcji serwisu (telefonicznej lub mailowej) na zgłoszenie awarii / problemu / pytania do 72 godzin, liczonych od daty i godziny wysłania wiadomości e-mail ze zgłoszeniem.**
   8. **Obsługę w języku polskim lub angielskim w zakresie realizowanych serwisów, przeglądów i ewentualnych napraw.**
   9. **Pełną instrukcję obsługi i dokładną specyfikację w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub elektronicznej (np. plik PDF).**
   10. **Broszury aplikacyjne, instrukcje i materiały opisujące / potwierdzające specyfikację, dostarczone wraz z wytrząsarką.**
   11. **Integrację kupowanego systemu z posiadanymi przez zamawiającego już obecnym systemem**
   12. **Szkolenie obejmujące użytkowanie i montaż wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia procesu produkcji w bioreaktorze (szkolenie z hardw~~e~~are’u) – minimum 2 dni jak również szkolenie z oprogramowania i strategii hodowlanych dostarczonego przez producenta w ustalonym przez obie strony terminie ) minimum 3 dni. Szkolenie powinno obejmować przeszkolenie minimum 8 osób**
   13. **Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do miejsca realizacji wskazanego przez Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. Dostarczony sprzęt powinien przejść przez 2 pary drzwi umożliwiające jego transport do laboratorium – pierwsze o szerokości maksymalnej 90 cm i wysokości 250 cm oraz drugie o szerokości max 85 cm i wysokości 185 cm – producenci powinni zaplanować montaż i instalację wszystkich elementów systemów, aby umożliwić ich przetransortowanie przez drzwi o podanych szerokościach**
   14. **Cały system powinien zmieścić się maksymalnie na powierzchni o wymiarach 4 m x 2 m – czyli 8 metrów kwadratowych**
   15. **Masa całego systemu (bioreaktora wraz z wypełnionym workiem i jednostką sterującą) nie powinna przekraczać maksymalego obciążenia użytkowego 250 kg/m2 – przy czym maksymalnie system powinien się zmieścić na powierzchni 8 m2**
   16. **Cały system musi spełniać standardy cGMP (Current Good Manufacturing Practice)**
   17. **Producent powinien udowodnić, że sprzedawany system umożliwia hodowlę komórek eukariotycznych i skalowanie tej hodowli udokumentowany minimum 3 artykułami naukowymi oraz minimum 3 broszurami aplikacyjnymi**

a. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania **równoważnych rozwiązań w zakresie kluczowych cechach pogrubionych w opisie przedmiotu zamówienia.**

b. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 1– Formularz Ofertowy, w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

c. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

d. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**Kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny**

**IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia – **31.07.2025 r.**
2. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę i instalację.

**V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT**

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**.
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako **jednostkowa cena netto oraz** **brutto**, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. **Łączna cena netto oraz gwarancja , zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania.**
4. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu **02.06.2025 r.**
5. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.
6. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 02.06.2025 r do godziny 08:00** w Bazie konkurencyjności.

2. Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Oferta musi być ważna minimum 30 dni od terminu składania ofert. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku niedokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić **zmiany** do złożonej oferty lub ją **wycofać**. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winno być doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie **„ZMIANA OFERTY”** lub” **WYCOFANIE OFERTY”**. Zmiana oferty lub jej wycofanie złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów **wyjaśnień** i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona.**

1. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie **wyjaśnień**, w tym złożenia **dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.** Zamawiający dokona oceny tych wyjaśnień w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. W przypadku niezłożenia wyjaśnień przez Oferenta w wyznaczonym terminie **oferta zostanie** odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
2. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie dokumentowej (**Art. 772 Kodeksu Cywilnego**) – rozumianej jako skan podpisanego oryginału lub elektronicznej (**Art. 781 Kodeksu Cywilnego**) – rozumianej jako dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wysłany za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** orazzałączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

**VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT**

wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIUM** | **WAGA (pkt)** |
| **ŁĄCZNA CENA NETTO** | 80 |
| **GWARANCJA** (w miesiącach) | 20 |

**Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.**

**Lp = C + G**

**gdzie:**

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium cena, max. 80 pkt

G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium gwarancja, max. 20 pkt

1. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium**
2. **CENA NETTO– C** **znaczenie procentowe kryterium 80%**

W kryterium ŁACZNA CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym łączną cenę netto przedmiotu zamówienia. Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 80 Pc- otrzymane punkty

Pc = Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert

Cb Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „**łączna** **cena netto**” może otrzymać maksymalnie **80,00 pkt.**

1. **OKRES GWARANCJI - PG znaczenie procentowe kryterium 20%**

W kryterium, okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Okres gwarancji w liczbie miesięcy** | **Liczba przyznanych punktów** |
| 12 miesięcy | 0 |
| 24 miesiące | 5 |
| 36 miesięcy | 10 |
| 48 miesięcy | 20 |

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru (może to być gwarancja producenta, jeśli Producent taką zapewnia), potwierdzoną kartą gwarancyjną dostarczoną wraz z urządzeniem.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy albo niezadeklarowania, niepodania, nieokreślenia przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium wynosi 48miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

**VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą **brak podstaw do wykluczenia** z postępowania, zgodnie z treścią **Załącznika 2 do zapytania ofertowego**.

**IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY**

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących **dokumentów:**

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji (Załącznik nr.3)
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr.4)
4. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta – jeśli dotyczy.

**X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
3. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
7. Z postępowania wyklucza się podmioty znajdujące się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713) Lista osób i podmiotów znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

**XI.** **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy, umowa musi zostać podpisana nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
3. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy będzie traktowane jako uchylenie się od jej zawarcia i skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

**XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

**Warunki zmiany umowy**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. **Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:**
2. wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki to zdarzenie miało na przebieg realizacji Dostaw;
3. zaistnienia innych okoliczności niż siła wyższa, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
4. w przypadku nieprzekazania lub nieterminowego przekazania Wykonawcy materiałów, danych wejściowych i dokumentów w terminach określonych w umowie lub innych opóźnień po stronie Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana terminu wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania, działając z należytą starannością;
5. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;
6. Wydłużenia postępowań w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy, o ile nie zostało to spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku gdy zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nieobjętych Umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a wykonanie zamówień objętych Umową będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową.

*Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.*

1. **Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie (warunki rozliczenia umowy, dokonywania płatności) lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku:**
2. wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Usług;
3. zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
4. w każdym przypadku, gdy przedmiot umowy może zostać osiągnięty w inny niż wskazany w umowie sposób, przy czym zmiana sposobu realizacji umowy jest racjonalna finansowo i rzetelnie uzasadniona, np. w przypadku możliwości modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy, której efektem nie będzie pogorszenie jakości przedmiotu dostawy (przedmiot dostawy nie będzie gorszy niż założony pierwotnie w umowie);
5. zaistnienia okoliczności (zjawisk makroekonomicznych) niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy i niezależnych od Stron, takich jak: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności materiałów, istotny wzrost cen materiałów, gwałtowna inflacja, istotny spadek cen, które będą wymagały waloryzacji wynagrodzenia. (podwyższenia bądź obniżenia wynagrodzenia wykonawcy). W przypadku waloryzacji wynagrodzenia, wzrost/spadek ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.
6. otrzymania decyzji od właściwej Instytucji udzielającej dofinansowania na realizowanie przedmiotu zamówienia, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe wymogi;
7. zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.
8. Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

*Ww. zmiany mogą stanowić podstawy zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.*

1. **Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy na zasadach przewidzianych w pkt 4 lit. b) – e) rozdziału 3.2.4 Umowa w sprawie zamówienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień (lit. b), przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:**

* zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;
* wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony;
* realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony;
* zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
* zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
* wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

*Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.*

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d), ust. 4, sekcja 3.2.4 Wytycznych ds. kwalifikowalności wydatków.

Warunki zmian:

* Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
* Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych., wydłużenie terminu realizacji ze względu na obiektywne czynniki
* Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-634), ul. Tomasza Zana 39a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950953, NIP 7123430434, REGON 521127042 e-mail: w.macherzynski@jkrzyzanowski.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem *„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”* w ramach I Priorytet Programu Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Instytucją umowę o dofinansowanie projektu pn. *„Opracowanie nowego produktu – mięsa komórkowego wraz z innowacyjną technologią wytwarzania.”*
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach POIR na lata 2021-2027, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, której dane osobowe będą podane w ofercie, o oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.
8. Posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, o oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

**XIV. ZAŁĄCZNIKI**

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy
2. **Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu
3. **Załącznik nr 3** - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji
4. **Załącznik nr 4** - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO