OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Laser okulistyczny - 1szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

|  | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Długość fali: YAG - 1064 nm SLT - 532 nm | TAK |  |
| 2. | Laser umożliwiający wykonywanie zabiegów kapsulotomii, irydotomii oraz SLT | TAK |  |
| 3. | Czas trwania impulsu: 3 ns ± 20% | TAK |  |
| 4. | Moc wyjściowa lasera YAG: 0.3 – 10.0 mJ (krok zmiany 0.1 mJ) | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy: Q-Switch | TAK |  |
| 6. | Laser zintegrowany z lampą szczelinową | TAK |  |
| 7. | Powtarzalność impulsów: 3Hz (pojed.) / 1.5Hz (seria) | TAK |  |
| 8. | Tryb wyzwolenia: 2 lub 3 impulsy na strzał | TAK |  |
| 9. | Rozmiar plamki: 8 µm | TAK |  |
| 10. | Kąt stożka: 16º | TAK |  |
| 11. | Przesunięcie ogniska w trybie YAG: ant. 500 µm – post. 500 µm (krok zmiany 25 µm) | TAK |  |
| 12. | Przełącznik w joysticku typu „smart switch” pozwalający bez puszczania joysticka na: - podnoszenie i obniżanie energii impulsu - przełączanie trybu gotowości i StandBy - ogniskowanie w przód i w tył - tryb serii impulsów - start/zatrzymanie rotacji wiązki celowniczej | TAK |  |
| 13. | Laser celujący: - podwójna wiązka - dł. fali 635 nm - obracana o 360º - moc wyjściowa: OFF, 0,5 -25µW | TAK |  |
| 14. | Pulpit sterowania wolnostojący na kablu z ekranem dotykowym z możliwością zmiany parametru: ilość impulsów, rotacją wiązki celowniczej, natężenia wiązki celowniczej, moc impulsu, fokus impulsu, licznik impulsów, całkowita energia | TAK |  |
| 15. | Kąt zbieżności układu optycznego mikroskopu 6 º, oś optyczna typu galilejskiego | TAK |  |
| 16. | 5 powiększeń w mikroskopie: 5x; 8x; 12.5x; 20x; 32x | TAK |  |
| 17. | Rzeczywiste pole widzenia ø 40,7mm, 25,7mm, 16,1mm, 10,1mm, 6,4mm | TAK |  |
| 18. | Okular: 12.5x | TAK |  |
| 19. | Źródło oświetlenia biała dioda LED | TAK |  |
| 20. | Parametry szczeliny: Długość 14 mm, 9 mm, 5 mm, 3 mm, 1 mm, 0,2 mm Szerokość: płynnie 0-14 mm Zakres obracania 360 º | TAK |  |
| 21. | Natężenie regulowane: OFF, min. 160000-max. 208000 lx | TAK |  |
| 22. | Kąt padania szczeliny 18 º w kierunku dolnym | TAK |  |
| 23. | Filtry: niebieski, bez czerwieni, 15% ND | TAK |  |
| 24. | Ruch poziomy jednostki głównej: Przód-tył 80mm Prawo-lewo 100mm Ruch pionowy jednostki głównej: Góra-dół 30 mm, sterowanie elektromotoryczne | TAK |  |
| 25. | Akcesoria: wtyczka blokady zdalnej, soczewka SLT, pasek na głowę, pręt do ogniskowania, podłokietnik, pokrowiec, instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 26. | Stolik pod urządzenie, blat o wymiarach 600 x 400 mm, regulowany w zakresie 640-890 mm | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Okres obowiązywania gwarancji: min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 3. | Szkolenie: min. 2 h dla min. 4 osób, co najmniej w zakresu obsługi oraz eksploatacji. | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisowej: 48h. | TAK |  |