Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu PACS oraz rozbudowa przestrzeni dyskowej w Przychodniach Lekarskich Hipokrates Sp. z o.o.

- Przedmiot zamówienia

1.1 Zadanie 1

    - Dostawę licencji na system archiwizacji i przesyłania obrazów medycznych (ang. PACS - Picture Archiving and Communication System).

    - Instalację i konfigurację systemu PACS w środowisku Zamawiającego, w tym integrację z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego oraz systemami dziedzinowymi typu HIS.

    - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz odbiorów techniczno-funkcjonalnych.

    - Szkolenia dla użytkowników systemu oraz administratorzy IT.

    - Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

  - Zadanie 2

    - Rozbudowa Przestrzeni Dyskowej:

      - Urządzenie do zabudowy w szafie RACK wraz z szynami montażowymi

      - Wysokość urządzenia nie więcej niż 2U

      - Wbudowany interfejs sieciowy w standardzie 10Gb/s,

      - Dodatkowa karta sieciowa PCIe SFP28 2x25Gb/s do połączenia z istniejącym w infrastrukturze Zamawiającego serwerm

      - Komplet okablowania do podłączenia urządzenia

      - Zainstalowane dyski SSD o łącznej pojemności użytkowej co najmniej 11TB w konfiguracji RAID 5

      - Możliwość rozbudowy o kolejne dyski w przyszłości

      - Możliwość rozszerzenia o dodatkową półkę dyskową

      - Redundantne zasilanie - co najmniej dwa zasilacze

      - Gwarancja i wsparcie - co najmniej 36 miesięcy

- Wymagania wstępne

  - System PACS ma zapewnić kompleksowe wsparcie procesu dystrybucji i przechowywania badań obrazowych w podmiocie leczniczym, w szczególności zarządzanie obiegiem informacji w dziedzinie diagnostyki obrazowej w tym: odbiór, archiwizację, przetwarzanie, prezentację oraz dystrybucję badań obrazowych pochodzących z różnych urządzeń i modalności.

  - System PACS zostanie wdrożony na obecnie funkcjonującej architekturze informatycznej placówki, na wydzielonej do tego zadania maszynie wirtualnej – VM o określonych parametrach wskazanych przez Dostawcę oraz uzgodnieniu minimalnych i optymalnych parametrów z Zamawiającym.

  - Licencja systemu PACS musi być bezterminowa (wieczysta), umożliwiająca przesłanie do systemu ograniczona jedynie ilością posiadanego miejsca na przestrzeni dyskowej.

  - Nielimitowana licencja na podłączenie urządzeń diagnostycznych – podłączenie kolejnych urządzeń diagnostycznych nie wymaga dodatkowych licencji po stronie systemu PACS. Koszt ew. licencji i konfiguracji urządzeń diagnostycznych leży po stronie Zamawiającego.

- Wymagania niefunkcjonalne

  - Instalacja systemu PACS możliwa na co najmniej jednym z natywnych systemów Linux lub Windows lub równoważny*

  - Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działa w oparciu o przeglądarkę internetową.

  - System pracujący w architekturze klient – serwer.

  - System pracuje w oparciu o relacyjną bazę danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS)

  - System musi umożliwiać automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 3.0

  - Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS

  - System musi obsługiwać standard WADO zgodny ze standardem DICOM

  - System musi umożliwiać integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7

  - Możliwość współpracy z usługą Active Directory lub równoważny* (usługą katalogową systemu Windows lub równoważny* polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania.

- Wymagana funkcjonalne

  - System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych).

  - W ramach systemu zarządzania użytkownikami wymagany jest mechanizm wymuszenia reguł dla haseł, tj. minimalna długość i znaki występujące w hasłach, konieczność zmiany hasła co określoną liczbę dni, blokowanie konta po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła.

  - System musi być wyposażony w narzędzia administracyjne umożliwiające:

- zarządzanie bazą danych pacjentów i badań

- wgląd w bieżący status systemu, wykorzystanie licencji, zajętość archiwum,

- zarządzanie użytkownikami

- monitorowanie infrastruktury sprzętowej

- monitorowanie zdarzeń w systemie takich jak logowania użytkowników, wykonane operacje, przeprowadzone zmiany

- możliwość łączenia pacjentów

- przesuwania obrazów pomiędzy badaniami

  - Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS min. następujących informacji wraz z datą, godziną, minutą i sekundą dot. wydarzeń w systemie PACS:

- próba zmiany hasła użytkownika

- nieudana próba zalogowania się użytkownika,

- zalogowanie się użytkownika

- zmiana statusu badania

- próba wysłania badania

- skopiowanie lub wydrukowanie badania

- skasowanie badania lub obrazu z badania

  - Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami

  - Obsługa formatów plików innych niż DICOM, z możliwością ich archiwizacji i wyświetlania. Co najmniej formaty: PDF, MPEG, MPEG-4, JPEG, TIFF, BMP, PNG

  - Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych przez system PACS na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS wiadomościach HL7

  - Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej:

    - imię i nazwisko pacjenta,

    - płeć pacjenta,

    - data urodzenia pacjenta,

    - jednostka zlecająca lub lekarz zlecający,

    - data badania,

    - rodzaj badania,

    - ilość serii w badaniu,

    - odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta

  - Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów, programów i poprawnie działa w przynajmniej 5 najpopularniejszych przeglądarkach

    - Musi umożliwiać wyświetlenie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć,

    - Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS i pozwolić na następujące operacje:

      - przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury,

      - zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi,

      - powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi

  - Integracja systemu PACS z systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7 umożliwiająca:

    - Odbieranie w PACS zleceń z HIS oraz aktualizacji zleceń, zawierających następujące informacje:

- imię i nazwisko pacjenta

- dane zleconej procedury badania

- dane oddziału zlecającego

- numer PESEL pacjenta

- dane lekarza zlecającego

- dane o dacie i godzinie zlecenia

- dane aparatu/pracowni, gdzie ma się odbyć badanie

    - Wysyłanie z PACS do HIS potwierdzenia o wykonanym badaniu

    - Odbieranie w PACS opisu badania wykonanego w HIS oraz każdej jego zmiany

    - Odbieranie w PACS uaktualnień z HIS w obiegu danych dotyczących pacjenta, jego badań oraz ich opisów. Zakres danych/aktualizacji składający się z:

- imienia i nazwiska pacjenta,

- procedury badania

- priorytetu badania

- lekarza opisującego

- oddziału zlecającego

- Wdrożenie

  - Instalacja i konfiguracja systemu PACS/RIS w utworzonym przez Zamawiającego wirtualnym środowisku przetwarzania danych (w tym również instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, konfiguracja bazy danych, instalacja oprogramowania aplikacyjnego na serwerach fizycznych i wirtualnych, konfiguracja usług na serwerach fizycznych i wirtualnych, stworzenie i konfiguracja systemu kopii zapasowych danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie).

  - Produkcyjne uruchomienie dostarczonego Systemu PACS w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, musi być poprzedzone niezbędnymi do uruchomienia czynnościami, w tym min.:

    - zebraniem i opracowaniem danych organizacyjnych Zamawiającego,

    - uzgodnieniem parametrów konfiguracyjnych,

    - konfiguracją ogólnych parametrów aplikacji,

    - konfiguracją struktury,

    - konfiguracją typów i grup personelu wraz z konfiguracją uprawnień dla typów personelu,

    - konfiguracją dostarczanych modułów PACS/RIS

  - Wykonawca ma obowiązek udzielenia instruktażu administratorom Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

  - Wykonawca w trakcie wdrożenia ma obowiązek dostosować szablony, sprawozdania, słowniki, szablony generowanych wydruków itp. do potrzeb Zamawiającego.