ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Model [podać]: ……………………………………………….

Producent [podać]: ……………………………………………….

Rok produkcji [podać]: ……………………………………………….

(nie wcześniej niż 2025 – wymagany sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

| Lp. |  | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x | x |
|  |  | Najważniejsze podzespoły, min. stół, mechanika, zawieszenie sufitowe lampy rtg, oprogramowanie oraz generator są wyprodukowane przez tego samego producenta. | TAK |  | x |
|  |  | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA | x | X | x |
|  |  | Generator wysokiej częstotliwości | min. 200 kHz |  | ≥ 300 kHz – 2 pkt < 300 kHz – 0 pkt |
|  |  | Moc generatora | min. 65 kW |  | x |
|  |  | Zakres napięć | min. 40-150 kV |  | x |
|  |  | Zakres miliamperosekund | min. 0.5-800 mAs |  | ≥ 0.5 - 1000 mAs – 2 pkt < 0.5 – 1000 mAs – 0 pkt |
|  |  | Zakres prądów | min. 10-800 mA |  | x |
|  |  | Automatyka zdjęciowa (AEC) | TAK |  | x |
|  |  | Czas ekspozycji | min. 1-6 000 ms |  | ≥ 1 - 10 000 ms – 2 pkt < 1 - 10 000 ms – 0 pkt |
|  |  | Technika 1, 2 i 3 punktowa | TAK |  | x |
|  |  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |  | x |
|  |  | Programy anatomiczne | min. 1 000 |  | x |
|  |  | LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM | x | x | x |
|  |  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 1950 mm |  | x |
|  |  | Ruch poprzeczny wózka z kolumną i kołpakiem zmotoryzowany z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  | x |
|  |  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | min. 2250 mm |  | x |
|  |  | Ruch wzdłużny wózka z kolumną i kołpakiem zmotoryzowany z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  | x |
|  |  | Automatyczne podążanie lampy w pionie za zmianą wysokości detektora w stojaku płucnym (także przy projekcjach skośnych) i stołu pacjenta z utrzymaniem stałego SID tzw. „autotracking” | TAK |  | x |
|  |  | Zaawansowany autotracking – podążanie lampy w pionie za zmianą wysokości detektora oraz podążanie detektora w pionie za zmianą wysokości lampy | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Automatyczne podążanie detektora w stole wzdłuż jego długiej osi za ruchem lampy RTG | TAK |  | x |
|  |  | Automatyczne podążanie lampy RTG za ruchem detektora w stole wzdłuż jego długiej osi | TAK |  | x |
|  |  | Automatyczne podążanie detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu także dla projekcji skośnych | TAK |  | x |
|  |  | Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kołpaka | min. 1500 mm |  | x |
|  |  | Zakres zmotoryzowanego obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej lub zakres manualnego obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | min. 180° ruch zmotoryzowany, min 360° ruch manualny |  | x |
|  |  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | min. 240° |  | x |
|  |  | Obrót kolumny wokół osi poziomej zmotoryzowany z możliwością ręcznego wykonywania ruchów | TAK |  | x |
|  |  | Pojedynczy przycisk zwalniający hamulce ruchów (min. wzdłużnego, poprzecznego, góra/dół) | TAK |  | x |
|  |  | Wsparcie serwomotoryczne ruchów zawieszenia wykonywanych manualnie przez technika lub zaawansowany system łożyskowania zawieszenia sufitowego pozwalający na jego przemieszczanie bez wysiłku | TAK |  | X |
|  |  | Funkcja regulacji wysokości blatu stołu dostępna z poziomu ekranu dotykowego lampy RTG oraz w podstawie stołu pacjenta – funkcja aktywna dla dowolnego położenia lampy | TAK |  | x |
|  |  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | max. 0.6 mm |  | x |
|  |  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | max. 1.2 mm |  | x |
|  |  | Moc małego ogniska | min. 30 kW |  | x |
|  |  | Moc dużego ogniska | min. 75 kW |  | x |
|  |  | Pojemność cieplna anody | min. 600 kHU lub min. 350 kHU z chłodzeniem anody min 95 kHU/min |  | x |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka | min. 1.3 MHU |  | x |
|  |  | Automatyczny kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji w technologii LED | TAK |  | x |
|  |  | Dodatkowe filtry zawierające miedź – wprowadzane za pomocą dotykowego ekranu wbudowanego w kolimator lub automatycznie i ręcznie | TAK |  | x |
|  |  | Dotykowy ekran wbudowany w kolimator umożliwiający min: włączenie światła kolimatora, wybór pola kolimacji, wybór dodatkowej filtracji | TAK |  | x |
|  |  | Przekątna ekranu dotykowego na kolimatorze | Min. 5 cali |  | x |
|  |  | Pomiar dawki DAP z wyświetlaniem jej wartości | TAK |  | x |
|  |  | Wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy zlokalizowany ma kołpaku, umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji (min. kV i mA), włączenie/wyłączenie funkcji „autotracking”, uruchomienie funkcji stitching, włączenie funkcji automatycznego pozycjonowania bazującego na programach anatomicznych, określenie aktualnego kąta nachylenia oraz obrotu kołpaka, wyświetlenie danych pacjenta oraz wyświetlenie podpowiedzi w formie grafiki dotyczącej prawidłowego pozycjonowania pacjenta. Obraz na wyświetlaczu samoczynnie obraca się o 90 stopni stosownie do tego jak obrócony jest kołpak. | TAK |  | x |
|  |  | Przekątna ekranu dotykowego na kołpaku | min. 9.5 cala |  | x |
|  |  | Automatyczne pozycjonowanie zespołu lampy w pomieszczeniu badań na podstawie programów anatomicznych | min. 10 pozycji |  | x |
|  |  | Czujniki zapobiegające kolizji przemieszczającego się zespołu lampy z przeszkodą | TAK |  | x |
|  |  | STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM | x | x | x |
|  |  | Wymiary blatu stołu | Min. 80 x 220 cm |  | x |
|  |  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | Max. 50 cm |  | x |
|  |  | Zakres zmotoryzowanego, pionowego ruchu stołu | Min. 35 cm |  | x |
|  |  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole | Min. 120 cm |  | ≥ 145 cm – 5 pkt < 145 cm – 0 pkt |
|  |  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego stołu | Min. 26 cm |  | x |
|  |  | Zakres obrazowania pacjenta na stole bez przemieszczania blatu | Min. 150 cm |  | ≥ 190 cm – 5 pkt < 190 cm – 0 pkt |
|  |  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu | Min. 250 kg |  | x |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa. Podać parametry kratki | Tak, podać |  | x |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyciągana bez użycia narzędzi | TAK |  | x |
|  |  | Sygnalizacja poprawności wsunięcia kratki przeciwrozproszeniowej | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  | x |
|  |  | Sterownik nożny w podstawie stołu | TAK |  | x |
|  |  | Dwukrotne naciśnięcie przełącznika nożnego ruchu w górę powoduje przemieszczenie blatu stołu do końca zakresu ruchu | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH | x | x | x |
|  |  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK |  | x |
|  |  | Zmotoryzowany oraz ręczny przesuw detektora w pionie w zakresie | Min. 150 cm |  | x |
|  |  | Statyw uchylny – ruch zmotoryzowany | Min. +90/-20° |  | x |
|  |  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  | x |
|  |  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | Max. 35 cm |  | x |
|  |  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK Podać ilość komór |  | x |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa. Podać parametry kratki | TAK, podać |  | x |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyciągana bez użycia narzędzi | TAK |  | x |
|  |  | Sygnalizacja poprawności wsunięcia kratki przeciwrozproszeniowej | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta statywu przy napięciu 100 kVp | Max. 0,15 mm Al |  | x |
|  |  | Mobilny statyw dla pacjenta do wykonywania zdjęć kości długich (cały kręgosłup lub całe nogi) | TAK |  | x |
|  |  | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH LUB PODŁĄCZONY NA STAŁE 1SZT. | x | x | x |
|  |  | Podać nazwę i producenta detektora | podać |  | x |
|  |  | Detektor wyprodukowany przez tego samego producenta co stół, mechanika, zawieszenie sufitowe lampy rtg, oprogramowanie oraz generator. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | x |
|  |  | Wielkość pola aktywnego detektora | min. 43,0 x 43,0 cm |  | x |
|  |  | Współczynnik DQE | Min 65% |  | x |
|  |  | Rozdzielczość liniowa | Min. 3.6 lp/mm |  | x |
|  |  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 140 µm |  | x |
|  |  | Matryca obrazowania detektora | Min. 9,0MPix |  | x |
|  |  | Głębokość akwizycji | min. 16 bit |  | x |
|  |  | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni | min. 150 kg |  | x |
|  |  |  | Szczelność | min. IPX4 |  | x |
|  |  |  | Ilość obrazów do uzyskania na baterii (dotyczy detektorów bezprzewodowych) | min. 1000 |  | x |
|  |  | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY W STOLE KOSTNYM LUB PODŁĄCZONY NA STAŁE 1SZT. | x | x | x |
|  |  | Podać nazwę i producenta detektora | podać |  | x |
|  |  | Detektor wyprodukowany przez tego samego producenta co stół, mechanika, zawieszenie sufitowe lampy rtg, oprogramowanie oraz generator. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | x |
|  |  | Wielkość pola aktywnego detektora | min. 43,0 x 43,0 cm |  | x |
|  |  | Współczynnik DQE | Min 65% |  | x |
|  |  | Rozdzielczość liniowa | Min. 3.6 lp/mm |  | x |
|  |  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 140 µm |  | x |
|  |  | Matryca obrazowania detektora | Min. 9,0MPix |  | x |
|  |  | Głębokość akwizycji | min. 16 bit |  | x |
|  |  | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni | min. 150 kg |  | x |
|  |  | Szczelność | min. IPX4 |  | x |
|  |  | Ilość obrazów do uzyskania na baterii (dotyczy detektorów bezprzewodowych) | min. 1000 |  | x |
|  |  | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ PACJENTOM NA WÓZKACH I ŁÓŻKACH 1SZT. | x | x | x |
|  |  | Podać nazwę i producenta detektora | podać |  | x |
|  |  | Detektor wyprodukowany przez tego samego producenta co stół, mechanika, zawieszenie sufitowe lampy rtg, oprogramowanie oraz generator. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  | x |
|  |  | Wielkość pola aktywnego detektora | Min. 42,0 x 42,0 cm |  | x |
|  |  | Współczynnik DQE | Min 75% |  | x |
|  |  | Rozdzielczość liniowa | Min. 3.9 lp/mm |  | x |
|  |  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 128 µm |  | x |
|  |  | Matryca obrazowania detektora | Min. 11,0MPix |  | x |
|  |  | Głębokość akwizycji | min. 16 bit |  | x |
|  |  | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni | min. 300 kg |  | x |
|  |  | Wytrzymałość na obciążenie punktowe (obszar 4x4 cm) | min. 150 kg |  | x |
|  |  | Waga detektora gotowego do pracy | Max. 3,5 kg |  | x |
|  |  | Szczelność | min. IP66 |  | x |
|  |  | Ilość ekspozycji do uzyskania na baterii | min. 500 ekspozycji |  | x |
|  |  | Wbudowana w detektor pamięć pozwalająca na odzyskanie obrazów | min. 1000 obrazów |  | x |
|  |  | Obrazowanie przy użyciu przenośnego detektora z dowolnym RTG posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  | x |
|  |  | INNE FUNKCJONALNOŚCI | x | x | x |
|  |  | Zintegrowany z konsolą i urządzeniem system interkom | TAK |  | x |
|  |  | Możliwość stosowania zamiennika lampy RTG – tj. innego producenta niż producent aparatu; podać producenta i model | TAK |  | x |
|  |  | Pilot zdalnego sterowania posiadający funkcje min.: uruchamianie funkcji auto-tracking, auto-pozycjonowanie systemu, sterowanie kolimacją, obsługa interkom | TAK |  | x |
|  |  | Konsola w sterowni umożliwiająca zdalną obsługę kolimatora | TAK |  | x |
|  |  | Konsola w sterowni umożliwiające zdalną obsługę ruchu poprzecznego blatu stołu | TAK |  | x |
|  |  | Konsola w sterowni umożliwiająca zmianę wysokości zespołu lampy RTG | TAK |  | x |
|  |  | Kamera do obserwacji pacjenta wbudowana w kolimator z wyświetlaniem podglądu na stacji technika | TAK, opisać |  | x |
|  |  | W sytuacji awaryjnej możliwość wykonania ekspozycji na kasecie CR lub detektorze innego producenta | TAK, opisać |  | x |
|  |  | STACJA TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW (1 SZT.) | x | x | x |
|  |  | Wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | x |
|  |  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print | TAK |  | x |
|  |  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  | x |
|  |  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | TAK |  | x |
|  |  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki obrazów: prezentacja pozytyw - negatyw, zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, powiększenia, pomiary odległości i kątów | TAK |  | x |
|  |  | W pełni automatyczne zdjęcia kości długich tzw. „stitching” na stojaku płucnym | TAK |  | x |
|  |  | Zakres badania „stitching” na stojaku płucnym | min. 140 cm |  | ≥ 150 cm – 5 pkt < 150 cm – 0 pkt |
|  |  | Zdjęcia kości długich na stole kostnym | TAK |  | x |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE /GWARANCJA/SERWIS | x | x | x |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowany system | Min. 60 miesięcy, podać |  | x |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks. 48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  | x |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  | x |
|  | Dokumentacja serwisowa oraz paszporty techniczne do wszystkich oferowanych składowych systemu | Tak |  | x |
|  | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu | Tak, dołączyć do oferty |  | x |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta | TAK, podać |  | x |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniający obsługę w języku polskim | TAK Podać adres i dane kontaktowe |  | x |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak |  | x |
|  | Zestaw ochrony radiologicznej 2 komplety: - Fartuch ochronny bezołowiowy, łatwo zmywalny, posiadający jony srebra, zawierający bizmut i antymon na rdzeniu polimerowym, fartuch wyposażony w siatkę do odprowadzania wody w dolnej części. - półfartuch - osłona tarczycy Ochronność, kolor i rozmiar do ustalenia z Zamawiającym | Tak |  | x |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów należy dołączyć przedmiotowy środek dowodowy w postaci oficjalnych, oryginalnych materiałów producenta, w szczególności kart katalogowych, certyfikatów, dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi. Dokumenty te muszą jednoznacznie wykazywać zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Przedmiotowe środki dowodowe muszą pochodzić bezpośrednio od producenta, w wersji oryginalnej, bez możliwości edycji przez Wykonawcę. Parametry, które nie są wprost wyszczególnione w materiałach producenta, wynikają z konfiguracji urządzenia lub oferowanych opcji, dotyczą funkcjonalności dodatkowych, oprogramowania, wyposażenia lub rozwiązań technicznych wymaganych przez Zamawiającego, mogą być potwierdzone poprzez stosowne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanych urządzeń..

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

Załączniki:

- …

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta