ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA CZĘŚCI 2

Przedmiot zamówienia: Zadanie 1 – Rezonans magnetyczny (1 zestaw)

Model [podać[:	……………………………………………….

Producent [podać]:	……………………………………………….

Rok produkcji [podać]:……………………………………………….

(nie wcześniej niż 2025 – wymagany sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

| LP. |  | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY |  | PUNKTACJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T; podać wartość [T] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ##### Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤ 0,0 l/rok; podać wartość [l/rok] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,5 m; podać wartość [m] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Wysoka jednorodność pola magnetycznego (np. dla średnicy 40 cm typowa jednorodność pola magnetycznego wynosi 0,33 ppm) lub zaawansowany system korekty jednorodności pola magnetycznego | Tak; podać wartość [ppm] lub nazwę systemu |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| System Gradientowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System gradientowy zbudowany w technologii UHE (Ultra High Efficiency, UHE Gradient Technology, XJ, XQ lub równoważnej zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y i Z równocześnie uwaga: nie dopuszcza się podawania wartości odpowiadającej parametrom definiowanym przez producenta subiektywnie jako tzw. „osiągi”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, „porównywalne” itp. | ≥ 45 mT/m; podać wartość [mT/m] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalna efektywna amplituda gradientów uwaga: nie dopuszcza się podawania wartości odpowiadającej parametrom definiowanym przez producenta subiektywnie jako tzw. „osiągi”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, „porównywalne” itp. | ≥ 75 mT/m; podać wartość [mT/m] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y i Z równocześnie uwaga: nie dopuszcza się podawania wartości odpowiadającej parametrom definiowanym przez producenta subiektywnie jako tzw. „osiągi”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, „porównywalne” itp. | ≥ 200 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalna efektywna szybkość narastania gradientów (slew rate) uwaga: nie dopuszcza się podawania wartości odpowiadającej parametrom definiowanym przez producenta subiektywnie jako tzw. „osiągi”, „ekwiwalent”, parametry „równoważne”, „porównywalne” itp. | ≥ 345 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe uzyskiwane do uzyskania jednocześnie | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| System RF – tor odbiorczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba kanałów odbiorczych | ≥ 168; podać wartość [n] |  |  |  | ≤ 200 – 0 pkt. > 200 – 1 pkt. |  |  |
|  |  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej, światłowodowej | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Tor odbiorczy składający się z 64 kanałów, lub równoważne rozwiązanie wykorzystujące w pełni cyfrowy tor odbiorczy wykonany wg. technologii właściwej dla producenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technologia zwiększająca stosunek sygnału do szumu (SNR) poprzez połączenie sygnałów z cewki wbudowanej w gantry i cewek powierzchniowych, zapewniająca wzrost SNR do 25% | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| System RF – tor nadawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc wyjściowa nadajnika | ≥ 15 kW; podać wartość [kW] |  |  |  | ≤ 25 kW – 0 pkt. > 25 kW – 0,5 pkt. |  |  |
|  |  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Cewki – system wielokanałowych cewek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia wbudowana w gantry tunelu pacjenta, umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca min. 16 kanałów, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważnego zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana powyżej wyposażona w możliwość zmiany kąta nachylenia (oparcia), w celu zapewnienia wygodnej pozycji pacjentowi | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana powyżej wyposażona w zintegrowany system dodatkowych uzwojeń strojących, służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (technologia Bio-Matrix Coil-Shim lub równoważna zgodnie nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Cewka do badań głowy i szyi zaoferowana powyżej wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia Direct-Connect lub równoważna zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego kręgosłupa lub tzw. PA, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu DMS, TDI, ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważnego zgodnie z nomenklaturą producenta, cewka wbudowana w stół/łóżko pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta; cewka z możliwością wykorzystania w badaniach jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy i mięśnia sercowego, mięśnioszkieletowych (staw biodrowy) oraz naczyniowych | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego nakładana na pacjenta przeznaczona do badań tułowia, powierzchniowa (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, DMS, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta; cewka z możliwością wykorzystania w badaniach serca, jamy brzusznej, prostaty, miednicy, bioder, całego ciała i obwodowych badań naczyniowych (cewka miękka typu „kocyk”) lub 20-elementowa cewka – wielkość średnia, wraz z zestawem pozycjonerów; z możliwością wykorzystania w badaniach tułowia, kardiologicznych, stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka, kończyn dolnych, stopy i kolana (cewka miękka typu „kocyk”) | Tak; podać nazwę cewki |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cewka wielokanałowa do stawu kolanowego, min. 8-kanałowa, sztywna, nadawczo-odbiorcza | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  |  |  | Liczba elementów obrazujących > 16 – 0,5 pkt. Liczba elementów obrazujących ≤ – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Zestaw 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych, powierzchniowych (np. do badań pediatrycznych oraz stawów – kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka wraz z pozycjonerami do badań stawów), o różnych rozmiarach (większa i mniejsza), każda posiadająca w badanym obszarze min. 8 kanałów, każda pozwalająca na akwizycję równoległą typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta, przy czym jedna z cewek może stanowić element wspólny z innym punktem opisu przedmiotu zamówienia lub być wykorzystywana w innym zastosowaniu diagnostycznym, o ile spełnia wymagania funkcjonalne niniejszego punktu. | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm] |  |  |  | Cewki o liczbie elementów obrazujących > 16 – po 0,5 pkt. za każdą zaoferowaną cewkę; maksymalnie 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |  |
| Otocznie pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mobilny, całkowicie zintegrowany stół pacjenta, odłączany od aparatu i pozwalający – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – na jego natychmiastową ewakuację z obszaru oddziaływania pola magnetycznego, stół wyposażony w blat min. 70 cm +/- 5% szerokości | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 250 kg; podać wartość [kg] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa wysokości położenia blatu stołu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zakres regulacji pionowej stołu – regulacja wysokości położenia blatu w zakresie od 52 cm do 93 cm. | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  |  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Czujniki zintegrowane z cewką/cewkami służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia Bio-Matrix Respiratory lub równoważna zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Min. 1 kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiający obsługę funkcji aparatu MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę i liczbę tabletów |  |  |  | Tak, 2 szt. – 1 pkt. Tak, 1 szt. – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Centrator laserowy | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zestaw dedykowanych poduszek próżniowych zapewniających stabilne i wygodne ułożenie pacjenta podczas badania pozwalających poprawić jakość obrazu przez eliminację artefaktów ruchowych; poduszki podłączanych do pompy próżniowej umieszczonej w stole pacjenta; min. 3 różne kształty dopasowane anatomicznie o różnej wielkości | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – badania neurologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru mózgu, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych, skracające czas pozycjonowania (system IntelliTouch, Auto Align lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Assist lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Assist lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  |  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Aparat posiada redukcję hałasu, dostarcza izotropowych obrazów T1, T2 i/lub PD z poziomem dźwięku 3 dB wyższym niż poziom tła | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DWI w małym polu widzenia | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 12; | Tak; podać |  |  |  | Maksymalna liczba kierunków > 150 – 0,5 pkt. Maksymalna liczba kierunków ≤ 150 – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Traktografia tensora dyfuzji | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne generowanie map TTP na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub równoważny odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – spektroskopia wodorowa (1H MRS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1H MRS typu Single-Voxel Spectroscopy (SVS) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | non-ceMRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | non-ceMRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencja do bezkontrastowych, wysokorozdzielczych, wolumetrycznych badań angiograficznych mózgu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – badania serca (CMR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – badania w obszarze jamy brzusznej i miednicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Cholangiografia MR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, Body DWI, DWIBS lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Pakiet do obrazowania dyfuzji w obszarze abdominalnym w zawężonym polu widzenia do oceny lokalnych zmian patologicznych, umożliwiający obrazowanie dyfuzyjne, za pomocą sekwencji EPI, małych, "powiększonych" obszarów zainteresowania, przy jednoczesnym eliminowaniu sygnału z otaczającej tkanki i minimalizacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne – badania ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Badania barku | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Badania nadgarstka | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Badania stawu skokowego | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Assist lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Sekwencje obrazujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sekwencje T1 | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencje T2 | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencje FLAIR, DarkFluid lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencje PD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencje DWI MR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Spin Echo (SE) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | GRE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1 | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D podwójnego echa pozwalające na separację sygnałów pochodzących od wody i tłuszczu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | TSE / FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 i FLAIR lub równoważnych umożliwiające rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i grubości bez straty jakości obrazu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Multi-Shot | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Single-Shot | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Turbo IR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Izotropopawe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub równoważnego odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie z krótkimi czasami TR, TE i ESP dla szybkich sekwencji akwizycyjnych i badania z tzw. zerowym czasem echa TE (typu badania z czasem TE=0, ZTE, UTE lub równoważnym odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Obrazowanie równoległe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub równoważne) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8; Podać wartość [n] |  |  |  | < 16 – 0 pkt. ≥ 16 – 0,5 pkt. |  |  |
| Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Badania osób, które nie mogą leżeć nieruchomo | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC-SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Zaawansowane techniki korekty obrazu i skracania czasu badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w sekwencjach typu TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w objętościowych sekwencjach izotropowych w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich, z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD (Compressed Sensing SPACE, CS SPACE lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w sekwencjach do angiografii bezkontrastowej typu ToF w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing ToF, CS TOF lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji w badaniach z implantami metalowymi w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing SEMAC, CS SEMAC lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Algorytmy rekonstrukcji obrazów w tomografii rezonansu magnetycznego oparte na uczeniu maszynowym (głębokim uczeniu) z wykorzystaniem danych surowych do usuwania szumu i artefaktów; aIgorytmy zapewniające co najmniej: - zwiększony stosunek sygnału do szumu (SNR), - zwiększoną ostrość obrazu, - skrócony czas obrazowania | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów służąca do zwiększenia SNR oraz pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo i Turbo Spine Echo / Fast Spin Echo (typu Deep Resolve Gain lub równoważnego zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo i Trubo Spine Echo / Fast Spin Echo (typu Deep Resolve Sharp lub równoważnego zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Trubo Spine Echo / Fast Spin Echo (typu Deep Resolve Boost lub równoważnego zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Parametry obrazowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalne pole widzenia (FOV) w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalne pole widzenia (FOV) w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu) | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Maksymalne pole widzenia (FOV) w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Minimalne pole widzenia (FOV) | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  |  |  | = 1,0 cm – 0 pkt. < 1,0 cm – 0,5 pkt. |  |  |
|  |  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar [n x n] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,2 mm; podać wartość [mm] |  |  |  | = 0,2 mm – 0 pkt. < 0,2 mm – 0,5 pkt. |  |  |
|  |  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  |  |  | = 0,1 mm – 0 pkt. < 0,1 mm – 0,5 pkt. |  |  |
| Komputer rekonstrukcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procesor komputera rekonstruktora pracujący w architekturze 64-bit. | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | HDD w technologii SSD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Szybkość rekonstrukcji obrazów dla matrycy 256 × 256 przy 100% FOV co najmniej 63 000 FFT/s lub równoważnie ≥ 40 000 obrazów/s (256 × 256, 100% FOV), pod warunkiem udokumentowania przez oferenta, że oferowany system przy tej wydajności spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i kliniczne. | Tak, podać wartość |  |  |  | Szybkość rekonstrukcji ≥ 63 000 FFT/s – 0,5 pkt. Szybkość rekonstrukcji ≥ 40 000 obrazów/s (przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ) – 0 pkt. |  |  |
|  |  | System rekonstrukcji obrazów musi posiadać co najmniej 128 GB pamięci RAM lub zapewniać równoważny poziom funkcjonalności i wydajności przy niższej pojemności RAM (nie mniej niż 96 GB), pod warunkiem, że oferowany system przy tej konfiguracji sprzętowej spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i wydajnościowe określone w SIWZ. | Tak podać ilość |  |  |  | Pamięć RAM ≥ 128 GB – 0,5 pkt. Pamięć RAM < 128 GB (przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności) – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Konsola operatorska – sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność HDD | ≥ 400 GB; podać wartość |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Monitor LCD / TFT | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Przekątna monitora | ≥ 19”; podać wartość [”] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry obu monitorów – identyczne, min. jw.) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | UPS podtrzymujący pracę | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Moduł zegara automatycznie włączającego aparat o ustalonej przez użytkownika porze, skracający czas oczekiwania na uruchomienie aparatu | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Konsola operatorska – oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D MinIP | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub równoważne odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego według nomenklatury producenta na stanowisku operatora | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | Tak; podać nazwę |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Konsola operatorska – praca w sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| System opisowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wielomodalny serwer aplikacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawa serwera aplikacyjnego lub o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient-serwer. Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji. Serwer aplikacyjny z możliwością: - pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką, - ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego, - dostępu do serwera dla użytkowników m. in. z sali zabiegowych i oddziałów, - zdalnej pracy dla użytkowników z zewnątrz szpitala, z natychmiastowym i pełnym dostępem do badania i aplikacji, bez konieczności wysyłania badań na zewnątrz. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera aplikacyjnego: - procesor min. 2,7 GHz, min. 10-rdzeniowy, - pamięć RAM: min. 96 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 1,9 TB, - obsługa minimum 3 jednoczesnych użytkowników. |  | Tak, podać parametry |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Dwa stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne do badań CT/MR, każdy o przekątnej min. 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2,3 MP, - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP, - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 11 Pro lub nowszy, napęd DVD. Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. |  | Tak, podać parametry |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, - zakres daty poprzednich badań. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Retrieve, - Storage – commitment. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Aplikacje podstawowe – jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu). |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Prezentacje Cine. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT. Możliwość wykonania badań porównawczych. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D MIP. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - algorytmy numeryczne Monte Carlo. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna z możliwością: - szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania, - indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania, - automatycznego dopasowania układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, - automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Narzędzia opracowywania badań MR, w tym min.: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - operacje na obrazach MR: subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, - filtr obrazów MR, - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów np. całego ciała, angiografii MR czy całego kręgosłupa. Dopuszcza się zaoferowanie funkcjonalności łączenia realizowanej przez aparat MR. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub równoważne zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub równoważne zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub równoważne zgodnie z nazewnictwem producenta). |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
| Aplikacje zaawansowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny badań perfuzji mózgu z możliwością wyświetlenia i oceny map parametrycznych min.: - CBF (Cerebral Blood Flow), - CBV (Cerebral Blood Volume), - MTT (Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak). - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. Dopuszcza się możliwość generowania map parametrycznych przez aparat MR. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Automatyczna detekcja i klasyfikacja zmian w prostacie wraz ze wstępnym automatycznym wypełnianiem raportu zgodnie z PIRADS v2.1 - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów, - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę, - dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nieonkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki - ocenę progresji zmian zgodnie z RECIST - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych i oceny odpowiedzi na terapię na podstawie obrazowania dyfuzji i map ADC umożliwiające: - wyświetlanie histogramu wartości ADC i kodowanie kolorem różnych wartości ADC z nałożeniem na obrazy MR, - analizę histogramu i segmentację regionów z ograniczoną dyfuzyjnością, - obliczanie parametrów wysegmentowanych regionów (min. objętość, wartość średnia ADC), - porównywanie wielu punktów czasowych i tworzenie trendów śledzonych zmian - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: - rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, - wyznaczaniem stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. |  | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań, - predefiniowane szablony. |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Tak – 0,5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Klatka Faradaya - dostawa i montaż z kompletnym wykończeniem |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ręczny, przenośny detektor metalu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Biurka i krzesła dla operatora i techników |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna – 1 szt. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Podstawowe szkolenia techniczno-aplikacyjne dla lekarzy i techników w miejscu instalacji (dla min. 5 osób personelu) w siedzibie zamawiającego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej) do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwia automatyczne nagrywanie i nadruk płyt CD/DVD. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Duplikator powinien umożliwiać automatyczną obsługę minimum 100 płyt CD/DVD w jednym cyklu produkcyjnym, bez konieczności ręcznej ingerencji operatora. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w co najmniej trzy podajniki (stackery). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Komunikacja z systemami PACS/RIS/HIS w standardzie DICOM, z możliwością obsługi komunikacji HL7. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Nagrywanie badań w formatach: - DICOM (.dcm) wraz z przeglądarką DICOM, - JPEG (.jpg) wraz z przeglądarką JPEG, - PDF i TXT – dla opisów badań. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego nadruku danych pacjenta i parametrów badania na płycie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Obsługa nośników CD oraz DVD z automatycznym doborem rodzaju i ilości nośników w zależności od wielkości danych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość nagrywania wielu badań na jednym lub kilku nośnikach (w przypadku przekroczenia pojemności). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość definiowania szablonów: - opisu badania, - etykiety nadrukowywanej na płycie. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kompatybilność z urządzeniami typu EPSON Discproducer oraz RIMAGE, posiadanymi przez Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | System zapewnia automatyczną weryfikację poprawności zadań oraz podgląd postępu nagrywania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego czyszczenia lokalnego archiwum po przekroczeniu ustalonego limitu zajętości dysku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie i oprogramowanie muszą być w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym komputera sterującego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Gwarancja i serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego oraz na wszystkie wykonane prace adaptacyjne – min. 60 miesiący | Tak; podać |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny z obsługą w języku polskim | Tak; podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Gwarancja 10–letniego okresu gwarantowania dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego oraz min. 5 – letni dla urządzeń IT | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki | Tak; podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak; podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak; podać |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN; Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |
|  |  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem | Tak |  |  |  | Bez punktacji |  |  |

Przedmiot zamówienia: Zadanie 2 – Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do rezonansu magnetycznego (1 zestaw)

Model [podać]:	……………………………………………….

Producent [podać]:	……………………………………………….

Rok produkcji [podać]:……………………………………………….

(nie wcześniej niż 2025 – wymagany sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezprzewodowy, bezwkładowy automatyczny wstrzykiwacz do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracujący w środowisku MR. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wstrzykiwacz wyposażony w jeden kanał do podania środka cieniującego i jeden kanał na NaCl | ##### Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany statyw podłogowy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulowana prędkość przepływu w minimalnym zakresie od 0,1 ml/s do 10 ml/s. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czujnik ciśnienia w systemie wężyków | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System sprawdzania drożności żył | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wstrzykiwacz wyposażony w dwa dotykowe panele sterujące – interfejs w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) – min.200. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj połączenia strzykawki z konsoląsterującą – WLAN (strzykawka bezprzewodowa). | Tak |  | Bez punktacji |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację.  polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów należy dołączyć przedmiotowy środek dowodowy w postaci oficjalnych, oryginalnych materiałów producenta, w szczególności kart katalogowych, certyfikatów, dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi. Dokumenty te muszą jednoznacznie wykazywać zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Przedmiotowe środki dowodowe muszą pochodzić bezpośrednio od producenta, w wersji oryginalnej, bez możliwości edycji przez Wykonawcę. Parametry, które nie są wprost wyszczególnione w materiałach producenta, wynikają z konfiguracji urządzenia lub oferowanych opcji, dotyczą funkcjonalności dodatkowych, oprogramowania, wyposażenia lub rozwiązań technicznych wymaganych przez Zamawiającego, mogą być potwierdzone poprzez stosowne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanego rezonansu magnetycznego.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta