ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia Aparat RTG

Nazwa/Producent/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model urządzenia/wersja/typ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy, nie-rekondycjonowany, nie-powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025: ………………

| L.p. | Opis/parametry techniczne | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. detektor, kolumna, generator, oprogramowanie do obsługi urządzenia, statyw do zdjęć kości długich wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK, opisać |  |  |
|  | Potwierdzenie parametrów za pomocą oryginalnych folderów producenta | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu | Podać |  |  |
|  | System RTG, kolumna z ramieniem U mocowana na podłodze | Tak |  |  |
|  | Kolumna z lampą mocowana na podłodze | TAK |  |  |
|  | Najmniejsza odległość ogniska lampy RTG od podłogi ≤ 465 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego ramienia U ≥ 1200 mm | TAK, podać | ≤ 1200 mm – 0 pkt > 1200mm – 6 pkt |  |
|  | Zmotoryzowany zakres regulacji SID w zakresie ≥ 1000 do 1800 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu ramienia z lampą RTG ≥ -30 do + 120° | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu detektora cyfrowego ≥ -30 do + 30° | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy RTG ≥ - 90 do + 90° | TAK, podać |  |  |
|  | Czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowemu ruchowi, gdy pacjent znajduje się pomiędzy lampą RTG a detektorem | TAK |  |  |
|  | Statyw do wykonywania zdjęć kości długich | TAK |  |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania z funkcjami min.: przycisk przemieszczania ramienia U w pozycję do zdjęć klatki piersiowej, przycisk do przemieszczania ramienia U w pozycję do zdjęć na stole, obrót ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrót ramienia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zmiana wysokości ramienia, zmiana SID | TAK |  |  |
|  | Lampa RTG i kolimator | Tak |  |  |
|  | Producent, model (lampa rtg) | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,0 | TAK, podać |  |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska ≥ 30 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska ≥ 50 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 330 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 125 kHU/min | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG ≥ 1,3 MHU | TAK, podać | = 1,3 MHU – 0 pkt > 1,3 MHU – 6 pkt |  |
|  | Kalkulacja cieplnego obciążenia lamp RTG, z zabezpieczeniami | TAK |  |  |
|  | Miernik dawki DAP | TAK |  |  |
|  | Kolimacja automatyczna i manualna - przesłony automatyczne prostokątne z możliwością manualnej korekty położenia | TAK |  |  |
|  | Kolimator automatyczny z automatycznym systemem doboru filtracji dodatkowej | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran sterujący | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ruchami aparatu za pomocą przycisków rozmieszczonych wokół ekranu dotykowego w obudowie lampy, panelu na obudowie, pilota zdalnego sterowania, konsoli w sterowni | TAK |  |  |
|  | Ekran na kołpaku lampy wyświetlający min: SID, kąt nachylenia ramienia, kąt nachylenia detektora, wysokość punktu obrotu ramienia na kolumnie względem podłogi | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu dotykowego na lampie min. 10 cali | TAK | = 10 cali – 0 pkt > 10 cali – 6 pkt |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji za pomocą dotykowego ekranu na kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji uruchomiany za pomocą dotykowego ekranu na kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu dotykowego na kolimatorze min. 5 cali | TAK |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości RTG |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora min. 25 kHz | TAK, podać |  |  |
|  | Program nastaw anatomicznych i programów użytkownika | TAK |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 50 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Max. prąd w radiografii ≥ 650 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Max. wartość mAs ≥ 630 mAs | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Max. prąd fluoroskopii ciągłej ≥ 10 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięć we fluoroskopii min. 40 – 120 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Min. czas ekspozycji w radiografii ≤ 2 ms | TAK, podać |  |  |
|  | Max. czas ekspozycji w radiografii ≥ 6300 ms | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie generatora 3x400V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Przełącznik ręczny do radiografii i sterownik/przełącznik nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | TAK |  |  |
|  | Automatyka skopii i automatyka zdjęciowa | TAK |  |  |
|  | Obsługa min. jednej lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Układ szybkiego rozrusznika lamp RTG | TAK |  |  |
|  | Praca w technice 1 i 0 - punktowej | TAK |  |  |
|  | Mobilny stół |  |  |  |
|  | Pas uciskowy zabezpieczający pacjenta | TAK |  |  |
|  | Stół mobilny na czterech kołach z możliwością blokady ruchu | TAK |  |  |
|  | Mobilny stół z regulacją wysokości z blatem z laminatu z dostępem z 4 stron do pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość obrazowania pacjenta o wzroście do 205 cm na mobilnym stole w pozycji leżącej/stojącej/siedzącej; | TAK |  |  |
|  | Blat mobilnego stołu o długości 205 cm i szerokości 75 cm +/- 3% | TAK, podać |  |  |
|  | Motorowa regulacja wysokości blatu stołu od podłogi od 60 do 100 cm – stół mobilny | TAK, podać |  |  |
|  | Zmotoryzowana regulacja wysokości blatu stołu | TAK |  |  |
|  | Pochylenie stołu +/- 12° | TAK/NIE | TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie wszystkich ruchów; | TAK/NIE |  |  |
|  | Max. obciążenie blatu bez żadnych ograniczeń ruchów stołu ≥ 275 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Detektor |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany | TAK |  |  |
|  | Format detektora min. 43 cm x 43 cm | TAK |  |  |
|  | Pole aktywne min. 43,0 x 43,0 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Materiał scyntylatora - CsI | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 3072 x 3072 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiary piksela min. 139 x 139 µm | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji/głębia szarości piksela ≥ 16 bit | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość liniowa ≥ 3,5 lp/mm | TAK, opisać |  |  |
|  | DQE ≥ 62% | TAK |  |  |
|  | Detektor umożliwiający uzyskanie sekwencji dynamicznych min. 12 kl/s | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji: ≥ 30 obrazów/sek | TAK, podać |  |  |
|  | 2 wymienne kratki przeciwrozproszeniowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia kratki przeciwrozproszeniowej z urządzenia | TAK |  |  |
|  | Konsola technika RTG |  |  |  |
|  | Dostęp do konsoli tylko dla osób uprawnionych | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami generatora i systemu obrazowego z jednego profesjonalnej konsoli obsługowej | TAK |  |  |
|  | Zdalne połączenie ze stacją technika i zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza) | TAK |  |  |
|  | Post-procesingowe przetwarzanie badań fluoroskopowych/radiograficznych | TAK |  |  |
|  | Zaawansowane programy diagnostyczne dla modalności DR | TAK |  |  |
|  | System obrazowania zapewniający bezstratną akwizycje i zapis obrazów z detektora z możliwością eksportu do urządzeń zewnętrznych z zachowaniem 16 bitowej skali szarości obrazów | TAK |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki uzyskiwanych obrazów: - LIH, - cine loop, - true size, - odwracanie B/C, - wpisanie na obraz adnotacji i nanoszenie stałych markerów, - zmiana jasności/zaczernienia i kontrastu obrazów, -obracanie i odbicie lustrzane obrazu - prezentacja pozytyw-negatyw, - funkcje powiększenia i lupy, - pomiar odległości i kątów, - filtracja treści obrazu, - prezentacja mozaiki obrazów | TAK |  |  |
|  | Stacja technika, minimum: - dedykowana stacja obrazowa - Procesor Intel® Core™ i5* - Pamięć RAM 8GB - klawiatura i mysz - monitor 24” klasy medycznej, rozdzielczość full HD obsługiwany klawiaturą i myszą - dysk 500 GB - zaawansowane programy diagnostyczne dla modalności DR * lub równoważne | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyboru wielkości badanego pacjenta min.: otyły, standardowy, szczupły, dziecko | TAK |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | TAK |  |  |
|  | DICOM min. Storage, Worklist, Print | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na łączenie wielu zdjęć w jedno, tzw. „stitching” | TAK |  |  |
|  | Funkcja wirtualnej kolimacji – ustawianie przesłon bez konieczności wyzwalania promieniowania ograniczenie dawki pacjenta | TAK |  |  |
|  | Moduł obrazowania kończyn długich/całego kręgosłupa | TAK |  |  |
|  | Półautomatyczne sklejanie serii do 5 zdjęć; |  |  |  |
|  | Moduł programowy do rekonstrukcji obszarów z możliwością modyfikacji parametrów „sklejki” | TAK |  |  |
|  | Mobilny statyw z uchwytami dla pacjenta pozwalający na uzyskanie zdjęć kości długich „stitching” | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta podejrzanego o zakażenie covid-19 | TAK/NIE | TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bieżąca informacja na temat pozostałej do wykorzystania przestrzeni dyskowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki i serwisu | TAK |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie analizujące i wykrywające implanty metalowe w celu eliminacji mogących powstać artefaktów | TAK |  |  |
|  | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | System dwukierunkowej łączności głosowej pomiędzy gabinetem RTG a sterownią | TAK |  |  |
|  | Duplikator płyt CD/DVD – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Monitoring zewnętrzny pozwalający obserwować całą sylwetkę pacjenta a nie tylko obszar bezpośrednio przy kolimatorze | TAK |  |  |
|  | Rolki przeznaczone do transportu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zestawy fantomów do testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG i R/F zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 | TAK |  |  |
|  | Dawkomierz – miernik do testów stałości w kontroli jakości do aparatów RTG i R/F (pomiar dawki, wskaźnika dawki, czasu ekspozycji) | TAK |  |  |
|  | Zestaw ochrony radiologicznej min. 2 pełno rozmiarowe komplety: - Fartuchy ochronne bezołowiowe, łatwo zmywalne, posiadające jony srebra, zawierający bizmut i antymon na rdzeniu polimerowym. - półfartuch - osłona tarczycy -osłona na gonady Ochronność, kolor i rozmiar do ustalenia z Zamawiającym |  |  |  |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów należy dołączyć przedmiotowy środek dowodowy w postaci oficjalnych, oryginalnych materiałów producenta, w szczególności kart katalogowych, certyfikatów, dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi. Dokumenty te muszą jednoznacznie wykazywać zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Przedmiotowe środki dowodowe muszą pochodzić bezpośrednio od producenta, w wersji oryginalnej, bez możliwości edycji przez Wykonawcę. Parametry, które nie są wprost wyszczególnione w materiałach producenta, wynikają z konfiguracji urządzenia lub oferowanych opcji, dotyczą funkcjonalności dodatkowych, oprogramowania, wyposażenia lub rozwiązań technicznych wymaganych przez Zamawiającego, mogą być potwierdzone poprzez stosowne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanych urządzeń.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

Załączniki:

- ……

- ……

_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta