Załącznik nr 2 b – Zestawienie parametrów technicznych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia Zakup, dostawa i montaż aparatu USG  z głowica śródoperacyjna laparoskopowa – robotyczną (1 szt.)

Model: ……………………………………………….

Producent: ……………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………….

(nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

| L. P. | Pozycja 2 – Aparat USG – 1 szt. | Parametr wymagany | Ocena punktowa | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 r. | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max 95 kg | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min 185 dB | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 4 | TAK |  |  |
|  | Możliwość podtrzymania napięcia przy ewentualnym transporcie aparatu do innego pomieszczenia, czas pracy min. 2 h | TAK |  |  |
|  | Monitor min. 19” LCD, Bateria 2h | TAK |  |  |
|  | Możliwość obracania monitora praw/lewo min 170 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | TAK |  |  |
|  | Pilot zdalnej obsługi | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen. | TAK |  |  |
|  | Długość filmu CINE LOOP min 28 s | TAK |  |  |
|  | Głębokość skanowania min 0,5 cm – 28 cm | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy CFM; spektralny FFT, Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne, CW Doppler, TEH, 3D, obrazowanie harmoniczne, Elastografia, Kontrast. | TAK |  |  |
|  | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe umożliwiające wykonywanie pomiarów geometrycznych (pomiar ośmiu odległości, kąty, powierzchnie, objętości dwiema metodami) dla: - urologia - laparoskopowo-robotyczne | TAK |  |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,2 cm/s – 490 cm/s | TAK |  |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,2 cm/s - 800 cm/s | TAK |  |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |  |
| B. | GŁOWICE | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 18,0 MHz. Funkcjonalność: - badania ogólne, badania naczyniowe, badania mięśniowo-szkieletowe, badania urologiczne. | TAK |  |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy 192 (+/- 5%) | TAK |  |  |
|  | b) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (rozwiązanie 1) lub przełącznik nożny o tożsamych właściwościach (rozwiązanie 2) | TAK | Rozwiązanie 1 – 5 pkt Rozwiązanie 2– 0 pkt |  |
|  | c) Możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną | TAK |  |  |
|  | e) możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną wielorazową dla igieł 0,6 – 3,4 mm | TAK |  |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0 MHz. Funkcjonalność: badania ogólne, badania urologiczne, badania naczyniowe, punkcja nerki. | TAK |  |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy 192 (+/- 10%) | TAK |  |  |
|  | b) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (rozwiązanie 1) lub przełącznik nożny o tożsamych właściwościach (rozwiązanie 2) | TAK | Rozwiązanie 1 – 5 pkt Rozwiązanie 2– 0 pkt |  |
|  | c) Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-2,1 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | d) Możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną wielorazową dla igieł 0,6 – 2,4 mm | TAK |  |  |
|  | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz (+/- 1). Funkcjonalność: badania urologiczne, badania naczyniowe, biopsje gruczołu krokowego w układzie bocznym i czołowym. | TAK |  |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy 320 (+/-10%) | TAK |  |  |
|  | b) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (nasadka wraz z prowadnicą – 3 sztuki) | TAK |  |  |
|  | c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | d) Możliwość jednoczesnego wykonania biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy | TAK |  |  |
|  | e) Przycisk na głowicy lub dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | TAK |  |  |
|  | f) Prowadnice biopsyjne wielorazowe dla igieł 18G | TAK |  |  |
|  | g) prowadnice jednorazowe sterylne dla igieł 18G lub 16G | TAK |  |  |
|  | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa - robotyczna o częstotliwości pracy min 5,0 – 12,0 MHz. Funkcjonalność: zabiegi robotyczne, laparoskopowe. | TAK |  |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 90 | TAK |  |  |
|  | b) szerokość czoła głowicy min 12 mm | TAK |  |  |
|  | c) uchwyt na głowicy umożliwiający mocowanie do robota i współpracy z robotem | TAK |  |  |
| C. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o system umożliwiający fuzję obrazów MRI z obrazami ultrasonograficznymi | TAK |  |  |
| D. | INNE WYMAGANIA | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | TAK |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej | TAK |  |  |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta