ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia Wielofunkcyjna stacja robocza (1 komplet)

Nazwa/Producent/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model urządzenia/wersja/typ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy, nie-rekondycjonowany, nie-powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025: ………………

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna stacja robocza z ramieniem C | TAK |  | Bez oceny |  |
| 2 | Uniwersalna stacja robocza z ramieniem C mocowanym do podłoża oraz stołu pacjenta do zastosowań urologicznych składająca się z: | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | - kolumny z wbudowanym ramieniem C oraz monitorami medycznymi, |  |  |  |  |
|  | - stołu operacyjnego, |  |  |  |  |
|  | - konsoli operatora/diagnosty, |  |  |  |  |
|  | - szafy sterująco-zasilającej |  |  |  |  |
| 3 | Funkcjonalność stacji roboczej musi pozawalać na wykonywanie następujących zabiegów urologicznych (wymagane potwierdzenie przez producenta): | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | a) przezskórne zabiegi endourologiczne |  |  |  |  |
|  | b) zabiegi przezcewkowe |  |  |  |  |
|  | c) diagnostyczne zabiegi urologiczne |  |  |  |  |
|  | d) badania kontrastowe |  |  |  |  |
|  | e) cystouretrogram mikcji (MCU) |  |  |  |  |
|  | f) zabiegi laparoskopowe |  |  |  |  |
|  | g) zabiegi urologii dziecięcej |  |  |  |  |
| 4 | Funkcjonalność stacji roboczej pozawala na wykorzystanie w radioskopii, radiografii i diagnostyce (wymagane potwierdzenie przez producenta) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 5 | System musi posiadać możliwość zastosowania (wymagane potwierdzenie przez producenta) przy: | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | a) chirurgii naczyniowej, |  |  |  |  |
|  | b) interwencyjnej gastroenterologii, |  |  |  |  |
|  | c) zastosowań wewnątrznaczyniowych, |  |  |  |  |
|  | d) prostej interwencyjnej radiologii, |  |  |  |  |
|  | e) Ortopedii, |  |  |  |  |
|  | f) implantacji rozrusznika, |  |  |  |  |
|  | g) procedurach cewnikowania, |  |  |  |  |
|  | h) opcjonalna Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA), |  |  |  |  |
|  | i) traumatologii, |  |  |  |  |
|  | j) procedurach angiograficznych, |  |  |  |  |
|  | k) badaniach elektrofizjologicznych, |  |  |  |  |
|  | l) pediatrii, |  |  |  |  |
|  | m) endoskopii oddechowej |  |  |  |  |
| 6 | APARAT RENTGENOWSKI |  |  |  |  |
| 7 | Detektor płaskopanelowy o wymiarach co najmniej 43 x 43 cm | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | Stacja Urologiczna charakteryzująca się wysoką jakością obrazu dzięki zastosowaniu dynamicznego FPD (43cmx43cm). |  |  |  |  |
| 8 | Maksymalna rozdzielczość: 3,6 lp/mm przy 15 kl./s (1 × 1) 1,8 lp/mm przy 30 kl./s (2 × 2) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 9 | SID (Source Image Distance - odległość od źródła obrazu) zmienna, regulowana (min. skok FPD 150 mm) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 10 | Mechaniczna ochrona przed kolizją z FPD (Flat Panel Detector) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 11 | Moc generatora co najmniej 80 kW | Tak, podać |  | Bez oceny |  |
| 12 | Lampa rentgenowska chłodzona cieczą | Tak |  | Bez oceny |  |
| 13 | Anoda obrotowa | Tak |  | Bez oceny |  |
| 14 | Zmotoryzowany ruch ramienia C kontrolowany przez operatora. System musi zapewniać, aby najczęściej wykorzystywane pozycje można zapisać w pamięci systemu, niezależnie od predefiniowanych pozycji. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 15 | Obsługa ruchu stołu zabiegowego i ramienia C za pomocą przełącznika nożnego i pilota | Tak |  | Bez oceny |  |
| 16 | Natywne ustawienie lampy rentgenowskie w pozycji pod stołem zabiegowym | Tak |  | Bez oceny |  |
| 17 | Możliwość zmiany orientacji i ustawienia lampy rentgenowska w pozycji nad stołem zabiegowym | Tak |  | Bez oceny |  |
| 18 | System kontroli antykolizyjnej elementów zestawu (stół - ramię C) Zasięg: wszystkie kąty projekcji, nie uszkadzające osłony detektora ani nie ograniczające procedur, monitorowane na bieżąco wirtualnej klatce obejmującej ramię C oraz stół pacjenta. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 19 | System wyposażony w możliwość zsynchronizowania ruchu stołu oraz ramienia C w każdej płaszczyźnie | Tak |  | Bez oceny |  |
| 20 | System wyposażony w możliwość niezależnego ruchu ramienia C w stosunku do stołu zabiegowego tzn. ustawienia ramienia C pod różnymi kątami bez konieczności zamiany pozycji lub pochylenia stołu. Stałe monitorowanie bieżących pozycji ramienia C i stołu pacjenta (wyświetlane na monitorach w sali kontrolnej i zabiegowej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 21 | Fluoroskopia pulsacyjna | Tak |  | Bez oceny |  |
| 22 | Fluoroskopia ciągła | Tak |  | Bez oceny |  |
| 23 | Cyfrowe zdjęcie rentgenowskie | Tak |  | Bez oceny |  |
| 24 | Pulsacyjne cyfrowe zdjęcie rentgenowskie | Tak |  | Bez oceny |  |
| 25 | Siatka celownicza, laserowa, służąca do pomocy w prawidłowym ustawieniu pola obrazowania, działająca zarówno w pozycji ustawienia lampy rentgenowskiej pod i nad stołem zabiegowym. | Tak, opisać |  | Bez oceny |  |
| 26 | Dodatkowy filtr: 0,1; 0,2; 0,3 CU | Tak, podać |  | Bez oceny |  |
| 27 | Możliwość odsunięcia ramienia C do pozycji parkingowej, zapewniającej pełny dostęp do stołu w zakresie 360° dla operatorów, anestezjologów i personelu chirurgicznego. Cała konstrukcja ramienia C powinna obracać się w bok o 45 lub 90 stopni. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 28 | Obrót ramienia C min. 180° (± 90°) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 29 | obrót orbitalny ramienia C min. 135° (- 45° do + 90°) | Tak |  | Bez oceny |  |
| 30 | Waga jednostki centralnej nie więcej niż 1350 kg | Tak |  | Bez oceny |  |
| 31 | Waga szafki sterującej nie więcej niż 250 kg | Tak |  | Bez oceny |  |
| 32 | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
| 33 | Szerokość stołu min. 700 mm. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 34 | Długość stołu (z przedłużeniem stołu) min. 2290 mm | Tak |  | Bez oceny |  |
| 35 | Wysokość stołu regulowana, w zakresie min. 731-1121 mm | Tak |  | Bez oceny |  |
| 36 | Maksymalny ciężar pacjenta min. 250 kg | Tak |  | Bez oceny |  |
| 37 | Blat stołu wykonany z materiału kompozytowego, przezierny dla promieni RTG Pozwalający na obrazowanie bez artefaktów. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 38 | Stół wyposażony w możliwość ruchów Izocentrycznych i nieizocentrycznych | Tak |  | Bez oceny |  |
| 39 | Przechył Trendelenburg | Tak |  | Bez oceny |  |
| 40 | System antykolizyjny z ramieniem C | Tak |  | Bez oceny |  |
| 41 | Waga stołu pacjenta nie więcej niż 300 kg | Tak |  | Bez oceny |  |
| 42 | Grubość wyściółki stołu min. 25 mm | Tak |  | Bez oceny |  |
| 43 | MONITORY |  |  |  |  |
| 44 | System wyposażony w 2 monitory klasy medycznej, przeznaczone do wyświetlania obrazów rentgenowskich i /lub obrazu z urządzeń obrazowania medycznego umieszczone na ramieniu przegubowym na kolumnie ramienia C o rozmiarze min. 21” oraz parametrach: | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | a) rozdzielczość natywna 1200 x 1600 (proporcje obrazu 3:4) |  |  |  |  |
|  | b) rozmiar widocznego obrazu (H) 324 x (V) 432 mm |  |  |  |  |
|  | c) odstęp pikseli 0,27 x 0,27 mm |  |  |  |  |
|  | d) kolory wyświetlacza: kolory 10-bitowe |  |  |  |  |
| 45 | System wyposażony w monitor roboczy umieszczony przy dodatkowym stanowisku badania i opisywania o rozmiarze min 27” oraz parametrach: | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | a) rozdzielczość natywna min. 2560 x 1440 (proporcje obrazu 16:9) |  |  |  |  |
|  | b) rozmiar widocznego obrazu (H) 597 x (V) 336 mm |  |  |  |  |
|  | c) odstęp pikseli 0,23 x 0,23 mm |  |  |  |  |
|  | d) kolory wyświetlacza 16,7 miliona kolorów (Display Port, 8 bitów) 16,7 miliona kolorów (HDMI, 8 bitów) 16,7 miliona kolorów (DVI, 8 bitów) |  |  |  |  |
| 46 | System wyposażony w dotykowy monitor operatora umieszczony przy dodatkowym stanowisku badania i opisywania o rozmiarze min. 21” oraz parametrach: | Tak |  | Bez oceny |  |
|  | a) proporcje obrazu 16:9 |  |  |  |  |
|  | b) rozdzielczość natywna min. 1920 x 1080 |  |  |  |  |
|  | c) liczba kolorów 16,7 miliona |  |  |  |  |
| 47 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 48 | Włącznik nożny do sterowania RTG | Tak |  | Bez oceny |  |
| 49 | Włącznik nożny do sterowania ruchami stacji roboczej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 50 | Pilot do sterowania poruszaniem stołu oraz ramienia C z wyświetlaczem z możliwością podłączenia do stołu pacjenta lub do stanowiska kontrolnego/opisowego – 2 szt. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 51 | Min. 2 półki zamontowane do kolumny ramienia C do ustawienia urządzeń wizyjnych z możliwością wyświetlania wizji na monitorach roboczych stacji. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 52 | Wyposażenie uzupełniające tzn. interfejsy do kamer endoskopowych, aparatów USG i wideostacji urodynamicznych, także z jakością obrazu HD. | Tak |  | Bez oceny |  |
| 53 | System obrazowania diagnostycznego wykorzystujący fale ultradźwiękowe do wizualizacji struktur anatomicznych w czasie rzeczywistym z min. 1 monitorem wyposażony w sondy ultradźwiękowe | Tak, podać |  | Bez oceny |  |
| 54 | AKCESORIA |  |  |  |  |
| 55 | Przedłużenie stołu dostosowane do odwrócenia pacjenta o 180 stopni | Tak |  | Bez oceny |  |
| 56 | Klin do pozycjonowania pacjenta | Tak |  | Bez oceny |  |
| 57 | Klin do podparcia kolan pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 58 | Półwałek do ułożenia pacjenta | Tak |  | Bez oceny |  |
| 59 | Wieszak na płyny montowany do systemu szyn | Tak |  | Bez oceny |  |
| 60 | Uchwyt na nogi pacjenta typu „but” dla ułożenia pacjenta w pozycji litotomijnej | Tak |  | Bez oceny |  |
| 61 | Osłona chroniąca przed promieniowaniem RTG przy ustawieniu ramienia C z lampą pod stołem montowana do szyny stołu | Tak |  | Bez oceny |  |
| 62 | WYMAGANIA ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 63 | Zasilanie 3x400 VAC (+/-10%), 50 Hz | Tak |  | Bez oceny |  |
| 64 | Pobór prądu max 150A | Tak |  | Bez oceny |
| 65 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 66 | Po stronie dostawcy jest wykonanie: - testów akceptacyjnych - testów osłon stałych - rozdzielni elektrycznej z wyłącznikiem na zasilaniu do urządzenia | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi:

Zmiana treści lub jej brak, a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy wymagań, dla których w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wpisano „Tak/Nie”). Kolumnę „PARAMETR OFEROWANY” wypełnia Oferent. W każdym wierszu tabeli należy podać wymaganą informację. W polu „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisywać „Tak” lub „Nie” lub „Tak” wraz z opisem potwierdzającym zgodność oferowanego parametru z parametrem wymaganym. W przypadku braku wpisu lub wpisu niepotwierdzającego zgodności oferowanego parametru z parametrem wymaganym oferta może zostać odrzucona.

_________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta