Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

(Opis Przedmiotu Zamówienia)

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG (stacjonarny) |  |  |  |
| 1. | Typ/ model/ producent wyrobu medycznego | (proszę podać) |  |
| 2. | Aparat dedykowany do kompleksowego obrazowania radiograficznego pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych w tym również w stanach ciężkich na łóżkach, wózkach i wyciągach ortopedycznych | TAK |  |
| 3. | Aparat o wysokiej wytrzymałości mechanicznej umożliwiający bezpieczne badanie osób otyłych i niepełnosprawnych | TAK |  |
| 4. | Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe. Żadna z zaoferowanych aplikacji czy funkcjonalności systemu nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych (w tym szczególnie danych wrażliwych) na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione, za wyjątkiem usługi zdalnego serwisu świadczonej pod pełnym nadzorem Zamawiającego | TAK |  |
| 5. | Wszystkie istotne elementy aparatu, tj.: generator RTG, stół kostny, zawieszeniu sufitowe lampy RTG, statyw do zdjęć odległościowych, wyprodukowane przez jednego producenta i objęte jednym certyfikatem CE. | TAK |  |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |  |  |  |
| 6. | Statyw z lampą mocowany na suficie. | TAK |  |
| 7. | Zakres motorowego ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż: 300 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 8. | Zakres motorowego ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie: 200 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 9. | Zakres motorowego ruchu lampy – pionowo: ≥ 160 cm | TAK (proszę podać) 190 cm – 10 pkt ≥ 160 cm – 189,9 cm – 0 pkt |  |
| 10. | Zakres motorowego obrotu lampy wokół osi pionowej: ≥ 330° | TAK (proszę podać) |  |
| 11. | Zakres motorowego obrotu lampy wokół osi poziomej: +/- 115° | TAK (proszę podać) |  |
| 12. | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°. | TAK |  |
| 13. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID. | TAK |  |
| 14. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych. | TAK |  |
| 15. | Aktywacja ruchów kolumny lampy poprzez dotyk dłonią w dowolnym miejscu uchwytu zlokalizowanego w obrębie obudowy kołpaka lampy rtg. Czujniki dotyku na całej długości uchwytu. | TAK |  |
| 16. | Min. 10 zaprogramowanych, różnych pozycji elementów aparatu, osiąganych po aktywowaniu odpowiedniego programu badania. | TAK (proszę podać) |  |
| 17. | Wielofunkcyjny panel LCD umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji oraz wyświetlający min. Imię i nazwisko pacjenta oraz rodzaj wybranego badania. | TAK |  |
| 18. | Wspomaganie silnikowe ruchów manualnych i wykonywanych przez operatora | TAK |  |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |
| 19. | Wielkość ogniska małego: ≤ 0,6 | TAK (proszę podać) |  |
| 20. | Wielkość ogniska dużego: ≤ 1,2 | TAK (proszę podać) |  |
| 21. | Nominalna moc małego ogniska: ≥ 40 kW | TAK (proszę podać) |  |
| 22. | Nominalna moc dużego ogniska: ≥ 80 kW | TAK (proszę podać) |  |
| 23. | Pojemność cieplna anody lampy RTG: ≥ 600 kHU | TAK (proszę podać) |  |
| 24. | Szybkość chłodzenia anody: ≥ 140 kHU/min. | TAK (proszę podać) |  |
| 25. | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG: ≥ 2 MHU | TAK (proszę podać) |  |
| 26. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | TAK (proszę podać) |  |
| 27. | Kolimator automatyczny, wstępna kolimacja zaprogramowana w programach anatomicznych. Możliwa ręczna korekcja ustawień przesłon. | TAK |  |
| 28. | Zakres obrotu kolimatora: ≥ +/- 45° | TAK (proszę podać) |  |
| 29. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED. | TAK |  |
| 30. | Automatyczne filtry utwardzające wiązkę (min. 2 różne wartości filtracji) zaprogramowane w programach anatomicznych, z możliwością ręcznego sterowania. | TAK |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |
| 31. | Generator wysokiej częstotliwości. | TAK |  |
| 32. | Moc generatora: ≥ 65 kW | TAK (proszę podać) |  |
| 33. | Min. wartość mAs: ≤ 0,1 mAs | TAK (proszę podać) |  |
| 34. | Max wartość mAs: ≥ 500 mAs | TAK (proszę podać) |  |
| 35. | Najkrótszy czas ekspozycji: ≤ 1 ms | TAK (proszę podać) |  |
| 36. | Automatyka AEC min. 3 polowa (stół, statyw, bez kratki) dla stołu i statywu | TAK (proszę podać) |  |
| STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |
| 37. | Stół stacjonarny z płaskim, pływającym blatem. | TAK |  |
| 38. | Długość blatu stołu: ≥ 240 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 39. | Szerokość blatu stołu: ≥ 80 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 40. | Max. obciążenie stołu: ≥ 400 kg | TAK (proszę podać) |  |
| 41. | Wzdłużny przesuw detektora pod blatem | TAK |  |
| 42. | Minimalna wysokość blatu od podłogi: ≤ 53 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 43. | Maksymalna wysokość blatu od podłogi: ≥ 90 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 44. | Blat zabezpieczony przed kolizjami – automatyczna blokada napędu blatu w przypadku napotkania przeszkody na całej długości i szerokości blatu. | TAK |  |
| 45. | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | TAK |  |
| 46. | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | TAK |  |
| 47. | Blat stołu pływający, całkowicie płaski, bez widocznych ram, szczelin itp. utrudniających mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 48. | Funkcja automatycznego wykonywania sekwencji zdjęć pacjentom leżącym na stole, w celu otrzymania jednego obrazu o min. 90 cm długości - STITCHING | TAK |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |
| 49. | Statyw mocowany do podłogi. | TAK |  |
| 50. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi: ≤ 30 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 51. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi: ≥ 170 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 52. | Statyw uchylny motorowo w zakresie min. +90º/-20º z cyfrowym wyświetlaczem kąta pochylenia | TAK |  |
| 53. | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc z odległości min. 180 cm. | TAK (proszę podać) |  |
| 54. | Możliwość wyciągania i wymiany kratek bez pomocy narzędzi. | TAK |  |
| 55. | Automatyczne wykonywanie badania kości długich dla pacjenta stojącego przy statywie. Użytkownik może wykonać badanie poprzez zaznaczenie punktu początkowego i końcowego akwizycji obrazów. | TAK |  |
| 56. | Ruch pionowy motorowy | TAK |  |
| DETEKTOR W STATYWIE |  |  |  |
| 57. | Detektor bezprzewodowy do statywu | TAK |  |
| 58. | Detektor ładowany w szufladzie statywu | TAK |  |
| 59. | Wymiary pola aktywnego detektora: ≥ 42 cm x 42 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 60. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli): ≥ 11 mln | TAK (proszę podać) |  |
| 61. | Rozmiary piksela: ≤ 130 µm | TAK (proszę podać) >100 - ≤ 130 µm – 0 pkt. ≤ 100 µm – 5 pkt |  |
| 62. | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | TAK (proszę podać) |  |
| 63. | Klasa odporności na pył i płyny ≥ IP55 | TAK |  |
| DETEKTOR W STOLE |  |  |  |
| 64. | Detektor bezprzewodowy do stołu | TAK |  |
| 65. | Detektor ładowany w szufladzie stołu | TAK |  |
| 66. | Wymiary pola aktywnego detektora: ≥ 34,5 cm x 42,5 cm | TAK (proszę podać) |  |
| 67. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli): ≥ 9 mln | TAK (proszę podać) |  |
| 68. | Rozmiary piksela: ≤ 130 µm | TAK (proszę podać) >100 - ≤ 130 µm – 0 pkt. ≤ 100 µm – 5 pkt |  |
| 69. | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | TAK (proszę podać) |  |
| 70. | Maksymalna obciążalność detektora – obciążenie rozłożone równomiernie na całej jego powierzchni: ≥ 300 kg | TAK (proszę podać) |  |
| 71. | Maksymalna obciążalność detektora – obciążenie punktowe na powierzchni o średnicy 40 mm: ≥ 150 kg | TAK (proszę podać |  |
| 72. | Klasa odporności na pył i płyny ≥ IP55 | TAK (proszę podać) |  |
| Detektor do ekspozycji swobodnych |  |  |  |
| 73. | Detektor bezprzewodowy do wykonywania ekspozycji swobodnych poza stołem i statywem | TAK |  |
| 74. | Wymiary pola aktywnego detektora: ≥ 34,5 cm x 42,5 cm | TAK |  |
| 75. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli): ≥ 9 mln | TAK |  |
| 76. | Rozmiary piksela: ≤ 130 µm | TAK >100 - ≤ 130 µm – 0 pkt. ≤ 100 µm – 5 pkt |  |
| 77. | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | TAK |  |
| 78. | Klasa odporności na pył i płyny ≥ IP55 | TAK |  |
| KONSOLA OPERATORA |  |  |  |
| 79. | Pełna integracja generatora i detektorów - jedna, wspólna konsola do sterowania generatorem, detektorami i zarządzania obrazami poprzez jedno zintegrowane oprogramowanie. Regulacja parametrów. Oprogramowanie wyprodukowane przez tego samego producenta co producent aparatu (lub producenta z tej samej grupy kapitałowej co producent aparatu) | TAK |  |
| 80. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000. | TAK (proszę podać) |  |
| 81. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości: ≤ 6 s | TAK (proszę podać) |  |
| 82. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist • DICOM MPPS | TAK |  |
| 83. | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |
| 84. | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych i odrzuconych. Analiza statystyczna ilości zdjęć wykonanych i odrzuconych dla różnych operatorów i części ciała. Analiza statystyczna występowania zdefiniowanych przez operatora przyczyn odrzucenia zdjęć. | TAK |  |
| 85. | Oprogramowanie eliminujące obraz kratki stałej | TAK |  |
| 86. | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK |  |
| 87. | Oprogramowanie do usuwania promieniowania rozproszonego z treści obrazu przy zdjęciach bez kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
| 88. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich | TAK |  |
| Wyposażenie aparatu |  |  |  |
| 89. | Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami: pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej. Pilot wyposażony w przycisk automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji zaprogramowanej w programach anatomicznych | TAK |  |
| 90. | Uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych na statywie | TAK |  |
| 91. | Dedykowany pozycjoner pacjenta do zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe nogi), wyposażony w linijkę radiograficzną | TAK |  |
| 92. | Stopień pacjenta pokryty materiałem antypoślizgowym | TAK |  |
| 93. | Ścienny uchwyt na nieużywane kratki przeciwrozproszeniowe i detektory | TAK |  |
| Wymagania uzupełniające |  |  |  |
| 94. | Przygotowanie wytycznych do prac adaptacyjnych gabinetu RTG, zapewniających właściwą pracę dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 95. | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 96. | Certyfikat CE / deklaracja zgodności | TAK |  |
| 97. | Bezpieczne dostarczenie sprzętu, wprowadzenie urządzenia oraz jego instalacja w pracowni. | TAK |  |
| 98. | Wykonanie i zatwierdzenie projektu osłon stałych, dostawy i instalacji aparatury oraz modernizacji przyłącza elektrycznego, uruchomienie aparatury, szkolenia personelu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz pomiarów środowiskowych. | TAK |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Uwaga: kryterium oceny ofert | TAK (proszę podać oferowaną długość gwarancji) 36 miesięcy - 0 pkt 48 miesięcy - 10 pkt 60 miesięcy – 20 pkt | Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji ☐ 36 miesięcy ☐ 48 miesięcy ☐ 60 miesięcy |
| 2. | Czas reakcji serwisu (rozpoczęcie działań serwisowych po zgłoszeniu awarii), nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
| 3. | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. Dwukrotna naprawa podzespołu urządzenia automatycznie skutkuje jego wymiana przy następnej dysfunkcji. | TAK |  |