SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa objętościowa |  |  |  |
| 1. | Typ/ model/ producent wyrobu medycznego | (proszę podać) |  |
| 2. | Możliwa podaż płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego, podaż krwi i preparatów krwiozastępczych, preparatów światłoczułych. Dreny bez zawartości DEHP i lateksu. | TAK |  |
| 3. | Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni. Wielkość pęcherzyków 15/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800 uL | TAK |  |
| 4. | Wielkość skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml | TAK |  |
| 5. | Dokładność szybkości dozowania +/- 4,5% (dla dedykowanych drenów) | TAK |  |
| 6. | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  |
| 7. | Szybkość bolusa programowana minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h. | TAK |  |
| 8. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach: ml. | TAK |  |
| 9. | Pompa inicjuje automatycznie redukcję bolusa po zresetowaniu alarmu okluzji | TAK |  |
| 10. | Zmiana prędkości, prędkości dawkowania lub nazwy leku bez zatrzymywania infuzji. | TAK |  |
| 11. | Wykrywanie okluzji górnej (pojemnik/ pompa) oraz okluzji dolnej (pompa/pacjent) | TAK |  |
| 12. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie min. od 50 do 1100 mm Hg | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyboru min. 4 jednostek ciśnienia: mmHg/kPa/bar/psi | TAK |  |
| 14. | Tryb mikroinfuzji z możliwością ustawienia zakresu prędkości od 0,1 ml/h do 100 ml/h | TAK |  |
| 15. | Czas pracy z akumulatora minimum 5 h przy infuzji 5ml/h. | TAK |  |
| 16. | Pompa posiada funkcję ręcznego lub automatycznego blokowania klawiatury. - blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu: 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min. | TAK |  |
| 17. | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18. | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr 3500 zdarzeń z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK |  |
| 19. | Kolorowy dotykowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 3,5"; | TAK |  |
| 20. | Pompa wyposażona w port USB pozwalający na import/eksport danych. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21. | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu RS232. | TAK |  |
| 22. | Pompa wyposażona w tryb kroplowy umożliwiający ustawienie prędkości, czasu lub VTBI z automatycznym przeliczeniem pozostałego parametru, w zakresie 1–400 kropli/min. | TAK |  |
| 23. | Pompa posiada płynną regulację progu ciśnienia okluzji w jednostkach mm Hg w zakresie min. 50–1100 mm Hg, z możliwością zmiany wartości bezpośrednio z poziomu jednego menu, bez stosowania skokowych poziomów, z prezentacją ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie numerycznej i graficznej oraz z funkcją wczesnego ostrzegania o narastającym ciśnieniu przed osiągnięciem progu alarmowego. | TAK |  |
| 24. | Możliwość przyszłej integracji z centralnym systemem monitorowania oraz monitorem pacjenta bez używania dodatkowych modułów integracyjnych. Po połączeniu z centralnym systemem monitorowania dostępne funkcje: Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe). Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

| Gwarancja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń | TAK (proszę podać oferowaną długość gwarancji) 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu (rozpoczęcia działań serwisowych po zgłoszeniu awarii) | do 8 h roboczych – 5 pkt. powyżej 8h do 16 h roboczych – 0 pkt. |  |
| 3. | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta w okresie na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta | TAK |  |

| L.p. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DNSH |  |  |
| 1. | Zgodność z dyrektywą RoHS: Oferowane urządzenia medyczne nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) ani polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy określone w dyrektywie 2011/65/UE. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowną Deklarację Zgodności CE. | TAK |  |
| 2. | Gospodarka o obiegu zamkniętym (WEEE) - Konstrukcja: Urządzenia są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż, naprawę i recykling po zakończeniu cyklu życia. | TAK |  |
| 3. | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Części zamienne: Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych (w tym w szczególności wymiennych modułów zasilających/akumulatorów dla pomp) przez okres minimum 10 lat od daty wyprodukowania sprzętu. | TAK |  |
| 4. | Technologia zasilania: Akumulatory zastosowane w pompach są wolne od efektu pamięci (np. litowo-jonowe) i zaprojektowane z myślą o maksymalizacji cykli ładowania/rozładowania. | TAK |  |
| 5. | Brak substancji szkodliwych (REACH): Materiały z tworzyw sztucznych użyte do budowy obudów pomp oraz paneli sterujących nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) z listy kandydackiej rozporządzenia REACH, w tym ftalanów (np. DEHP) czy bisfenolu A (BPA). | TAK |  |
| 6. | Efektywność energetyczna: Sprzęt charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (urządzenie posiada tryb czuwania/stand-by o niskim poborze mocy). | TAK |  |
| 7. | Zrównoważone opakowania: Opakowania transportowe urządzeń są wykonane w co najmniej 80% z materiałów pochodzących z recyklingu i w 100% nadają się do ponownego przetworzenia (tektura, zminimalizowana ilość folii i wypełniaczy EPS). | TAK |  |