SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa strzykawkowa |  |  |  |
| 1 | Typ/ model/ producent wyrobu medycznego | (proszę podać) |  |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, 100 V – 240 V ~ / 50–60 Hz z działającym uziemieniem | TAK |  |
| 4 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 32 | TAK |  |
| 5 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 6 | Bateria: a) typ: litowo-jonowa, inteligentna, b) napięcie: min. 7,0 V, pojemność: min. 2,5 Ah, c) wyświetlanie na ekranie informacji o pozostałym czasie pracy oraz poziomie naładowania baterii, d) czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): – nie mniej niż 13 godzin przy przepływie 25 ml/h, – nie mniej niż 7 godzin przy przepływie 1200 ml/h, e) czas ładowania: – przy wyłączonym urządzeniu: max. 7 godzin, – przy włączonym urządzeniu: max. 21 godzin. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego nie mniej niż 13 godz. przy przepływie 25 ml/godz. Czas ładowania baterii: pompa wyłączona pon. 7 godz. | TAK |  |
| 7 | Monochromatyczny, graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 70 mm × 35 mm. | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną | TAK |  |
| 9 | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury; Blokada klawiatury z użyciem min. 4-ro cyfrowego kodu | TAK |  |
| 11 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji | TAK |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
| 13 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
| 14 | Manualny tłok. Zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem leku (bolusa) podczas zakładania lub wymiany strzykawki | TAK |  |
| 15 | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku. | TAK |  |
| 16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5/6, 10/12, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 17 | Zakres szybkości infuzji od 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 18 | Funkcja programowania infuzji: a) co 0,01 w zakresie od 0,1 do 9,99 ml/ godz. b) co 0,1 w zakresie od 10 do 99,9 ml/h c) co 1 w zakresie 100-1200ml/h | TAK |  |
| 19 | Funkcja szybkiego startu „umożliwiająca skrócenie czasu opóźnienia rozpoczęcia terapii, jeśli funkcja napełniania pompy nie jest używana. Przy tej funkcji infuzja rozpoczyna się z wysoką prędkością przepływu (120 mL/h) i trwa do momentu, gdy popychacz zaczyna przesuwać głowicę tłoka strzykawki - prędkość przepływu automatycznie przestawia się na zaprogramowaną wartość. | TAK |  |
| 20 | Dokładność szybkości przepływu co najmniej 3 % | TAK |  |
| 21 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 22 | Programowanie infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię | TAK |  |
| 23 | Dostępne opcje przeliczania - powierzchni ciała pacjenta w m² w zakresie od 0,05 m² do 4,5 m² , minimalny przyrost 0,01m² oraz wagi, w zakresie od 0,25 do 350 kg z dostępną regulacją co 10 gramów | TAK |  |
| 24 | Funkcja podawania bolusa: a) Urządzenie podaje bolus na żądanie bez konieczności przerywania trwającej infuzji, b) Dostępne są co najmniej dwa tryby podania bolusa, c) Urządzenie umożliwia ręczne przesunięcie tłoka strzykawki z jednoczesnym zliczaniem i prezentacją podanej objętości na ekranie. | TAK |  |
| 25 | Bolus • Bolus bezpośredni: od 50 do 1200 ml/h (co 50 ml/h) • Bolus programowany i dawka nasycająca: - Objętość: od 0,1 do 99,9 ml / 1 s - 24 h - Dawka: od 0,01 do 9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h | TAK |  |
| 26 | System antybolusowy Znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml. | TAK |  |
| 27 | Dawka nasycająca Dawka/czas: od 0,01 do 9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. Automatyczne obliczanie szybkości. | TAK |  |
| 28 | Objętość do podania / dawka wlewu Objętość: od 0,1 do 999 ml / Dawka: od 0,01 do 9999 jednostek dawki | TAK |  |
| 29 | Napełnianie: 3 tryby: obowiązkowy, nieobowiązkowy, zalecany Szybkość przepływu: od 250 do 1200 ml/h, w zależności od pojemności strzykawki | TAK |  |
| 30 | Urządzenie umożliwiające prowadzenie terapii infuzyjnej z wykorzystaniem różnych trybów pracy, w tym: a) Tryb objętościowy: możliwość ustawienia szybkości infuzji w jednostkach ml/h, b) Tryb dawkowania z przeliczeniami jednostek masy/czasu, w tym co najmniej: • μg/min, mg/min, mUnit/min, Unit/min, mEq/min • ng/h, μg/h, mg/h, g/h, mmol/h, Unit/h, kcal/h, mEq/h • mg/24h, kcal/24h • ng/kg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, mUnit/kg/h, Unit/kg/h, mEq/kg/h, ml/kg/h • mg/m²/h • mg/kg/24h, g/kg/24h, mmol/kg/24h, ml/kg/24h • mg/m²/24h (inne jednostki możliwe zgodnie z protokołem leczniczym) c) Możliwość ustawienia rozcieńczenia: w formacie jednostki/ml lub jednostki/objętość, d) Możliwość prowadzenia infuzji z dawką nasycającą lub bez, e) Tryb objętość/czas: możliwość zaprogramowania objętości od 0,1 do 99,9 ml oraz czasu infuzji w zakresie od 1 minuty do 96 godzin, f) Tryb dawka/czas: możliwość zaprogramowania dawki w zakresie od 0,01 do 9999 jednostek oraz czasu infuzji od 1 minuty do 96 godzin, g) Możliwość ustawienia limitu objętości: od 0,1 ml do co najmniej 999 ml. | TAK |  |
| 31 | System ostrzegający o zmianach ciśnienia, dzięki któremu można przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu. | TAK – 5 pkt surowych. NIE – 0 pkt. |  |
| 32 | Tryby ciśnienia: a) Praca w trybie zmiennym lub z wyborem trzech wcześniej zdefiniowanych poziomów ciśnienia, w zakresie od 50 do 900 mmHg, z regulacją co najmniej: – co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg, – co 50 mmHg w zakresie 250–900 mmHg, lub równoważną, ciągłą regulacją w zakresie 50–900 mmHg. b) Pompa wyposażona w dynamiczny system monitorowania ciśnienia, otrzegający o jego zmianach i potencjalnym ryzyku okluzji lub nieszczelności układu infuzyjnego. | TAK |  |
| 33 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
| 34 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | Liczba możliwych do ustawienia poziomów ciśnienia: 0 – 15 poziomów – 0 pkt. 16 – 21 poziomów – 2 pkt. Powyżej 21 poziomów (lub płynna regulacja) – 5 pkt. surowych |  |
| 35 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w lini | TAK |  |
| 36 | Funkcja KVO - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK |  |
| 37 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1 min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |
| 38 | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń | TAK |  |
| 39 | Rejestr zdarzeń i historia pracy urządzenia: a) Urządzenie przechowuje plik rejestru (historię podań, zdarzeń i interakcji operatora) w pamięci wewnętrznej przez minimum 10 lat od momentu zapisu, niezależnie od stanu zasilania lub pracy akumulatora, b) Historia pracy jest dostępna w formie graficznej na ekranie urządzenia i obejmuje co najmniej następujące dane: - objętość/dawkę infuzji, - ciśnienie w układzie infuzyjnym, - szybkość przepływu leku, c) Dane prezentowane w sposób umożliwiajacy ich analizę przez personel medyczny. | TAK |  |
| 40 | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie | TAK |  |
| 41 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 42 | Wyświetlanie trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia Urządzenie wyposażone w funkcję pozwalającą na konfigurację ustawień oraz zawartości menu użytkownika w sposób dostosowany do jego potrzeb. | TAK |  |
| 43 | Biblioteka leków, do 200 leków w min. 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
| 44 | Sygnalizacja statusu pracy urządzenia: a) Status pracy pompy sygnalizowany z wykorzystaniem wskaźników świetlnych w odrębnych kolorach, umożliwiających odróżnienie różnych stanów pracy: – kolor zielony – trwająca infuzja, – kolor pomarańczowy – alarmy o niskim i średnim priorytecie, – kolor czerwony – alarmy o wysokim priorytecie; wskaźniki świetlne widoczne z odległości co najmniej 4 metrów. b) Wszystkie alarmy sygnalizowane są za pomocą wskaźników świetlnych, komunikatów tekstowych, piktogramów oraz sygnałów dźwiękowych. | TAK |  |
| 45 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń - Alarm pustej strzykawki - Alarm przypominający –zatrzymana infuzja - Alarm okluzji - Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia - Alarm rozładowanego akumulatora - Alarm braku lub źle założonej strzykawki - Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki - Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia - Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora - Alarm blokady klawiatury - Alarm niepotwierdzonego programowania infuzji - Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie 1-30 minut, | TAK |  |
| 46 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |
| 47 | Możliwość komunikacji przez porty RS232 | TAK |  |
| 48 | Możliwość montażu pomp do posiadanych przez oddziały szpitalne stacji dokujących Agilia Link 4,6,8 | TAK – 15 pkt. surowych NIE – 0 pkt. |  |
| 49 | GWARANCJA min. 36 miesięcy | 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 50 | Czas reakcji serwisu (rozpoczęcia działań serwisowych po zgłoszeniu awarii) – max. 16 h roboczych. | do 8 h roboczych – 5 pkt. powyżej 8h do 16 h roboczych – 0 pkt. |  |
| 51 | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta w okresie na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta | TAK |  |

| L.p. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DNSH |  |  |
| 1. | Zgodność z dyrektywą RoHS: Oferowane urządzenia medyczne nie zawierają ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) ani polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy określone w dyrektywie 2011/65/UE. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowną Deklarację Zgodności CE. | TAK |  |
| 2. | Gospodarka o obiegu zamkniętym (WEEE) - Konstrukcja: Urządzenia są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż, naprawę i recykling po zakończeniu cyklu życia. | TAK |  |
| 3. | Gospodarka o obiegu zamkniętym - Części zamienne: Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych (w tym w szczególności wymiennych modułów zasilających/akumulatorów dla pomp) przez okres minimum 10 lat od daty wyprodukowania sprzętu. | TAK |  |
| 4. | Technologia zasilania: Akumulatory zastosowane w pompach są wolne od efektu pamięci (np. litowo-jonowe) i zaprojektowane z myślą o maksymalizacji cykli ładowania/rozładowania. | TAK |  |
| 5. | Brak substancji szkodliwych (REACH): Materiały z tworzyw sztucznych użyte do budowy obudów pomp oraz paneli sterujących nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) z listy kandydackiej rozporządzenia REACH, w tym ftalanów (np. DEHP) czy bisfenolu A (BPA). | TAK |  |
| 6. | Efektywność energetyczna: Sprzęt charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (urządzenie posiada tryb czuwania/stand-by o niskim poborze mocy). | TAK |  |
| 7. | Zrównoważone opakowania: Opakowania transportowe urządzeń są wykonane w co najmniej 80% z materiałów pochodzących z recyklingu i w 100% nadają się do ponownego przetworzenia (tektura, zminimalizowana ilość folii i wypełniaczy EPS). | TAK |  |