SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Karetka sanitarna |  |  |  |
| 1. | Model/marka/typ | podać |  |
| 2. | Kolor nadwozia – fabryczny żółty siarkowy RAL 1016 | TAK |  |
| 3. | Typu „furgon” do. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny, bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją wzdłużną siedzisk, regulacją oparć i odcinków lędźwiowych: pasażera i kierowcy wraz z dwoma podłokietnikami każdy. | TAK |  |
| 5. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260 stopni , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otwarciu o kąt 90 stopni. | TAK |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym. Fabrycznie wzmocniona prowadnica drzwi – Podać kod opcji fabrycznej producenta pojazdu bazowego………. | TAK podać |  |
| 7. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 8. | Drzwi lewe i prawe z fabrycznym elektrycznym systemem wspomagania ich domykania. Podać kod opcji producenta pojazdu bazowego…………. | TAK podać |  |
| 9. | W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. | TAK |  |
| 10. | Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |
| 12. | Wymiary min. przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3300 x 1700 x 1850. | TAK |  |
| 13. | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 14. | Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |
| 15. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych o pojemności 10 l (bez butli), krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, materaca próżniowego. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. Podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | TAK |  |
| SILNIK |  |  |  |
| 16. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany (diesel) , z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. | TAK |  |
| 17. | Pojazd wyposażony w silnik o pojemności o pojemności minimum 2.0 (±3%); moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm, moc silnika minimum 130 kW | TAK |  |
| 18. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI | TAK |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 19. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 6 stopniowa. | TAK |  |
| 20. | Napęd na osi przednią lub tylna lub 4x4 | TAK |  |
| 21. | Automatyczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu lub równoważny | TAK |  |
| 22. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. | TAK |  |
| ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 23. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |
| 24. | Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej. Fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Wzmocnione zawieszenie, amortyzatory, wzmocnione stabilizatory. | TAK |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 25. | Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane, korektor siły hamowania w zależności od obciążenia, kontrolka krytycznej grubości okładzin. | TAK |  |
| 26. | System ABS zapobiegający zablokowania kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |  |
| 27. | Asystent hamowania awaryjnego. | TAK |  |
| 28. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |
| 29. | Wspomaganie ruszania pod górę, asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. | TAK |  |
| 30. | Asystent martwego pola. | TAK |  |
| OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |
| 31. | Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK |  |
| 32. | Ogrzewacz przestrzeni medycznej, postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy 2,0 kW zasilany z sieci 230 V. | TAK |  |
| 33. | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5,5 kW tzw. powietrzne. | TAK |  |
| 34. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza ponad 20 razy na godzinę w czasie postoju. | TAK |  |
| 35. | Klimatyzacja dwuparownikowa oraz dwusprężarkowa tzn. oddzielny parownik i sprężarka dla kabiny kierowcy i oddzielny parownik i sprężarka dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 36. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury | TAK |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 37. | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 38. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 39. | Zespół min. 2 akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 40. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności powyżej 200 A. | TAK |  |
| 41. | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: a) min. trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), b) zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, c) układ prostowniczy do ładowania akumulatorów przy podłączonej instalacji 230V, automatyczna ładowarka zapobiegająca przeładowaniu akumulatorów, d) grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, wyłącznik przeciwporażeniowy. | TAK |  |
| 42. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: a) posiada min. 3 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, b) posiada punkty oświetlenia umieszczone nad noszami. Światło rozproszone typu LED zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego. | TAK |  |
| 43. | Przewód zasilający zewnętrzny o dł. min. 5m. | TAK |  |
| 44. | Przedział medyczny wyposażony w zamontowany panel sterujący z mikrostykami: a) informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, b) z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), c) sterujący oświetleniem przedziału medycznego, d) sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  |
| 45. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: a) informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, b) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, c) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, d) informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, e) ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). | TAK |  |
| 46. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Np. | TAK |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 47. | Belka sygnalizacyjna typu LED z dwoma punktami świetlnymi w kolorze niebieskim wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”., zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. | TAK |  |
| 48. | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim typu LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| 49. | W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem lub pojedyncza lampa typu LED oraz dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem. | TAK |  |
| 50. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: 1) Wzór graficzny systemu identyfikacji ratownictwa medycznego określony w załączniku do ustawy umieszczony na nadwoziu na ścianach bocznych i w części tylnej oraz na nadszybiu o średnicy min. 50cm. 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) Oznaczenie literą „T” wpisaną w okrąg na ścianach bocznych i drzwiach tylnych oraz na nadszybiu. 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  |
| 51. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. | TAK |  |
| 52. | Sygnalizacja dźwiękowa sterowana z kabiny kierowcy, włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce. | TAK |  |
| 53. | Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa pneumatyczna. | TAK |  |
| 54. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK |  |
| 55. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
| 56. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l | TAK |  |
| 57. | Poduszki powietrzne: czołowe i boczne oraz kurtyny powietrzne, nadokienne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 58. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |
| 59. | Fabryczna automatyczna/półautomatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 60. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 61. | Lusterko wewnętrzne. | TAK |  |
| 62. | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia. | TAK |  |
| 63. | Reflektory główne typu LED. | TAK |  |
| 64. | Reflektory przeciwmgłowe przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| 65. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |
| 66. | Trójkąt, apteczka, podnośnik. | TAK |  |
| 67. | Czujnik deszczu i zmierzchu. | TAK |  |
| 68. | System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. | TAK |  |
| 69. | Koło zapasowe. | TAK |  |
| 70. | Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK |  |
| 71. | Gaśnica w kabinie kierowcy, dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 72. | Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali). Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę. Podać kod opcji producenta pojazdu bazowego……. | TAK |  |
| 73. | Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360°, asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania. Podać kod opcji producenta pojazdu bazowego……. | TAK |  |
| 74. | Instalacja do systemu SWD (tj. stacji dokującej tabletu drukarki i modułu GPS). - Uchwyty do montażu stacji dokującej i drukarki (zamawiający posiada drukarkę – do uzgodnienia). Gniazdo 12 V do zasilania drukarki plus przetwornica DC12/AC230 V minimum 1000W. | TAK |  |
| 75. | Antena dwuzakresowa GPS/GSM do stacji dokującej umieszczona na dachu. Przewód USB od stacji dokującej do podłączenia drukarki w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 76. | Moduł GPS Teltonika FMC650 lub równoważny wraz z dwuzakresową anteną GPS/GSM umieszczoną na dachu pojazdu. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla modułu Teltonika FMC650. Za urządzenie równoważne uzna się terminal spełniający co najmniej poniższe parametry techniczne: - Łączność: Modem LTE Cat 1 (4G) z funkcją automatycznego przełączania na standard 2G (GSM/GPRS) w przypadku braku zasięgu 4G. - Moduł GNSS: Odbiornik wielosystemowy (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) o czułości śledzenia nie gorszej niż -165 dBM. - Interfejsy danych: * Wbudowana obsługa magistrali CAN (obsługa protokołów J1939, J1708 oraz standardu FMS). - Minimum 2 porty RS232 oraz 1 port RS485 do podłączenia zewnętrznych czujników (np. poziomu paliwa lub czujników medycznych). - Pamięć i Rejestracja: Pamięć wewnętrzna Flash min. 128 MB oraz gniazdo na kartę MicroSD (obsługa do 32 GB) do zapisu danych w strefach bez zasięgu GSM. - Zasilanie: Zakres napięcia wejściowego 10-30 V DC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym oraz wewnętrzny akumulator podtrzymujący (Li-Po) o pojemności nie mniejszej niż 550 mAh. - Dodatkowe funkcje: Wbudowany akcelerometr (3-osiowy) do monitorowania stylu jazdy oraz moduł Bluetooth (min. 4.0 + LE) do komunikacji z bezprzewodowymi czujnikami temperatury/wilgotności w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 77. | Radioodbiornik samochodowy. | TAK |  |
| 78. | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED lub halogenowe. | TAK |  |
| 79. | Reflektor przenośny z ładowarką zamontowaną w ambulansie. | TAK |  |
| 80. | eCall – system powiadamiania ratunkowego. | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |
| 81. | Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 82. | Gwarancja minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd bazowy i zabudowę. | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt Podać oferowany czas gwarancji |  |
| 83. | Gwarancja na perforację nadwozia min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
| 84. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | TAK |  |
| 85. | Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu. | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt Podać oferowany czas gwarancji |  |
| 86. | Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane będą w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 87. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |
| 88. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu B w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 89. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |
| 90. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 91. | Antypoślizgowa, łatwo zmywalna podłoga izolowana termicznie, wskazać rodzaj materiału izolacyjnego, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 92. | Ściany boczne i sufit pokryte tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące, w kolorze białym (atestowane przez PZH) | TAK |  |
| 93. | Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. | TAK |  |
| 94. | Na prawej ścianie fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (Zamawiający dopuszcza fotel z możliwością przesuwu). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK |  |
| 95. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 90 stopni, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem, bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK |  |
| 96. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda wyposażona w drzwi przesuwane (wysokość przejścia min. 1800 mm, szerokość przejścia min. 350 mm) spełniające normę PN EN 1789 (lub normę równoważną). | TAK |  |
| 97. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. - system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej z dostępem tylko z przedziału medycznego system mocowania musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu – atest 10G zamontowany na lewej ścianie. | TAK |  |
| 98. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego min. 110 cm) oraz szufladami – 3 sztuki, - kosz na śmieci. | TAK |  |
| 99. | Wszystkie szafki z zabezpieczeniami transportowymi | TAK |  |
| 100. | Komplet szafek do przechowywania leków zamykane na klucz. | TAK |  |
| 101. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na 4 szt. pojemników. | TAK |  |
| 102. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego oraz uchwyty przy fotelach, drzwiach bocznych. | TAK |  |
| 103. | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator , respirator, pompa infuzyjna. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | TAK |  |
| 104. | Centralna instalacja tlenowa: Na ścianie lewej co najmniej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego. Wzmacniane przewody tlenowe instalacji tlenowej. | TAK |  |
| 105. | Uchwyt na butle 2,7 l zamontowany w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 106. | Pojemniki na cewniki zamontowane w przedziale medycznym w pobliżu ssaka. Kosz na odpady pod ssakiem z dostępem od góry. | TAK |  |
| 107. | Stół medyczny. | TAK |  |
| 108. | Kamera w przedziale medycznym z podglądem na monitorze w kabinie | TAK |  |
| 109. | Szyna do mocowania sprzętu medycznego min 0,5m. | TAK |  |
| 110. | Wyposażenie ambulansu: podstawa noszy wraz z noszami | TAK |  |
| Nosze główne |  |  |  |
| 111. | Wykonane z materiału odpornego na korozję. | podać |  |
| 112. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| 113. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 114. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 75 stopni. | TAK |  |
| 115. | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |
| 116. | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej. | TAK |  |
| 117. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 118. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 119. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. | TAK |  |
| 120. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK |  |
| 121. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 122. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. | TAK |  |
| 123. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia). | TAK |  |
| 124. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 125. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 126. | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. | TAK |  |
| 127. | Obciążenie dopuszczalne min 200 kg. | TAK |  |
| Transporter noszy głównych |  |  |  |
| 128. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK |  |
| 129. | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. |  |  |
| 130. | Regulacja wysokości w min 5 poziomach. | TAK |  |
| 131. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia. | TAK |  |
| 132. | Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK |  |
| 133. | Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 134. | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera. | TAK |  |
| 135. | Wszystkie kółka jezdne z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 136. | Cztery główne uchwyty transportera. | TAK |  |
| 137. | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni. | TAK |  |
| 138. | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia). | TAK |  |
| 139. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami. | TAK |  |
| 140. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | TAK |  |
| 141. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 142. | Obciążenie dopuszczalne transportera min 200 kg. | TAK |  |
| 143. | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. | TAK |  |
| 144. | Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC – dostarczyć przy dostawie. | TAK |  |
| 145. | Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty po stronie wezgłowia, ułatwiające unoszenie noszy i posiadających niezależną zdublowaną cięgnię rozblokowującą składanie i rozkładanie goleni. | TAK |  |
| 146. | Gwarancja minimum 24 miesiące na nosze główne i transporter noszy głównych | TAK |  |
| WYMOGI DNSH |  |  |  |
| 152. | Pojazd wyposażony w opony o klasie efektywności paliwowej nie niższej niż B oraz klasie zewnętrznego hałasu toczenia nie niższej niż A lub B (zgodnie z etykietami UE 2020/740) | TAK |  |
| 153. | Elementy zabudowy medycznej oraz wyposażenie nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH w stężeniu powyżej 0,1% wagowo | TAK |  |