SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Echokardiograf (stacjonarny)

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry Wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu od 1,5 do 18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 46 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) min. 6000 fps, w obrazowaniu 2D. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości. | TAK, podać |  |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 | TAK |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” Dopplera cw | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, typu OLED lub HDU o minimalnej przekątnej 23” oraz minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ponadto: możliwość obrotu monitora względem konsoli, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie | TAK, podać |  |
|  | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady ustawionego położenia oraz regulacji wysokości w zakresie min. 30 cm, wspomaganej elektrycznie | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem, min 11” | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. | TAK |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | TAK |  |
|  | M-mode prowadzony dowolną linią krzywą prowadzona przez operatora, współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie nie mniejsza niż 10 m/s | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 80° | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12,5 m/s | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +CWD) | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie Kolor Doppler w technice 4D | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
|  | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe serca w ruchu z głowicy przezprzełykowej 4D | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowic 4D, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca z jednego cyklu pracy serca. Min. 150 obj/s | TAK |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne serca, minimum 9 warstw jednocześnie | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK |  |
|  | Pomiary kardiologiczne min. - w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO - w prezentacji M: EF, CO | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego min. MVA, VTI, Qp/Qs, PS, ED, PI, RI | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | TAK |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
|  | Raport z badania naczyniowego | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego. | TAK |  |
|  | Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewej komory w 2D-strain z wykresem polarnym minimum 17-sto segmentowym i analiza frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z opcją modyfikacji protokołu Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania kształtu spektrum dopplerowskiego | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie spektrum zapisu przepływów w sercu (rozpoznanie zastawki) i wyznaczenie charakterystyki liczbowej | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy min. 3 - 10 MHz | TAK |  |
|  | Długość płaszczyzny skanowania min. 42 mm | TAK |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 190 | TAK |  |
|  | Głowica przezprzełykowa dla dorosłych obrazująca 2D, 3/4D, | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,5 - 7,5 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej, naczyniowych, wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub równoważnej | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min.1,5-6 MHz | Tak, podać |  |
|  | Max. głębokość penetracji min. 46 cm. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych, wykonaną w technice matrycowej do badań w technice 3D w czasie rzeczywistym | Tak, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2,0-4,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybach 2D, M-mode, PW-Doppler, CW-Doppler | Tak |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak |  |
|  | Kąt pola obrazowania min. 90º | Tak |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 5000 | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja obrazu |  |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 10000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 5000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach. Wymagane minimum: B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; M-mode – wzmocnienie, skala czasu; Color Doppler - wzmocnienie, linia bazowa PW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu; CW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego modelowania trójwymiarowego prawej komory serca z analizą ilościową frakcji wyrzutowej RV, indeksowanych objętości EDV, ESV, TAPSE, FAC. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o możliwość regulacji położenia i głębokości źródła światła na obrazach 3D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję ustawienia znaczników w renderowanej bryle 3D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezklatkową wykonana w technologii matrycowej o zakresie częstotliwości min 1,5-4,5 MHz, ilość elementów min 240. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dzieci obrazującą 2D/3D/4D. Głowica wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. Ilość elementów min. 2000, zakres częstotliwości min. 4-8MHz | TAK, podać model |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o zewnętrzną stację z możliwościami obróbki eksportowanych obrazów z aparatu min. Dodatkowe funkcjonalności oprogramowania zewnętrznej stacji roboczej: - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja); - zmiana zakresu dynamiki B-mode; - regulacja prędkości odtwarzania pętli; - regulacja wzmocnienia B-mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego; - wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-mode / Doppler kolorowy; - ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera pulsacyjnego i Dopplera ciągłego; - zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera spektralnego (skala czasu); - przetworzenie zapisanych pętli B -mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode; - wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF - Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain Rate wybranych punktów mięśnia sercowego. - Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) - Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
| Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK |  |
| Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze |  | TAK |  |
| W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. |  | TAK |  |