SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Holter EKG z licencją

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| Lp. | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holter EKG – 4 szt. |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Holter EKG 3/12-kanałowy | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem min. CF | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Niska masa urządzenia – max.50g bez baterii | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 24 godziny, 48 godzim, 72 godziny lub 7 dni | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość ustawienia w menu holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu – 12,3,1 (w zależności od posiadanego kabla/ustawień) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania, przed uruchomieniem badania | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50MΩ | TAK,PODAĆ |  |  |
|  | Przetwornik A/D min. 24 bitów | TAK,PODAĆ |  |
|  | Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD w technologii OLED, do podglądu krzywych i obsługi menu holtera | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie holtera | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku zdarzeń holtera | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Transmisja danych do komputera poprzez port USB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 6 dni w czasie < 30 sekund) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej | TAK, PODAĆ |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC min.8 GB pozwalająca na rejestrację całego badania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu | TAK, PODAĆ |  |
|  | Analiza arytmii min: pochodzenia komorowego i nadkomorowego , analiza ST, analiza R-R, analiza R-T,analiza migotania przedsionków, analiza stymulatora- różnych typów , anliza QT, analiza HRV, analiza zaburzeń snu. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania | TAK, PODAĆ |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK, PODAĆ |  |
|  | W zestawie: - rejestrator holterowski z oprogramowaniem na nośniku pamięci typu CD lub USB - kabel EKG – 10-elektrodowy (1szt.) - pasek i etui na holter (1kpl) - kabel USB do podłączenia do komputera - licencja oprogramowania (kod licencyjny lub klucz usb) | TAK, PODAĆ |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat | TAK |  |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) | TAK |  |

| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |