SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Holter ciśnieniowy

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L. P. |  | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotlter ciśnieniowy – 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash |  | Tak, podać |  |
|  | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową |  | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg |  | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min |  | Tak, podać |  |
|  | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia kilku interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h |  | Tak, podać |  |
|  | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm |  | Tak, podać |  |
|  | Pamięć danych przechowuje min. 450 pomiarów |  | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podziału doby na min. 4 podokresy pomiarowych |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym |  | Tak |  |
|  | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) |  | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny czujnik do wykrywania pozycji pacjenta podczas wykonywania pomiaru |  | Tak |  |
|  | Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu |  | Tak |  |
|  | Funkcja analizy oraz modyfikacji wybranej krzywej pomiaru ciśnienia podczas analizy |  | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar |  | Tak |  |
|  | Zasilanie max 2 baterie AA lub 2 x akumulator |  | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia wraz z zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg |  | Tak |  |
|  | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 |  | Tak |  |
|  | Wymiary max 110x65x30 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Waga max 180 g |  | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar M -pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator -rurka NIBP -przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB |  | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oprogramowania do analizy oraz jego uruchomienia na wskazanym komputerze przez zamawiającego |  | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce |  | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki |  | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji. |  | Tak |  |
|  | Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. |  | Tak |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 5 lat |  | Tak, podać |  |
|  | Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty. |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu) |  | Tak |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze |  | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. |  | TAK |  |