SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Holter ciśnieniowy z licencją

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L. P. | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter ciśnieniowy z licencją do odczytu – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash | Tak, podać |  |
|  | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak, podać |  |
|  | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia kilku interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h | Tak, podać |  |
|  | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak, podać |  |
|  | Pamięć danych przechowuje min. 450 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podziału doby na min. 4 podokresy pomiarowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | Tak |  |
|  | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny czujnik do wykrywania pozycji pacjenta podczas wykonywania pomiaru | Tak |  |
|  | Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | Tak |  |
|  | Funkcja analizy oraz modyfikacji wybranej krzywej pomiaru ciśnienia podczas analizy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar | Tak |  |
|  | Zasilanie max 2 baterie AA lub 2 x akumulator | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia wraz z zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak |  |
|  | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 | Tak |  |
|  | Wymiary max 110x65x30 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max 180 g | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar M -pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator -rurka NIBP -przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB -licencja na oprogramowanie | Tak |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |