SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Aparat EKG

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L. P. |  | OPIS |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2025 lub 2026 |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem |  | Tak |  |  |
|  |  | Rozmiar ekranu, min. 7” |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Rozdzielczość, min. 800x600 |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji położenia ekranu, min. 25 stopni |  | Tak |  |  |
|  |  | #### Zasilanie sieciowo - akumulatorowe |  | Tak |  |  |
|  |  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii |  | Tak |  |  |
|  |  | Tryb oszczędzania energii |  | Tak |  |  |
|  |  | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm] |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość zastosowania papieru, min. w formie składanki |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s] |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Częstotliwość próbkowania, min. 64 000 [Hz]/kanał |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Przetwornik A/C 24 bity |  | Tak |  |  |
|  |  | Detekcja pików rozrusznika serca, z częstotliwością min. 64 000 [Hz]/kanał |  | Tak |  |  |
|  |  | Filtr zakłóceń sieciowych |  | Tak |  |  |
|  |  | Filtr dolno-przepustowy, min. 350/300/270/150/100/75 [Hz] |  | Tak |  |  |
|  |  | Filtr anty-dryftowy |  | Tak |  |  |
|  |  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR |  | Tak |  |  |
|  |  | Praca w trybie Auto-automatyczny, Manual-reczny, Auto/manual , LONG -Rytm |  | Tak |  |  |
|  |  | Pomiar rytmu serca w zakresie, min. 30-300 bpm |  | Tak |  |  |
|  |  | Analiza HRV |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu |  | Tak |  |  |
|  |  | Formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu |  | Tak |  |  |
|  |  | Automatyczna analiza i interpretacja |  | Tak |  |  |
|  |  | Raport mapy odcinków ST |  | Tak |  |  |
|  |  | Wydruk, min. 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość przeglądania na ekranie wykonanego badania przed wydrukiem oraz zmiany parametrów wydruku min. formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia na ekranie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta w celu porównania badań |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość modyfikacji punktów pomiarowych wzorca krzywej EKG oraz przeprowadzenie ponownej analizy |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja min. 4-krotnego powiększenia segmentów krzywej EKG |  | Tak |  |  |
|  |  | Wbudowana baza danych pacjentów, min. 50 000 badań |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja przeglądania i wydruku badań z archiwum |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość włączenia trybu analizy AI. Wskaźnik włączonego algorytmu AI (sztucznej inteligencji) widoczny na ekranie aparatu |  | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość włączenia / wyłączenia opcji wydruku na drukarce wbudowanej w aparat, z wykorzystaniem jednego przycisku lub ikony |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku |  | Tak |  |  |
|  |  | Aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 1xUSB C, Bluetooth |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Obsługa czytnika kodów kreskowych |  | Tak |  |  |
|  |  | Kontrola podłączenia elektrod |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu |  | Tak |  |  |
|  |  | Zapis danych w formatach, min PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG, |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Automatyczny eksport badania po wykonaniu |  | Tak |  |  |
|  |  | Obsługa listy zleceń w oparciu o protokół HL7 |  | Tak |  |  |
|  |  | Wyposażenie: - wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, min. cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę lub koszyk - - elektrody klamrowe, pas, elektrody blaszkowe - papier termiczny do wydruku - 20 sztuk - kabel pacjenta EKG - 1 sztuka |  | Tak |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesięce |  | Tak, podać |  |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym min. 1/rok |  | Tak |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) od momentu zgłoszenia do 48godzin (dni robocze) |  | Tak |  |  |
|  |  | W przypadku naprawy trwającej więcej niż 7 dni roboczych, obowiązek wstawienia aparatu zastępczego o tych samych parametrach |  | Tak |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna urządzenia (Certyfikaty CE, deklaracje zgodności)(dostawa ze sprzętem) |  | Tak |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) |  | Tak |  |  |
|  |  | Przeszkolenie personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego umożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia. |  | Tak |  |  |
|  |  | Pełna instrukcja serwisowa wraz przeprowadzeniem bezpłatnego szkolenia z obsługi serwisowej urządzenia potwierdzone certyfikatem. |  | Tak |  |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. |  | TAK |  |  |  |