SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

Zestaw łóżkowy – łóżko z wagą

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw łóżkowy |  |  |  |
| 1. | Typ/ model/ producent wyrobu medycznego | (proszę podać) |  |
| 2. | Kraj produkcji/ rok produkcji | (proszę podać) |  |
| 3. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym który potwierdza, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny. | TAK |  |
| 4. | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6. Łóżko przystosowane do mycia w myjni automatycznej. | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: - długość 2200 mm (+/- 50 mm) - szerokość 1050 mm (+/- 50 mm) - wymiar leża min. 900 mm x 2000 mm | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie leża min. 20 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK |  |
| 7. | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
| 8. | Szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy. | TAK |  |
| 9. | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 5 kolorach Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki wyróżniające się kolorystycznie. | TAK |  |
| 10. | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG, pozostałe segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta | TAK |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 430-860 mm (+/-50mm) | TAK |  |
| 12. | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców 0-65° (+/- 5°) - segmentu uda 0- 40° (+/- 5°) - poz. Trendelenburga 0-20° (+/- 5°) - poz. Anty-Trendelenburga 0-20° (+/- 5°) - przechyły boczne leża – ok. 30° (+/- 5°) | TAK |  |
| 13. | Automatyczne zatrzymanie przechyłu bocznego pod kątem 100- w celu ułatwieniu pacjentowi wstania z łóżka (procedura wczesnej mobilizacji pacjenta) | TAK |  |
| 14. | Minimum segment oparcia pleców z autoregresją min. 10 cm | TAK |  |
| 15. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  |
| 16. | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR. | TAK |  |
| 17. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 18. | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta. | TAK |  |
| 19. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka | TAK |  |
| 20. | Sterowanie nożne: -nachylenie boczne i regulacja wysokości | TAK |  |
| 21. | Podświetlenie leża | TAK |  |
| 22. | Panel sterowania, „pilot satelitarny” lub pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji). | TAK |  |
| 23. | Rama leża wyposażona w półkę na pilota zapobiegająca jego uszkodzeniem w czasie transportu. | TAK |  |
| 24. | Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
| 25. | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | TAK |  |
| 26. | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD | TAK |  |
| 27. | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | TAK |  |
| 28. | Obciążenie robocze min. 255 kg | TAK |  |
| 29. | Wysuwana półka do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK |  |
| 30. | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 5 kolorach. Z możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości leża. | TAK |  |
| 31. | Koła podwójne o średnicy 100 mm lub większe z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | TAK |  |
| 32. | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta: Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL. Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala na późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia (+/- 50kg) Dokładność ważenia: min. 200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie. Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min. Możliwość sterowania oświetleniem pod leżem łóżka ze sterownika wagi Funkcja automatycznego włączenia oświetlenia pod leżem w przypadku opuszczenia pacjenta łóżka i jego wyłączenie przy powrocie do łóżka | TAK |  |
| 33. | Oferowane wyroby posiadają następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK, podać |  |
| 34. | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: |  |  |
| 1. | Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne do każdego łózka. | TAK |  |
| 2. | Wieszak kroplówki | TAK |  |
| 3. | -kliny/pozycjonery używane do układania pacjenta przy przechyle bocznym |  |  |
| 4. | Szafka szpitalna przyłóżkowa pacjenta o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad z frontami z płyty HPL. | TAK |  |
| 4.1 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. | TAK |  |
| 4.2 | Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 4.3 | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym (lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych). | TAK, podać |  |
| 4.4 | Szafka przyłóżkowa dostosowana do mycia w automatycznej stacji myjącej. | TAK |  |
| 4.5 | Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, która pozwala na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka, jak również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. | TAK |  |
| 4.6 | Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta. | TAK |  |
| 4.7 | Wysokość zewnętrzna szafki 900 mm (± 20 mm). | TAK, podać |  |
| 4.8 | Szerokość szafki przy złożonym blacie bocznym 600 mm (± 20 mm). | TAK, podać |  |
| 4.9 | Szerokość całkowita szafki przy rozłożonym blacie 1160 mm (± 20 mm). | TAK, podać |  |
| 4.10 | Głębokość całkowita szafki 445 mm (± 20 mm). | TAK, podać |  |
| 4.11 | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 4.12 | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem. | TAK |  |
| 4.13 | Ogranicznik na blacie głównym wyposażony w min. 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę. | TAK, podać |  |
| 4.14 | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL lub ABS, o gr min. 5 mm zaopatrzone w uchwyty tworzywowe o ergonomicznym kształcie. | TAK, podać |  |
| 4.15 | Szuflada górna i szuflada dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. | TAK |  |
| 4.16 | Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. | TAK |  |
| 4.17 | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. Tylna strona zamknięta korpusem. | TAK, podać |  |
| 4.18 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. | TAK |  |
| 4.19 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości w zakresie: od 780 do 1130 mm (± 50 mm). | TAK, podać |  |
| 4.20 | Półka boczna z możliwością regulacji kąta min. 28° - 62° (+/-2°). | TAK, podać |  |
| 4.21 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 15 kg. | TAK, podać |  |
| 4.22 | Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. | TAK |  |
| 4.23 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | TAK |  |
| 4.24 | Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm (w tym min. 2 z blokadą), z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK, podać |  |
| 4.25 | Szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. | TAK |  |
| 4.26 | Pod korpusem szafki dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. | TAK |  |
| 4.27 | Blat boczny szafki o wymiarach 560x400 mm +/- 20 mm. | TAK, podać |  |
| 4.28 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. | TAK, podać |  |
| 4.29 | Możliwość wyboru koloru ramy z min. 2 kolorów, w tym szary. | TAK, podać |  |
| 5. | Materac przeciwodleżynowy, nazwa urządzenia, typ urządzenia | TAK, podać |  |
| 5.1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji … | Tak, podać |  |
| 5.2 | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu |  |
| 5.3 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 210 kg | Tak |  |
| 5.4 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka | Tak |  |
| 5.5 | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | Tak |  |
| 5.6 | Wysokość 17cm | Tak |  |
| 5.7 | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny z tkaniny siatkowej, który utrzymuje wszystkie komory na miejscu | Tak |  |
| 5.8 | Komory materaca nylonowo – poliuretanowe | Tak |  |
| 5.9 | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny z tkaniny siatkowej, który utrzymuje wszystkie komory na miejscu | Tak |  |
| 5.10 | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny z tkaniny siatkowej, który utrzymuje wszystkie komory na miejscu | Tak |  |
| 5.11 | Materac składający się z minimum 20 komór (15 wymiennych komór głównych oraz sekcji pięt składającej się z 5 komór powietrznych) | Tak |  |
| 5.12 | Wbudowany spodni powietrzny statyczny materac bezpieczeństwa | Tak |  |
| 5.13 | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | Tak |  |
| 5.14 | Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak |  |
| 5.15 | Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający | Tak |  |
| 5.16 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika. |  |  |
| 5.17 | Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca. | Tak |  |
| 5.18 | Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 500 gr/m²/24H oraz spodniej antypoślizgowej warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. | Tak, opisać |  |
| 5.19 | Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% | Tak |  |
| 5.20 | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w: - funkcja blokady panelu - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji - diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu - diodowy wskaźnik kodu błędu - funkcja trybu naprzemiennego i stałego - przycisk ustawienia komfortu | Tak |  |
| 5.21 | Minimum 3 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak |  |
| 5.22 | Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin. | Tak |  |
| 5.23 | Cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 12cm x 30cm x 18cm | Tak |  |
| 5.24 | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min | Tak |  |
| 5.25 | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. |  |  |
| 5.26 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201) | Tak |  |
| 5.27 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak |  |
| 5.28 | Maksymalna waga pompy 2 kg | Tak |  |
| 5.29 | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz | Tak |  |
| 5.30 | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu | Tak |  |
| 5.31 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | Tak |  |
| 5.32 | Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut | Tak |  |
| 5.33 | Wbudowany w pompę filtr powietrza | Tak |  |
| 5.34 | Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%. | Tak |  |
| 5.35 | Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 180 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 240 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej | Tak |  |

| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |