SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem ( wózek transportowy w pozycji leżącej)

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry Wymagane | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża. | Tak |  |
| 3 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | Tak |  |
| 4 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), udźwig minimum 26 kg | Tak |  |
| 5 | Rozstaw pomiędzy kolumnami - 1080mm ±20mm | Tak |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | Tak |  |
| 7 | Waga całkowita wózka bez materaca do 115 kg | Tak |  |
| 8 | Długość całkowita wózka - 2170mm±30mm | Tak |  |
| 9 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami - 730mm±10mm | Tak |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami - 790mm±10mm | Tak |  |
| 11 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 60 cm | Tak |  |
| 12 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | Tak |  |
| 13 | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | Tak |  |
| 14 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | Tak |  |
| 15 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 16 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | Tak |  |
| 17 | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, przynajmniej jedno koło antystatyczne oznaczone odrębnym kolorem dla identyfikacji. Koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem |  |  |
| 18 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 19 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | Tak |  |
| 20 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 21 | Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | Tak |  |
| 22 | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | Tak |  |
| 23 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0-90 | Tak |  |
| 24 | Możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | Tak |  |
| 25 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie +16- przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | Tak |  |
| 26 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | Tak |  |
| 27 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 28 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
| 29 | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | Tak |  |
| 30 | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, | Tak |  |
| 31 | Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne | Tak |  |
| 32 | Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. |  |  |
| 33 | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanej opcjonalnej półki na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodzącej poza obręb wózka | Tak |  |
| 34 | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach do wyboru. | Tak |  |
| 35 | Możliwość zamontowania dedykowanych, opcjonalnych pasów do unieruchamiania pacjenta, do wyboru w różnych opcjach: na kostki, nadgarstki i korpus | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 36 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie minimum 18 kg. Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wszerz leża | Tak |  |
| 37 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | Tak |  |
| 38 | Półka na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodząca poza obręb wózka | Tak |  |
| 39 | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością mocowana w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach do wyboru. | Tak |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Paszport techniczny Karta gwarancyjna Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | Tak |  |

| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |