SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

USG Mobilne

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy aparat echokardiograficzny z kolorowym Dopplerem z aplikacjami minimum: kardiologia, badania naczyniowe, badania jamy brzusznej | Tak/podać |  |
|  | Waga aparatu z baterią – max. 85kg | Tak/podać |  |
|  | Czas pracy z wewnętrznej wbudowanej baterii min. 2 godziny | Tak/podać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter, posiadający moduł do jednoczesnego podłączenia min 3 głowic | Tak/podać |  |
|  | Monitor dotykowy LCD lub monitor obrazowy oraz fabrycznie wbudowany dodatkowy monitor dotykowy do sterowania funkcjami Rozdzielczości min. 1920 x 1080 piksele Przekątna ekranu obrazowego min. 14 cali | Tak/podać |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 2.500.000 | Tak/podać |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów min 128 | Tak/podać |  |
|  | Zakres dynamiki min. 300 dB | Tak/podać |  |
|  | Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond: min. od 1 MHz do 17 MHz. | Tak/podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy typu SSD o pojemności min. 500 GB do przechowywania bazy pacjentów, formaty zapisu raw data | Tak/podać |  |
|  | Zapis obrazów w formatach min. JPG oraz pętli obrazowych (AVI) na nośnikach typu Pendrive i dyskach HDD | Tak/podać |  |
|  | DICOM w tym Save, Worklist, MPPS, Query/Retrieve oraz raporty strukturalne min. naczyniowy i kardiologiczny, połączenie przewodowe i Wi-Fi |  |  |
|  | Min. 2 porty USB, 1 port HDMI, 1 port Ethernet | Tak/podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek | Tak/podać |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 33 cm | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją pulsu) | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie bezogniskowe | Tak/podać |  |
|  | Strefowa regulacja wzmocnienia wzdłużna (TGC) i poprzeczna (LGC) | Tak/podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler fali ciągłej (CWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), kierunkowy Power Doppler na wszystkich oferowanych głowicach, | Tak/podać |  |
|  | Funkcja obrazowania energii przepływu w Color Doppler w postaci wizualizacji „pseudo3D” | Tak/podać |  |
|  | Kąt pochylenia bramki Dopplera CD oraz PWD min. +/-30 stopni | Tak/podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm - 30 mm | Tak/podać |  |
|  | Zakres prędkości dla Dopplera PWD przy kącie korekcji 0° min. 0-6 m/s | Tak/podać |  |
|  | Zakres prędkości dla Dopplera CWD przy kącie korekcji 0° min. 0-12 m/s | Tak/podać |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Niezależna od ustawień TGC i LGC automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. wzmocnienia obrazu, kontrastu) | Tak/podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego PWD przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Tak/podać |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe min. 9 kątów | Tak/podać |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie i z archiwum. Min.: TGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert), korekcja kąta przepływu, kompresja | Tak min. 10 funkcji/podać |  |
|  | Automatyczny pomiar IM dla przedniej i tylnej ściany tętnic z minimum 100 punktów | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak/podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak/podać |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z projekcji 2 i 4 jamowych bez konieczności synchronizacji EKG | Tak/podać |  |
|  | Automatyczne analiza ilościowa i jakościowa kurczliwości lewej komory z projekcji 2,3 i 4 jamowej bazująca na technologii śledzenia „markerów ultrasonograficznych” | Tak/podać |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica typu convex | Tak/podać typ |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1-7 MHz | Tak/podać |  |
|  | Liczba elementów min. 160 | Tak/podać |  |
|  | Kąt pola widzenia głowicy pow. 60° | Tak/podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak/podać |  |
|  | Głowica liniowa | Tak/podać typ |  |
|  | Szerokopasmowa zakres częstotliwości min 3-12 MHz | Tak/podać |  |
|  | Pole widzenia 40mm (+/- 4mm) | Tak/podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | Tak/podać |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa | Tak/podać typ |  |
|  | Szerokopasmowa zakres częstotliwości min 1-5 MHz | Tak/podać |  |
|  | Pole widzenia min. 900 | Tak/podać |  |
|  | Liczba elementów min. 80 | Tak/podać |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa | Tak/Nie |  |
|  | Szerokopasmowa zakres częstotliwości min 3-8 MHz | Tak/podać |  |
|  | Pole widzenia min. 900 | Tak/podać |  |
|  | Liczba elementów min. 60 | Tak/podać |  |
|  | Pozostałe parametry | Tak/podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC +/- 10% | Tak/podać |  |
|  | Opcje rozbudowy | Tak/podać |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu) | Tak/podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |