SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Podnośnik pacjenta z wyposażeniem

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| # LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i przesadzania pacjentów z ograniczoną mobilnością w tym pacjent siedzący oraz leżący | Tak |  |
|  | Elektryczny system podnoszenia (zasilanie 24 V DC) | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy, klasa szczelności min. IP66 | Tak, podać |  |
|  | Zakres minimalny podnoszenia : od 795 mm do 2065 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres podnoszenia do pionizacji : od min. 985 mm do 2060 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres rozstawu płóz od 620 do min 1220 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość płóz maks. 89 mm | Tak, podać |  |
|  | Udźwig maksymalny: min 190 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24V DC, ładowarka 100–240V AC, 50/60Hz | tak |  |
|  | Czas pracy / cykl 10% (max 2 min ON / 18 min OFF) | tak |  |
|  | Czas podnoszenia / opuszczania Średni czas nie więcej niż 39 s | Tak, podać |  |
|  | Koła: Przednie min Ø75 mm, tylne: min Ø100 mm z hamulcami | tak |  |
|  | Regulacja rozstawu nóg Wymiary całkowite Długość 1510 mm, szerokość 630 mm, wysokość 1300 mm | tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia podnoszenie pacjenta w pozycji siedzącej oraz leżącej | tak |  |
|  | Budowa modułowa - możliwość rozkładania na 3 części | Tak, podać |  |
|  | Klasy szczelności: Skrzynka IP66, siłowniki IP66/IP54, pilot IP66 | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo użytkowania: Zamek zabezpieczający, awaryjne opuszczanie, stabilna podstawa | tak |  |
|  | Urządzenie dostarczone wraz z kamizelką o minimalnym udźwigu 155 kg, wykonaną z materiału przepuszczającego wodę bez wchłaniania jej. Kamizelka umożliwia korzystanie z toalety bez zdejmowania jej. Kamizelka z wypełnieniem – Pianka PE | Tak |  |
|  | Urządzenie dostarczone z 2 kamizelkami 6 punktowymi, z 4-stopniową regulacją długości pasków, z wycięciem sanitarnym, stabilizacją pleców i podnóżek (Zamawiający wskaże rozmiar przy zamówieniu) | Tak, |  |
|  | Urządzenie dostarczone z 2 kamizelkami bezuciskowymi umożliwiające transport pacjenta w pozycji całkowicie leżące – bez możliwości zginania ciała w transporcie (Zamawiający wskaże rozmiar przy zamówieniu) | tak |  |
|  | Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |