SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Defibrylator

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 8’’ zabezpieczony hartowanym szkłem z wysoką rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK |  |
|  | Defibrylacja | TAK |  |
|  | Kardiowersja Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Stymulacja Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK |  |
|  | Tryb AED. Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK |  |
|  | Pomiar Sp02 za pomocą czujnika na palec. W zestawie czujnik na palec typu klips. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienie nieinwazyjnego. W zestawie mankiet średni oraz duży. | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń. W zestawie przewód i 5 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Energia 2- 360J | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |
|  | Metronom w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55. Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 7 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania. Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o łączność bezprzewodową. Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) do komputera klasy PC. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik przewodowy monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikacje kliniczne: EWS (dostępne skale: MEWS, NEWS, NEWS2) oraz GCS | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
|  | Funkcja minutnika wyświetlanego na ekranie. Ustawienie czasu w zakresach min. 30s, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s. Minutnik uruchamiany ręcznie po naciśnięciu przycisku na ekranie dotykowym defibrylatora oraz automatycznie po wykonanej defibrylacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wskaźnik (wartość liczbowa i trend) oceny powrotu spontanicznego krążenia obwodowego (ROSC) u pacjentów dorosłych z użyciem czujnika saturacji na palec. | TAK |  |

| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |