SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Fotel  do badań USG

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametry wymagane | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trójsegmentowe leże, umożliwiające regulację pozycji pacjenta w szerokim zakresie. Regulacje realizowane są za pomocą: Dwóch siłowników elektrycznych (regulacja wysokości leża oraz segmentu zagłówka), Sprężyny gazowej (regulacja segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego). | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości stołu odbywa się elektrycznie i sterowana jest: Pilotem przewodowym, | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjno-myjące stosowane w placówkach medycznych. | Tak |  |
|  | Leże tapicerowane bezszwowo (segment stały, zagłówek oraz segment oparcia pleców / nożny), | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia segmentu zagłówka w otwór na twarz z zatyczką, Uchwyt na prześcieradło jednorazowe zamontowany w segmencie oparcia pleców / segmencie nożnym, Możliwość wyposażenia stołu w składane barierki boczne | Tak |  |
|  | Stół wyposażony jest w: Układ jezdny z kołami o średnicy min 120 mm, z indywidualną blokadę kół. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości stołu w zakresie nie mniejszym niż 55–94 cm (±1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita min 196 cm (±1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość leża nie mniejsza niż 70 cm (±1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita bez poręczy nie większa niż 69 cm (±1 cm), z poręczami nie większa niż 82.5 (±1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Długość segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego: nie więcej niż 85 cm, długość segmentu środkowego: nie więcej niż 65 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta zagłówka: 43°–74° Zakres regulacji kąta segmentu oparcia pleców / nożnego: 0°–79° | Tak |  |
|  | Udźwig nie mniejszy niż 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |