SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Myjka do mycia głowicy przezprzełykowej

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

Rok produkcji: ……………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany |  | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| Myjnia-dezynfektor do sond przezprzełykowych |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność z normą EN PN 15883-1 |  | Tak |  |  |
|  | Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji – max. 15 min. |  | Tak |  |  |
|  | Ładowność – jedna sonda w jednym cyklu |  | Tak |  |  |
|  | Załadunek sond od góry |  | Tak |  |  |
|  | Temperatura cyklu – max. 40 st. C |  | Tak |  |  |
|  | Test upływu elektrycznego (izolacji el.) |  | Tak |  |  |
|  | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego |  | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel kontrolny LCD min. 7-calowy |  | Tak |  |  |
|  | Cykl autodezynfekcji obejmujący końcowy filtr wody |  | Tak |  |  |
|  | Cykl inaktywacji prionów |  | Tak |  |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 1µm i 0,2µm |  | Tak |  |  |
|  | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm |  | Tak |  |  |
|  | Zasilanie myjni wodą wodociągową |  | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych |  | Tak |  |  |
|  | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych |  | Tak |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych i drukarka |  | Tak |  |  |
|  | Maksymalne wymiary reprocesora Szerokość 40 cm Głębokość 90 cm Wysokość 120cm |  | Tak (podać) |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. |  | Tak |  |
|  |  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 12 miesięcy. |  | Tak, podać |  |
|  |  | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. |  | Tak |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. |  | TAK |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze |  | TAK |  |
|  |  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. |  | TAK |  |