SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

Pompa objętościowa

Oferowane urządzenie (typ, model, producent) ………………………………….

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa objętościowa |  |  |  |
|  | Możliwa podaż płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego, podaż krwi i preparatów krwiozastępczych, preparatów światłoczułych. Dreny bez zawartości DEHP i lateksu. | TAK |  |
|  | Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni. Wielkość pęcherzyków 15/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800 uL Równoważnie: pompa objętościowa z możliwością ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – w zakresie od 0 do 250 µl (minimalny przyrost 10 µl) | TAK |  |
|  | Wielkość skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/- 4,5% (dla dedykowanych drenów) | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość bolusa programowana minimum w zakresie 0,1-1500 ml/h. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach: ml. | TAK |  |
|  | Pompa inicjuje automatycznie redukcję bolusa po zresetowaniu alarmu okluzji | TAK |  |
|  | Zmiana prędkości, prędkości dawkowania lub nazwy leku bez zatrzymywania infuzji. | TAK |  |
|  | Wykrywanie okluzji górnej (pojemnik/ pompa) oraz okluzji dolnej (pompa/pacjent) | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie min. od 50 do 750 mm Hg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru min. 4 jednostek ciśnienia: mmHg/kPa/psi | TAK |  |
|  | Tryb mikroinfuzji z możliwością ustawienia zakresu prędkości od 0,1 ml/h do 99,9 ml/h | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 5 h przy infuzji 5ml/h. | TAK |  |
|  | Pompa posiada funkcję ręcznego lub automatycznego blokowania klawiatury. - blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu: 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min. Blokada możliwa do wyłączenia ręcznie lub poprzez wpisanie min. 4-cyfrowego numeru PIN | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr 1500 zdarzeń z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 3,5"; Równoważnie Niebieski monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną umożliwiającą łatwą obsługę pompy | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w port USB pozwalający na import/eksport danych. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu RS232 lub złącza podczerwieni | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb kroplowy umożliwiający ustawienie prędkości, czasu lub VTBI z automatycznym przeliczeniem pozostałego parametru, w zakresie 1–400 kropli/min. | TAK |  |
|  | Pompa posiada płynną regulację progu ciśnienia okluzji w jednostkach mm Hg w zakresie min. 50–1100 mm Hg, z możliwością zmiany wartości bezpośrednio z poziomu jednego menu, bez stosowania skokowych poziomów, z prezentacją ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie numerycznej i graficznej oraz z funkcją wczesnego ostrzegania o narastającym ciśnieniu przed osiągnięciem progu alarmowego. Równoważnie: Pompa posiada płynną regulację progu ciśnienia okluzji w jednostkach mm Hg w zakresie min. 50–750 mm Hg, z możliwością zmiany wartości bezpośrednio z poziomu jednego menu, bez stosowania skokowych poziomów, z prezentacją ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie numerycznej i graficznej oraz z funkcją wczesnego ostrzegania o narastającym ciśnieniu przed osiągnięciem progu alarmowego. | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji z centralnym systemem monitorowania oraz monitorem pacjenta bez używania dodatkowych modułów integracyjnych. Po połączeniu z centralnym systemem monitorowania dostępne funkcje: Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe). Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy. | TAK |  |

| Pozostałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu (rozpoczęcia działań serwisowych po zgłoszeniu awarii) | Nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (należy podać oferowany czas reakcji) |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta w okresie na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta | TAK |  |