OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat USG – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne.

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Mobilny aparat USG w formie laptopa z dedykowaną stacją dokującą w formie wózka na kółkach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w co najmniej 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego: maks. 11 kg. | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek transportowy z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie min. 3 głowic, z szufladą oraz z min. 4 uchwytami na głowice. | Tak, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu maks. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080. | Tak, podać |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet. | Tak, podać |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu: min. od 0 do 60 stopni. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC). | Tak, podać |  |
|  | Wózek transportowy do oferowanego aparatu wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą min. 1 koła oraz: - z regulacją góra/dół, - wieszakami na głowice, - videoprinter czarno-biały, - klawiaturą alfanumeryczną. | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy opisów obrazu oraz badań. Dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z wózka transportowego. | Tak, podać |  |
|  | Min. 115 minut pracy urządzenia na baterii fabrycznie wbudowanej w aparat/wózek. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Videoprinter czarno-biały zintegrowany fabrycznie z dedykowanym wózkiem jezdnym. | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 porty USB 3.0 wbudowane w aparat, dla archiwizacji pamięci badań na nośnikach zewnętrznych jak np. USB lub DICOM lub Pen-Drive. Formaty zapisu co najmniej DICOM, AVI, JPEG | Tak, podać |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych: min. 4 miliony. | Tak, podać |  |
|  | Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego (PW) min. 45 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Dynamika aparatu: min. 280 dB. | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności: min. 512 GB. Formaty zapisu: min. DICOM, AVI, JPG | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu: min. od 1,0 do 20,0 MHz. | Tak, podać |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST. Raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych. | Tak, podać |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny, dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP, posiadające wraz z głowicami certyfikat CE i deklarację zgodności właściwe dla urządzenia medycznego. Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzeni: min. 230 V. | Tak, podać |  |
|  | Tryby obrazowania i oprogramowanie |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy). | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz. | Tak, podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na oferowanej głowicy. | Tak, podać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne: min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD: min. 220 obrazów/s. | Tak, podać |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak, podać |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji. | Tak, podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9 m/s do 0 oraz od 0 do +9 m/s. | Tak, podać |  |
|  | Korekcja kąta bramki PWD: min. +/- 88°. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie: min. 1,0 mm - 20,0 mm. | Tak, podać |  |
|  | Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate): min. 240 Hz. | Tak, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD). | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym - jeden standardowy B-mode, drugi obraz B-mode + Color Doppler. | Tak, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań, min.: - jamy brzusznej, - kardiologicznych osób dorosłych, - naczyń w tym TCD, - małych narządów w tym piersi, - układu mięśniowo-szkieletowego, - ginekologicznych, - położniczych, - pediatryczne obrazowanie ogólne oraz kardiologiczne. | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu: min. 16 razy. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | Tak, podać |  |
|  | Opcja ciągłego, automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF (ang. Pulse Repetition Frequency)). | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR). | Tak, podać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odległości: min. 8 pomiarów. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji. | Tak, podać |  |
|  | Opcja funkcji wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań, min. MRI, CT, X-Ray, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami. | Tak, podać |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (co najmniej wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku). | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne 2D dla głowic liniowych, konweksowych i brzusznych. | Tak, podać |  |
|  | Konfigurowana opcja umożliwiająca zabezpieczenie systemu hasłem zapewniającym ochronę danych pacjentów. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki. | Tak, podać |  |
|  | Pakiet automatycznych pomiarów opartych na technologii AI, obejmujący wybrane pomiary 2D (wymiary LV – ang. Left Ventricle, RV – ang. Right Ventricle, AV – ang. Aortic Valve) oraz dopplerowskie dla zastawek mitralnej, trójdzielnej, aortalnej. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 i śledzeniem wsierdzia na bazie markerów akustycznych. Obliczenia prezentowane w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” (co najmniej 18-segmentowej). Analiza obrazów możliwa z sygnałem EKG. | Tak, podać |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa: - zakresie częstotliwości: min. 4.0 – 12.0 MHz, - min. 250 elementów akustycznych, - długość czoła głowicy (FOV): maks. 40 mm. - tryb obrazowania z kontrastem, - obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | Tak, podać |  |
|  | Głowica sektorowa, szerokopasmowa: - zakres częstotliwości: min. 2,0 do 4,0 MHz, - min. 80 elementów akustycznych, - kąt widzenia: min. 90°, - obrazowanie harmoniczne. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o częstotliwości pracy min. od 2,0 do 7,0 MHz i ilości elementów min. 2500. | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja: min. 84 miesiące. | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych: min. 1/rok. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię: maks. 24 godziny robocze, po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 3 dni robocze od momentu zdiagnozowania wady/ usterki dla napraw bez użycia części zamiennych, 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania wady/ usterki dla napraw z użyciem części zamiennych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia wady/usterki w okresie gwarancji, liczony od podjęcia interwencji serwisowej wynosi 7 dni roboczych. | Tak |  |
|  | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż terminy wskazane w pkt. powyżej, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja będzie liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla min. 3 pracowników przez min. 4 godziny w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Komplet akcesoriów, na które składa się co najmniej okablowanie i inny niezbędny asortyment do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta