OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat USG – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | System ultrasonograficzny o jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą skrętu oraz z możliwością zahamowania min. 2 z nich | Tak, podać |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 35 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, przekątna min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px., umieszczony na wysięgniku, regulacja: położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, pochylenie, zapewniający ergonomiczny interfejs użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak, podać |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie), zapewniający ergonomiczny interfejs użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20 cm. i obrót min. 140°, zapewniający ergonomiczny interfejs użytkownika | Tak, podać < 150° - 0 pkt ≥ 150° - 5 pkt |  |
|  | Dynamika aparatu min. 350 dB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80% wielkości ekranu | Tak, podać ≤ 85% - 0 pkt > 85 % - 5 pkt |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1 TB | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund | Tak, podać |  |
|  | Regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC), min. 8 regulatorów na panelu sterowania | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu od 1.0 MHz do min. 22.0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | Tak– 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz min. 4 porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.: DICOM, AVI, JPG | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak, podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 30 sek. | Tak, podać |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych. Opcjonalnie możliwość podłączenia do sieci szpitalnej lub systemu PACS. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na zabezpieczenie dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem oraz zabezpieczenie dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | Tak |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny, dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP, posiadające wraz z głowicami certyfikat CE i deklarację zgodności właściwe dla urządzenia medycznego. Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia min. 230 V | Tak, podać |  |
|  | Tryby obrazowania i oprogramowanie |  |  |
|  | Głębokości penetracji: min. 55 cm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 Hz | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak, podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrujący prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9 m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s | Tak, podać |  |
|  | Funkcja korekcji kąta w zakresie min. 88° | Tak, podać |  |
|  | Uchylność bramki w zakresie min. 30° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 20 kątów do badań naczyniowych | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Power Doppler (PD) z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) od 0,5 do 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -24 m/s do +24 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak, podać |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak, podać |  |
|  | Tryb M-mode, Anatomiczny M-Mode co najmniej w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym: obrazu w trybie B-mode oraz obrazu w trybie B-mode z aktywną funkcją Color Doppler | Tak, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak, podać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań: - echokardiograficznych osób dorosłych - naczyniowych (w tym TCD) | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 15 razy | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicach typu convex oraz liniowych | Tak, podać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak, podać |  |
|  | Pakiet automatycznych pomiarów opartych na technologii AI, obejmujący wybrane pomiary 2D (wymiary LV, RV, AV) oraz dopplerowskie dla zastawek mitralnej, trójdzielnej, aortalnej (m.in. IVSd, LVIDd/s, LVPWd, LVOT, TAPSE) | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory (Mid-layer, endocardial global longitudinal strain - GLS) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D, tzw. Speckle tracking wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D, tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej (EF) z obrazu 2D w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak, podać |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technice matrycowej: - Zakres częstotliwości od 1.0 do min. 5.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów akustycznych min. 80 - Kąt pola skanowania min. 90° | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych: - Zakres częstotliwości od min. 3.0 do 12.0 MHz - Liczba elementów akustycznych min. 300 - Długość głowicy (FOV) max. 40 mm - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badań przezklatkowych serca: - zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz) - ilość elementów akustycznych min. 3000 - kąt skanowania min. 90°x90° - obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD - elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wykonana w technologii matrycowej: - zakres częstotliwości min. 2,0 -7,0 MHz (+/- 1 MHz), - kąt pola obrazowania min. 90° - ilość elementów akustycznych min. 2400 - obrazowanie harmoniczne - funkcja elektronicznej zmiany płaszczyzny obrazowania w sposób płynny 0 do 180 stopni | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 84 miesiące | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych min. 1/rok | Tak, podać |  |
|  | Obsługa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię: max. 24 godziny robocze, po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 3 dni robocze od momentu zdiagnozowania wady/ usterki dla napraw bez użycia części zamiennych, 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania wady/ usterki dla napraw z użyciem części zamiennych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia wady/usterki w okresie gwarancji, liczony od podjęcia interwencji serwisowej wynosi 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż terminy wskazane w pkt. powyżej, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż min. 3 pracowników min. 4 godziny w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego | Tak |  |
|  | Komplet akcesoriów, okablowania i innego niezbędnego asortymentu do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta