OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa infuzyjna – 82 sztuki

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych. | Tak |  |
|  | Pompa musi umożliwiać ustawienie objętości, szybkości i czasu infuzji z wysoką dokładnością przepływu. | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o napięciu 100–240 V~ i częstotliwości 50–60 Hz, | Tak |  |
|  | Wyposażona w wyświetlacz, intuicyjny interfejs użytkownika (tj. posiadający co najmniej wyraźne czcionki na tle ekranu, kontrast umożliwiający odczytywanie komunikatów bez konieczności np. modyfikacji światła dziennego, jednoznaczne ikony, krótkie i jednoznaczne komunikaty np. ,,brak przepływu,, czy ,,sprawdź zacisk,,), funkcje alarmowe (np. zakończenie infuzji, okluzja, puste strzykawki), system wykrywania powietrza i zgodność z szeroką gamą strzykawek lub zestawów infuzyjnych. | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 32 lub równoważną. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w karetkach pogotowia z zastosowaniem stacji dokującej | Tak |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego pow. 13 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | Tak |  |
|  | Czas ładowania baterii: pompa wyłączona maks. 7 godz. | Tak |  |
|  | Bateria: a) typ: litowo-jonowa, inteligentna, b) napięcie: min. 7,0 V, pojemność: min. 2,5 Ah, c) wyświetlanie na ekranie informacji o pozostałym czasie pracy oraz poziomie naładowania baterii, d) czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): – nie mniej niż 13 godzin przy przepływie 25 ml/h, – nie mniej niż 7 godzin przy przepływie 1200 ml/h, e) czas ładowania: – przy wyłączonym urządzeniu: maks. 7 godzin, – przy włączonym urządzeniu: maks. 21 godzin. | Tak |  |
|  | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną | Tak |  |
|  | Automatyczna blokada klawiatury; | Tak |  |
|  | Blokada klawiatury z użyciem min. 4-ro cyfrowego kodu | Tak |  |
|  | min. 19 profili, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków, dodatkowo 1 profil podstawowy | Tak |  |
|  | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Wszechstronny zacisk zainstalowany na stałe z pompą, pozwalający na zamontowanie na poręczy lub stojaku. | Tak |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji | Tak |  |
|  | Mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Tak |  |
|  | Manualny tłok. Zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem leku (bolusa) podczas zakładania lub wymiany strzykawki | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5/6, 10/12, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa maks. 0,35ml | Tak |  |
|  | Zakres szybkości infuzji od 0,1 do 1200 ml/godz. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania infuzji: a) co 0,01 w zakresie od 0,1 do 9,99 ml/ godz. b) co 0,1 w zakresie od 10 do 99,9 ml/h c) co 1 w zakresie 100-1200ml/h | Tak |  |
|  | Funkcja „szybkiego startu” umożliwiająca skrócenie czasu opóźnienia rozpoczęcia terapii, jeśli funkcja napełniania pompy nie jest używana. Przy tej funkcji infuzja rozpoczyna się z wysoką prędkością przepływu (120 mL/h) i trwa do momentu, gdy popychacz zaczyna przesuwać głowicę tłoka strzykawki - prędkość przepływu automatycznie przestawia się na zaprogramowaną wartość. | Tak |  |
|  | Dokładność szybkości przepływu co najmniej 3 % | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę i powierzchnię | Tak |  |
|  | Dostępne opcje przeliczania - powierzchni ciała pacjenta w m² w zakresie od 0,05 m² do 4,5 m², minimalny przyrost 0,01m² oraz wagi, w zakresie od 0,25 do 350 kg z dostępną regulacją co 10 gramów | Tak |  |
|  | Funkcja podawania bolusa: a) na żądanie bez konieczności przerywania trwającej infuzji, b) co najmniej dwa tryby podania bolusa, c) ręczne przesunięcie tłoka strzykawki z jednoczesnym zliczaniem i prezentacją podanej objętości na ekranie. | Tak |  |
|  | Bolus • Bolus bezpośredni: od 50 do 1200 ml/h (co 50 ml/h) • Bolus programowany i dawka nasycająca: - Objętość: od 0,1 do 99,9 ml / 1 s - 24 h - Dawka: od 0,01 do 9999 jednostek dawki / 1 s - 24 h | Tak |  |
|  | Dawka nasycająca Dawka/czas: od 0,01 do 9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. Automatyczne obliczanie szybkości. | Tak |  |
|  | Objętość do podania / dawka wlewu Objętość: od 0,1 do 999 ml / Dawka: od 0,01 do 9999 jednostek dawki | Tak |  |
|  | Napełnianie: 3 tryby: obowiązkowy, nieobowiązkowy, zalecany Szybkość przepływu: od 250 do 1200 ml/h, w zależności od pojemności strzykawki | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające prowadzenie terapii infuzyjnej z wykorzystaniem różnych trybów pracy, w tym: a) Tryb objętościowy: możliwość ustawienia szybkości infuzji w jednostkach ml/h, b) Tryb dawkowania z przeliczeniami jednostek masy/czasu, w tym co najmniej: –μg/min, mg/min, mUnit/min, Unit/min, mEq/min – ng/h, μg/h, mg/h, g/h, mmol/h, Unit/h, kcal/h, mEq/h – mg/24h, kcal/24h – ng/kg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, mUnit/kg/h, Unit/kg/h, mEq/kg/h, ml/kg/h – mg/m²/h – mg/kg/24h, g/kg/24h, mmol/kg/24h, ml/kg/24h – mg/m²/24h (inne jednostki możliwe zgodnie z protokołem leczniczym) c) Możliwość ustawienia rozcieńczenia: w formacie jednostki/ml lub jednostki/objętość, d) Możliwość prowadzenia infuzji z dawką nasycającą lub bez, e) Tryb objętość/czas: możliwość zaprogramowania objętości od 0,1 do 99,9 ml oraz czasu infuzji w zakresie od 1 minuty do 96 godzin, f) Tryb dawka/czas: możliwość zaprogramowania dawki w zakresie od 0,01 do 9999 jednostek oraz czasu infuzji od 1 minuty do 96 godzin, g) Możliwość ustawienia limitu objętości: od 0,1 ml do co najmniej 999 ml. | Tak |  |
|  | System antybolusowy ograniczający podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system monitorowania zmian ciśnienia w linii infuzyjnej w czasie rzeczywistym, z funkcją ostrzegania o niepożądanych zmianach ciśnienia | Tak |  |
|  | Tryby ciśnienia: a) Praca w trybie zmiennym lub z wyborem trzech wcześniej zdefiniowanych poziomów ciśnienia, w zakresie od 50 do 900 mmHg, z regulacją co najmniej: – co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg, – co 50 mmHg w zakresie 250–900 mmHg, lub równoważną, ciągłą regulacją w zakresie 50–900 mmHg. b) Pompa wyposażona w dynamiczny system monitorowania ciśnienia, ostrzegający o jego zmianach i potencjalnym ryzyku okluzji lub nieszczelności układu infuzyjnego | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | Tak |  |
|  | Poziom ciśnienia okluzji: – min. 22 poziomy, – min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | Tak |  |
|  | Monochromatyczny, graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 70 mm × 35 mm. | Tak |  |
|  | Rejestr mogący pomieścić do 1500 zdarzeń | Tak |  |
|  | Rejestr zdarzeń i historia pracy urządzenia: a) Urządzenie musi przechowywać plik rejestru (historię podań, zdarzeń i interakcji operatora) w pamięci wewnętrznej przez minimum 10 lat od momentu zapisu, niezależnie od stanu zasilania lub pracy akumulatora, b) Historia pracy musi być dostępna w formie graficznej na ekranie urządzenia i musi obejmować co najmniej następujące dane: – objętość/dawkę infuzji, – ciśnienie w układzie infuzyjnym, – szybkość przepływu leku, c) Dane prezentowane w sposób umożliwiający ich analizę przez personel medyczny. | Tak |  |
|  | Funkcja KVO - Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | Tak |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii | Tak |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1 min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie | Tak |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję pozwalającą na konfigurację ustawień oraz zawartości menu użytkownika w sposób dostosowany do jego potrzeb. | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, do 150 leków w min. 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Sygnalizacja statusu pracy urządzenia: a) Status pracy pompy sygnalizowany z wykorzystaniem wskaźników świetlnych w odrębnych kolorach, umożliwiających odróżnienie różnych stanów pracy: – kolor zielony – trwająca infuzja, – kolor pomarańczowy – alarmy o niskim i średnim priorytecie, – kolor czerwony – alarmy o wysokim priorytecie; wskaźniki świetlne widoczne z odległości co najmniej 4 metrów. b) Wszystkie alarmy sygnalizowane są za pomocą wskaźników świetlnych, komunikatów tekstowych, piktogramów oraz sygnałów dźwiękowych. | Tak |  |
|  | System alarmowy – akustyczno-optyczny: Urządzenie wyposażone w system alarmów i ostrzeżeń sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo, informujący użytkownika o następujących stanach: a) zakończenie infuzji / pusta strzykawka, b) zatrzymana infuzja – przypomnienie, c) wykrycie okluzji, d) spadek ciśnienia / rozłączenie linii, e) niski poziom naładowania akumulatora, f) brak lub nieprawidłowo założona strzykawka, g) otwarty uchwyt komory strzykawki, h) usterka techniczna urządzenia, i) zbliżające się rozładowanie akumulatora, j) aktywna blokada klawiatury, k) brak potwierdzenia rozpoczęcia infuzji, l) zbliżający się koniec infuzji – z możliwością zaprogramowania progu czasowego ostrzeżenia w zakresie od 1 do 30 minut | Tak |  |
|  | Możliwość integracji pomp w moduły w sposób niewymagający dodatkowych zewnętrznych adapterów montażowych | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie przez min. 4 godziny dla min. 4 osób. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta