OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa infuzyjna – 35 szt. (15 szt. Dąbrowa Górnicza, 10 szt.- Tychy, 10 szt. - Ustroń)

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: min. 3,5 cala zapewniający czytelną prezentację parametrów pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Klawiatura numeryczna (nie dopuszcza się klawiatury numerycznej wyświetlanej wyłącznie na ekranie) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz (LCD, OLED lub równoważny) prezentujący parametry infuzji w sposób alfanumeryczny | Tak |  |
|  | Pompa przystosowana do pracy ze strzykawkami o objętości: od 5, 10, 20, 30, 50 do 60 ml, umożliwiająca prawidłową pracę z różną gamą (rodzajami) strzykawek i zestawów infuzyjnych, z automatycznym rozpoznawaniem typu lub objętości, lub rozwiązaniem równoważnym. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek w celu zapewnienia prawidłowych parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy | Tak |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | Tak |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp jednostrzykawkowych łączonych w zestawy) | Tak |  |
|  | Zakres szybkości infuzji dostosowany do pojemności strzykawki, obejmujący co najmniej: – do 400 ml/h dla strzykawek 5 ml, – do 600 ml/h dla strzykawek 10 ml, – do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml, – do 1200 ml/h dla strzykawek 30 ml, – do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml, z możliwością precyzyjnej regulacji przepływu (≤ 0,1 ml/h) w zakresie niskich szybkości infuzji. | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach objętościowych i dawkach wagozależnych, w tym: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min lub równoważnych, zapewniających prawidłowe dawkowanie leków. | Tak |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania: min. 1% | Tak |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | Tak |  |
|  | Bolus podawany w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji szybkości podawania dawki uderzeniowej (bolus), dostosowanej do pojemności strzykawki, obejmującej co najmniej następujące maksymalne wartości: – do 400 ml/h (5 ml), – do 600 ml/h (10 ml), – do 1000 ml/h (20 ml), – do 1200 ml/h (30 ml), – do 2000 ml/h (50/60 ml), z możliwością precyzyjnej kontroli dawkowania. | Tak |  |
|  | Umożliwia podawanie substancji w sposób ciągły lub cykliczny, z określoną dawką i w ustalonych odstępach czasowych | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury w celu zabezpieczenia przed nieuprawnioną zmianą parametrów, z wykorzystaniem mechanizmu autoryzacji użytkownika (np. hasło, kod lub rozwiązanie równoważne). | Tak |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml min. 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
|  | Programowanie infuzji, w tym m.in.: - prędkości, - prędkości i objętości, - prędkości i czasu, - objętości i czasu. | Tak |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji w zakresie co najmniej 300–900 mmHg, z możliwością dostosowania czułości do warunków klinicznych | Tak |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału lub innego identyfikatora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie nazw min. 60 leków (możliwość aktualizacji lub wymiany wszystkich nazw leków) | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku w liczbie co najmniej 16 profili | Tak |  |
|  | Funkcja KVO (utrzymanie drożności żył) programowalna w zakresie min. 0-5 ml/h ze skokiem co 0,1 ml/h. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w tryb Stand-By z programowalnym czasem aktywacji, umożliwiającą dostosowanie pracy urządzenia do różnych warunków klinicznych i organizacyjnych | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji do 99 godz. | Tak |  |
|  | Rejestr zdarzeń umożliwiający zapisywanie historii pracy urządzenia, obejmujący co najmniej 2000 wpisów | Tak |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML lub równoważnym w zakresie prezentacji danych związanych ze zdarzeniami | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | System wykrywania powietrza w strzykawce lub przewodzie infuzyjnym, uruchamiający alarm w przypadku obecności powietrza, lub rozwiązanie równoważne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta | Tak |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD (Medical Docking) lub równoważnej. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum): - 24h przy przepływie 5 ml/h, - 4h przy przepływie 100 ml/h. | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Klasa ochronności nie gorsza niż: - II lub równoważna w zakresie wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową, - IP53 lub równoważny w zakresie wymagań dotyczących ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody. Ponadto sprzęt powinien cechować się odpornością na defibrylację. | Tak |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 lub równoważny w zakresie transmisji danych | Tak |  |
|  | Kompaktowe wymiary (np. ok. 30 × 26 × 15 cm), umożliwiające ergonomiczne użytkowanie urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem): maks. 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach: min. 36 m-cy | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie |  |  |
|  | W każdej lokalizacji min. 4h dla 2 osób | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta