OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Łóżko szpitalne - 20 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: max. 2150 mm, Szerokość całkowita bez barierek bocznych: max. 970 mm Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1030 mm wymiar leża max. 900x2000 | Tak, podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe (umiejscowione w osi szczytu) chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia W części wezgłowia krążki dwuosiowe | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | Tak, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych chromowanych. Szczyty z możliwością szybkiego i prostego odjęcia, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL montowaną na stałe o grubości min. 7 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Grubość płyty HPL min. 7 mm. | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak, podać |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką stalową. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: max. 0 – 800 , - segment oparcia uda w zakresie: min 42° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: max. 400 – 890 mm - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignie montowane po obu stronach ramy leża. | Tak, podać |  |
|  | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiająca dostęp do leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: max 0 - 20°, - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: max. 0 - 20° . | Tak, podać |  |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia pozycji CPR. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół z funkcją jazdy na wprost. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę, statyw kroplówki. | Tak |  |
|  | Obciążenie min. 225 kg | Tak, podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne na ¾ długości lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 cm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Składanie barierki nie poszerza obrysu łóżka w momencie jej składania i rozkładania. – min.1 kpl. (1 kpl. = 2 sztuki) - Statyw kroplówki – min. 1 szt. - wysięgnik min 1szt. - Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR lub równoważnej oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości min. 40kg/m3. Wymiar dopasowany do wymiarów leża łóżka. Gęstość objętościowa: min. 50/40 kg/m³ Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze do 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory preferowany kolor szary. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie min 4 osoby, 2 godziny. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta