OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Łóżka szpitalne z wagą – 5 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/ infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane łóżko szpitalne z wagą przeznaczone do zastosowań na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, spełniający obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej – o ile mają one zastosowanie do danego wyrobu. | Tak |  |
|  | Zgodność z normą EN / IEC 60601-2-52 lub równoważną. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany system ważenia pacjenta spełniający wymagania dla zastosowań medycznych, z certyfikatem jednostki notyfikowanej | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 230 V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę w czasie transportu i zaniku zasilania. | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo lub równoważna. | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna oparta na układzie wieloramiennym (np. podwójne ramiona wznoszące lub rozwiązanie równoważne), zapewniająca stabilność przy pełnym obciążeniu oraz podczas transportu. | Tak |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca pełne czyszczenie i dezynfekcję wszystkich elementów. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze: min. 250 kg (z zachowaniem pełnej funkcjonalności). | Tak, podać |  |
|  | Wymiary orientacyjne: - długość: maks. 235 cm (+/-5 cm), z możliwością regulacji długości do maks. 245 cm (+/- 5 cm), - szerokość zewnętrzna: min. 100 cm, - prześwit pomiędzy podstawą a podłożem (dla kół o średnicy 125 mm): min. 160 mm. Regulacja wysokości leża (dla kół o średnicy 125 mm) w zakresie min. 30-80 cm (+/- 5cm) | Tak, podać |  |
|  | Leże czterosekcyjne, z trzema segmentami ruchomymi. | Tak |  |
|  | Segment plecowy wykonany z materiału przepuszczalnego dla promieniowania RTG lub równoważnego. | Tak |  |
|  | Uchwyt na kasetę RTG umożliwiający wykonywanie badań bez przekładania pacjenta | Tak |  |
|  | Wypełnienie leża płytami tworzywowymi, gładkimi, odpornymi na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Min. cztery barierki boczne, poruszające się wraz z segmentami leża. | Tak |  |
|  | Barierki zgodne z EN 60601-2-52 lub inną równoważną normą zharmonizowaną, zabezpieczające przed zakleszczeniem pacjenta. | Tak |  |
|  | Obsługa barierek jedną ręką. | Tak |  |
|  | Samoczynne, kontrolowane opuszczanie barierek po zwolnieniu blokady (np. sprężyna gazowa lub rozwiązanie równoważne). | Tak |  |
|  | Szczyty z tworzywa, demontowalne od strony głowy i nóg. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy nie mniejszej niż 125 mm, zapewniające stabilność, manewrowość i bezpieczeństwo podczas transportu. | Tak |  |
|  | Centralny hamulec. | Tak |  |
|  | Cztery odbojniki w narożnikach. | Tak |  |
|  | System zapobiegający zgnieceniu osoby lub przedmiotu pomiędzy podstawą a leżem (np. czujniki optyczne lub rozwiązanie równoważne). | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne realizowane z: - min. 4 paneli wbudowanych w barierki boczne, - paneli pacjenta przy wezgłowiu z możliwością selektywnej blokady funkcji. | Tak, podać |  |
|  | Przyciski membranowe, wodoodporne, łatwe w dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz typu LCD lub równoważny prezentujący m.in. masę ciała pacjenta i komunikaty alarmowe. | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy dla pacjenta z podstawowymi funkcjami. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna: - oparcia pleców: w zakresie min. 0–62°, - części nożnej: w zakresie min. 0–36°, - segmentu uda: w zakresie min. 0–20°. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja jednoczesnego unoszenia pleców i ud (bio-contour lub równoważna), ograniczająca zsuwanie się pacjenta. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 0-12° | Tak, podać |  |
|  | Pozycja krzesła kardiologicznego – dostępna z poziomu sterowania | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola kąta uniesienia oparcia z możliwością sygnalizacji lub chwilowego zatrzymania ruchu po osiągnięciu kąta maksymalnie 30° lub rozwiązanie równoważne. | Tak |  |
|  | Łóżko posiada funkcję szybkiego położenia pacjenta w pozycji CPR. | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR: - uruchamiana jednym przyciskiem, - niezależna od blokad - dostępna również przy zasilaniu akumulatorowym, - powodująca szybkie wypoziomowanie leża i ewentualne jego obniżenie. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysięgnik na sprzęt medyczny. | Tak |  |
|  | Zintegrowana elektroniczna waga pozwalająca na precyzyjne monitorowanie masy ciała pacjenta bez konieczności przenoszenia. | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji masy pacjenta z dokładnością co najmniej 500 g, z możliwością zaoferowania większej dokładności (do 100 g). | Tak, podać |  |
|  | Funkcja tarowania. | Tak |  |
|  | System detekcji ruchów pacjenta z regulacją czułości i możliwością dezaktywacji. | Tak |  |
|  | Min. 6 gniazd na akcesoria (4 przy wezgłowiu, 2 od strony nóg). | Tak, podać |  |
|  | Szyny montażowe typu DIN lub równoważne, wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Wysuwana półka na pościel. | Tak |  |
|  | Zintegrowane uchwyty do prowadzenia kabli. | Tak |  |
|  | Materac hybrydowy zmiennociśnieniowy z pompą |  |  |
|  | Materac hybrydowy o wysokości min. 15 cm, przeznaczony dla pacjentów o masie min. 250 kg. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja wielokomorowa (min. 12 komór), z wydzielonymi strefami: - głowy, - pięt (strefa odciążająca). | Tak, podać |  |
|  | Komory wypełnione pianką wiskoelastyczną i poliuretanową. | Tak |  |
|  | Utwardzone krawędzie materaca. | Tak |  |
|  | Pokrowiec: - elastyczny, paroprzepuszczalny, - odporny na środki dezynfekcyjne, - zamek 360° z klapą ochronną, - możliwość prania min. w 80°C. | Tak, podać |  |
|  | Pompa do terapii zmiennociśnieniowej: - cykl maks. 10 minut, tryb 1:2, - regulacja wg masy pacjenta, - alarmy: zanik zasilania, niskie ciśnienie, usterka, - poziom hałasu ≤ 19 dBA, - stopień ochrony min. IP22. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja minimum 48 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta