OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ 1 Przedmiotu zamówienia - System podnoszenia pacjenta w pomieszczeniu z łazienką – 7 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”, gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Podnośnik podsufitowy przeznaczony do transferu pacjentów, umożliwiający obsługę przez jednego opiekuna, zaprojektowany w sposób eliminujący konieczność ręcznego dźwigania pacjenta podczas transferu | Tak |  |
|  | Podnośnik podsufitowy przeznaczony do transferu i zmiany pozycji pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej, w szczególności umożliwiający przenoszenie pacjenta pomiędzy miejscami, takimi jak: łóżko, krzesło, wanna, wózek inwalidzki, toaleta, podłoga, a także do zmiany pozycji pacjenta w łóżku oraz jako wsparcie podczas prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych | Tak |  |
|  | Konstrukcja podtrzymująca pacjenta (rama / nosidło) montowana i demontowana przez personel bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, w trakcie użytkowania podnośnika | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System transferu pacjenta poruszający się po szynach jezdnych montowanych do konstrukcji sufitu lub ścian | Tak |  |
|  | Obciążenie robocze (pacjenta wraz ze stosowanymi akcesoriami) min. 120 kg | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania umożliwiający sterowanie ruchem podnoszenia i opuszczania oraz przemieszczania podnośnika. | Tak |  |
|  | Pilot do sterowania z czytelnymi piktogramami, umożliwiający obsługę co najmniej 4 funkcji sterowania | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciągłe, automatyczne ładowanie jednostki podnośnika na całej długości powierzchni roboczej | Tak |  |
|  | Zasilana rama podwieszenia pacjenta, 4-punktowa, do standardowych transferów pacjenta | Tak |  |
|  | Nosidła do przenoszenia pacjenta z mechanizmem zatrzaskowym, zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem podczas użytkowania w rozmiarze S, M, L oraz XL co najmniej 1 szt. z każdego rozmiaru – dla każdego systemu | Tak, podać |  |
|  | Nosidła do kąpieli pacjenta z mechanizmem zatrzaskowym, zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem podczas użytkowania w rozmiarze S, M, L oraz XL co najmniej 1 szt. z każdego rozmiaru – dla każdego systemu | Tak, podać |  |
|  | Nosidła (szelki) przeznaczone do transferu pacjenta w pozycji siedzącej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przenoszenie pacjenta zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Masa całkowita jednostki podnośnika (model czterofunkcyjny), nie większa niż 13 kg | Tak, podać |  |
|  | Siła niezbędna do uruchomienia elementów sterujących podnośnika (np. przycisków pilota), nie większa niż 5 N | Tak, podać |  |
|  | Długość pasa nosidła (całkowita, z regulacją) nie mniejsza niż 2000 mm | Tak, podać |  |
|  | Prędkość podnoszenia bez obciążenia nie mniejsza niż 5 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 70 dBA | Tak, podać |  |
|  | Element sterujący systemu podnośnika wyposażona w interfejs informujący o stanie urządzenia, obejmujący wyświetlacz LCD oraz diody LED lub rozwiązanie równoważne, zapewniające czytelną informację zwrotną o stanie pracy podnośnika | Tak |  |
|  | Automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii podnośnika | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja zatrzymania awaryjnego umożliwiająca natychmiastowe przerwanie ruchu podnośnika | Tak |  |
|  | Napęd ruchu poziomego: zasilanie 24V DC, moc ≥ 60 W (lub równoważne) | Tak, podać |  |
|  | System napędu ruchu pionowego zasilany 24V DC, o mocy nie mniejszej niż 350 W, zapewniający pracę ciągłą przez minimum 1 minutę lub równoważny | Tak, podać |  |
|  | Ochrona przed porażeniem elektrycznym typu BF, zgodna z normą IEC60601-1 lub równoważną | Tak, podać |  |
|  | Akumulator zasilający podnośnik o napięciu 12 V i pojemności nie mniejszej niż 5 Ah, wykonany w technologii kwasowo-ołowiowej lub równoważnej, umożliwiający ładowanie w każdym podnośniku systemu | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Stopień ochrony podnośnika nie mniejszy niż IP24 | Tak, podać |  |
|  | Stopień ochrony pilota nie mniejszy niż IPX7 | Tak, podać |  |
|  | Niezależna funkcja awaryjnego manualnego opuszczania pacjenta na wypadek zaniku zasilania | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczna funkcja awaryjnego opuszczania sterowane z pilota lub z elementu sterującego systemu podnośnika | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania użytkowania podnośnika na podstawie rejestracji liczby wykonanych przeniesień | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru masy ciała pacjenta podczas transferu, z dostępem do wyniku na elemencie sterującym systemu lub innym elemencie systemu | Tak |  |
|  | Nosidła (szelki), które można bezpiecznie pozostawić pod pacjentem pomiędzy kolejnymi transferami | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik serwisowy informujący o konieczności przeglądu technicznego podnośnika | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Pełna obsługa w okresie gwarancji, obejmująca konserwację | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki: nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii bez części lub do 5 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawca zobowiązuje się do instalacji w miejscu realizacji umowy urządzenia zastępczego, gdy naprawa przekracza 5 dni roboczych. Urządzenie zastępcze będzie odpowiadało parametrami technicznymi urządzeniu. | Tak |  |
|  | Czas reakcji dostawcy na zgłoszenie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w godzinach pracy dostawcy. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, takimi jak: - paszport techniczny, - instrukcja obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 5 osób przez min. 2 godziny. | Tak, podać |  |

CZĘŚĆ 2 Przedmiotu zamówienia - System podnoszenia pacjenta w pomieszczeniu – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”, gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Podnośnik podsufitowy przeznaczony do transferu pacjentów, umożliwiający obsługę przez jednego opiekuna, zaprojektowany w sposób eliminujący konieczność ręcznego dźwigania pacjenta podczas transferu | Tak |  |
|  | Podnośnik podsufitowy przeznaczony do transferu i zmiany pozycji pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej, w szczególności umożliwiający przenoszenie pacjenta pomiędzy miejscami, takimi jak: łóżko, krzesło, wanna, wózek inwalidzki, toaleta, podłoga, a także do zmiany pozycji pacjenta w łóżku oraz jako wsparcie podczas prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych | Tak |  |
|  | Konstrukcja podtrzymująca pacjenta (rama / nosidło) montowana i demontowana przez personel bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, w trakcie użytkowania podnośnika | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System transferu pacjenta poruszający się po szynach jezdnych montowanych do konstrukcji sufitu lub ścian | Tak |  |
|  | Obciążenie robocze (pacjenta wraz ze stosowanymi akcesoriami) nie większe niż 272 kg | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania umożliwiający sterowanie ruchem podnoszenia i opuszczania oraz przemieszczania podnośnika. | Tak |  |
|  | Pilot do sterowania z czytelnymi piktogramami, umożliwiający obsługę co najmniej 4 funkcji sterowania | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciągłe, automatyczne ładowanie jednostki podnośnika na całej długości powierzchni roboczej | Tak |  |
|  | Rama podwieszenia pacjenta, 2-punktowa, do standardowych transferów pacjenta | Tak |  |
|  | Nosidła kamizelkowe do przenoszenia pacjenta w rozmiarze S, M, L oraz XL co najmniej 1 szt. z każdego rozmiaru | Tak, podać |  |
|  | Masa całkowita jednostki podnośnika (model czterofunkcyjny), nie większa niż 13 kg | Tak, podać |  |
|  | Siła niezbędna do uruchomienia elementów sterujących podnośnika (np. przycisków pilota), nie większa niż 5 N | Tak, podać |  |
|  | Długość pasa nosidła (całkowita, z regulacją) nie mniejsza niż 2000 mm | Tak, podać |  |
|  | Prędkość podnoszenia bez obciążenia nie mniejsza niż 5 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 70 dBA | Tak, podać |  |
|  | Element sterujący systemu podnośnika wyposażona w interfejs informujący o stanie urządzenia, obejmujący wyświetlacz LCD oraz diody LED lub rozwiązanie równoważne, zapewniające czytelną informację zwrotną o stanie pracy podnośnika | Tak |  |
|  | Automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o niskim poziomie naładowania baterii podnośnika | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja zatrzymania awaryjnego umożliwiająca natychmiastowe przerwanie ruchu podnośnika | Tak |  |
|  | Napęd ruchu poziomego: zasilanie 24V DC, moc ≥ 60 W (lub równoważne) | Tak, podać |  |
|  | System napędu ruchu pionowego zasilany 24V DC, o mocy nie mniejszej niż 350 W, zapewniający pracę ciągłą przez minimum 1 minutę lub równoważny | Tak, podać |  |
|  | Ochrona przed porażeniem elektrycznym typu BF, zgodna z normą IEC60601-1lub równoważną | Tak, podać |  |
|  | Akumulator zasilający podnośnik o napięciu 12 V i pojemności nie mniejszej niż 5 Ah, wykonany w technologii kwasowo-ołowiowej lub równoważnej, umożliwiający ładowanie w każdym podnośniku systemu | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Stopień ochrony podnośnika nie mniejszy niż IP24 | Tak, podać |  |
|  | Stopień ochrony pilota nie mniejszy niż IPX7 | Tak, podać |  |
|  | Niezależna funkcja awaryjnego manualnego opuszczania pacjenta na wypadek zaniku zasilania | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczna funkcja awaryjnego opuszczania sterowane z pilota lub z elementu sterującego systemu podnośnika | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania użytkowania podnośnika na podstawie rejestracji liczby wykonanych przeniesień | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru masy ciała pacjenta podczas transferu, z dostępem do wyniku na elemencie sterującym systemu lub innym elemencie systemu | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Pełna obsługa w okresie gwarancji, obejmująca konserwację | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki: nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii bez części lub do 5 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawca zobowiązuje się do instalacji w miejscu realizacji umowy urządzenia zastępczego, gdy naprawa przekracza 5 dni roboczych. Urządzenie zastępcze będzie odpowiadało parametrami technicznymi urządzeniu. | Tak |  |
|  | Czas reakcji dostawcy na zgłoszenie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w godzinach pracy dostawcy. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, takimi jak: - paszport techniczny, - instrukcja obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 5 osób przez min. 2 godziny. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta