OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Defibrylator dwufazowy – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne.

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”, gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Defibrylator transportowo-szpitalny z funkcją defibrylacji ręcznej i półautomatycznej (AED), kardiowersji synchronicznej, stymulacji zewnętrznej, monitorowania EKG oraz wbudowanym rejestratorem termicznym. | Tak |  |
|  | Urządzenie kompaktowe, przenośne, z wbudowanym uchwytem transportowym, odporne na upadki, zalanie i wibracje, przeznaczone do pracy w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych. | Tak |  |
|  | Energia dwufazowa, do 360J, minimum 24 poziomy energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji. | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 300 J: <10 s (z zasilania sieciowego i akumulatorowego). | Tak |  |
|  | Zasilanie: - Zasilanie sieciowe: 110/230 V AC, 50/60 Hz (±10%) i akumulatorowe. - Wymienny akumulator bez efektu pamięci. - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie. - Czas ładowania akumulatora: maks. 4 godziny. - Czas pracy na akumulatorze: - minimum 180 minut monitorowania, - minimum 200 defibrylacji z maksymalną energią. | Tak |  |
|  | Czas monitorowania z zasilaniem akumulatorowym: min. 6 godz. Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 200 defibrylacji energią min. 325J. | Tak |  |
|  | Polska wersja językowa – menu, opis funkcji defibrylatora oraz komendy głosowe. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami aparatu jak wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej. Wybór energii, ładowanie energii, wyzwolenie energii i drukowanie dostępne z przycisków na łyżkach twardych. | Tak |  |
|  | W komplecie z urządzeniem łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i zintegrowane dla dzieci, min. po 1 zestawie. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji z użyciem łyżek standardowych/twardych lub elektrod defibrylacyjnych z podłączeniem kabla EKG. | Tak |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna: - Tryb stymulacji: „na żądanie” oraz asynchroniczny. - Zakres częstotliwości: minimum 40-170 imp./min. - Zakres natężenia prądu: minimum 5–180 mA. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG: - Monitorowanie EKG w zakresie HR: 20–250 bpm. - Kable EKG do badania 12-odprowadzeniowego EKG. - Wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych jednocześnie. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętywania danych pacjenta, zdarzeń (łącznie z krzywymi i uwagami), zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. Możliwość wyboru i drukowania raportów oraz przenoszenia zapisanych informacji za pomocą metod komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja minimum 360 minut ciągłego monitorowania EKG lub 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta min. 100 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i min. 90 minut ciągłego zapisu EKG. Komunikacja bezprzewodowa i przewodowa. Nie dopuszcza się transferu danych przy pomocy kart SD/USB ze względu na możliwość utraty danych wrażliwych. | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator termiczny: - Wbudowany rejestrator termiczny. - Szerokość papieru: minimum 90 mm. - Wydruk obejmujący co najmniej: - datę/godzinę, - szybkość papieru/drukarki - adnotacje odprowadzenia, - numer ID lub dane pacjenta, - minimum 3 krzywe dynamiczne | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku minimum 15 s krzywej EKG, w tym minimum 5 s z pamięci urządzenia. | Tak |  |
|  | Wydruk automatyczny, na żądanie. | Tak |  |
|  | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe. | Tak |  |
|  | Możliwość natychmiastowego wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ikony. | Tak |  |
|  | Możliwość zarządzania alarmami, możliwość wyciszenia w zakresie min. 2-15 min. | Tak, podac |  |
|  | Dodatkowe moduły monitorujące: - Pomiar EKG, - Pomiar saturacji SpO₂. - Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP. - Opcjonalnie możliwość kapnografi EtCO₂. | Tak, podać |  |
|  | Auto-test bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej, akumulatorowo-sieciowego oraz zasilania zewnętrznego. Możliwość wydruku auto-testu na żądanie. | Tak a) brak auto-testu – 0 pkt. b) możliwość wykonywania auto – testu – 5 pkt. |  |
|  | Wyposażenie: - Kabel EKG 3-żyłowy lub 10-żyłowy – 1 zestaw - Elektrody defibrylacyjne jednopacjentowe – minimum 2 komplety. - Elektrody pediatryczne – 1 komplet - Adapter/kabel do elektrod – 1 szt. - Żel do defibrylacji – minimum 1 szt. - Papier termiczny – minimum 4 rolki. - Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6 łożyskowanych kołach z dwoma hamulcami, wyposażony w kosz na akcesoria (tj. kosz o konstrukcji umożliwiającej przechowywanie kompletu akcesoriów defibrylatora (elektrody, przewody, papier termiczny, żel) w sposób uporządkowany i bezpieczny, przystosowany do użytkowania w warunkach klinicznych) i system montażowy zabezpieczający przed zrzuceniem oraz umożliwiający szybkie wypięcie bez użycia narzędzi lub - Stojak medyczny z podstawą stalową malowaną proszkowo, z obniżonym środkiem ciężkości, na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym trzy z blokadą. Wymiary: wysokość od podłoża do tacki: min. 1000 mm. Stojak medyczny z wyposażeniem: min. 1 taca, min. 1 uchwyt do prowadzenia i/lub min. 1 koszyk na akcesoria. | Tak | . |
|  | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem: do 9 kg. | Tak a) do 4 kg – 5 pkt. b) powyżej 4 kg, ale nie więcej niż 9 kg – 0 pkt. |  |
|  | Ekran: - kolorowy TFT, - przekątna minimum 5”, - możliwość wyświetlania minimum 3 krzywych dynamicznych. | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy, trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez okres przewidywanego cyklu życia sprzętu, wynoszący co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. Równoważne części zamienne nie mogą mieć gorszych cech i parametrów technicznych niż części oryginalne. | a) 5 lat – 0 pkt. b) powyżej 5 lat – 10 pkt. |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja: min. 48 miesięcy. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie: min. 2h dla 2 osób, co najmniej z zakresu obsługi i eksploatacji. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta