OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Kardiomonitor przenośny – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Kardiomonitor przenośny – 1 szt. |  |  |
|  | Kardiomonitor oparty na modułowej architekturze pomiarowej, umożliwiającej swobodne przenoszenie modułów pomiędzy urządzeniami. Moduły są odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną rekonfigurację interfejsu użytkownika, z natychmiastową prezentacją właściwych parametrów, bez przerywania pracy systemu. Moduł pomiarowy definiowany jest jako element jedno- lub wieloparametrowy w formie kompaktowej kostki, wsuwanej bezpośrednio do opcjonalnej bazy modułowej, zapewniającej pełną integrację z systemem pomiarowym. | Tak |  |
|  | Integracja oferowanego monitora z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) tego samego producenta co oferowany monitor i system centralnego monitorowania, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i urządzeń do terapii nerkozastępczej; dokumentacji terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg znanych skal ocen, tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być przeznaczony do monitorowania przy łóżku pacjenta. Pozwala na jednoczesny pomiar co najmniej następujących parametrów: - EKG/ST/QT/Arytmie, - Saturacja krwi SpO2, - Oddech, - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi NIBP, - Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi IBP, - Temperatura, oraz jest wyposażony w złącze uniwersalne min. 2 szt. wbudowane w obudowę monitora, typu plug&play, służące do rozbudowy o kolejne funkcje pomiarowe, dostępne bez konieczności stosowania opcjonalnej bazy (kieszeni) modułowej. Prezentacja danych na ekranie monitora, nastawianie granic alarmowych z poziomu monitora i przesyłanie danych do centrali monitorującej. Monitor musi posiadać możliwość rozbudowy o co najmniej następujące, dodatkowe funkcje pomiarowe wraz z alarmami, które są sterowane z poziomu ekranu monitora: - ciągły pomiar rzutu serca CCO metodą termodylucji przezpłucnej, - pomiar przewodzenia nerwowo-mięśniowego (NMT), - nieinwazyjny pomiar poziomu hemoglobiny całkowitej (SpHb) w krwi tętniczej, - nieinwazyjny pomiar poziomu całkowitej zawartości tlenu (SpOC) w krwi tętniczej, - nieinwazyjny pomiar poziomu wysycenia karboksyhemoglobiny (SpCO) w krwi tętniczej, - nieinwazyjny pomiar poziomu wysycenia methemoglobiny (SpMet) w krwi tętniczej, - wskaźnik zmienności krzywej pletyzmograficznej (PVI), - elektroencefalografia EEG, w tym aEEG, - pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, - pomiar głębokości uśpienia metodą Sedline, - regionalna saturacja tlenowa (oksymetria regionalna), - pomiar gazów anestetycznych i oddechowych w drogach oddechowych pacjenta. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w kolorowy ekran LCD, sterowany dotykowo, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, krzywych dynamicznych i interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami. Ekran o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920x1080, ze sterowaniem dotykowym wykorzystującym pojemnościową technologię dotyku. Technologia ta musi umożliwiać obsługę gestów w tym: przeciąganie, przewijanie (podobnie jak w smartfonach i tabletach). | Tak, podać |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe w języku polskim | Tak |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia monitor oraz moduły pomiarowe nie mogą posiadać jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Klasa ochrony przed ciałami stałymi i przed wodą min. IP32 lub równoważna. | Tak, podać |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w zasilanie sieciowe 230V 50 Hz oraz akumulatorowe. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3 godziny w przypadku monitorowania EKG/oddech lub na co najmniej 2,5 godziny w przypadku monitorowania EKG/Oddech, SpO2 i NIBP co 15 minut. | Tak, podać |  |
|  | Monitor musi wyświetlać jednocześnie wszystkie wartości numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | Tak, podać |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być przystosowany do pracy ze stacją centralnego monitorowania poprzez łączność przewodową (co najmniej przesyłanie danych pomiarowych i alarmów). Po podłączeniu monitora do centralnej sieci monitorowania pacjenta musi być możliwa komunikacja pomiędzy oferowanymi monitorami. Podgląd danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w ww. sieci monitorowania. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w oprogramowanie do tworzenia raportów z przebiegu monitorowania. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w funkcję trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich min. 96 godzin. Ustawiana rozdzielczość trendów w zakresie min. od 12 s do 5 min. Wyświetlanie trendów w zaprogramowanych grupach. | Tak, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów typu horyzont, gdzie dane trendów są nakładane na zdefiniowaną linię podstawową lub zakres podstawowy. Funkcja konfigurowalna dla każdego parametru. Widok typu horyzont składa się z: - horyzontu stanowiącego punkt referencyjny lub linię podstawową, ułatwiającą wizualizację zmian stanu pacjenta. Widok typu horyzont można skonfigurować tak, aby odwzorowywał bieżący stan pacjenta lub też stan, który może on osiągnąć; może to być pojedyncza wartość lub zakres, - trendu graficznego przedstawiającego dane pacjenta w zadanym okresie trendu. - wskaźnika trendu w postaci strzałki wskazującej zmianę trendu pacjenta w ustawionym czasie (regulacja czasu min.: 10 minut, 5 minut lub 2 minuty), - paska odchyleń wskazującego, w jaki sposób bieżąco mierzona wartość odchylała się od ustawionego horyzontu. Wysokość paska odchyleń stanowi wskaźnik rozległości zmiany stanu pacjenta względem linii podstawowej (horyzontu). Funkcja pozwala ustawić górne i dolne granice (niezależnie od limitów alarmów) oraz wartość docelową. | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci histogramu, może być skonfigurowana dla dowolnego parametru. Histogram pokazuje procent czasu, w którym pomiary były utrzymywane w określonym zakresie wartości. Histogram może być osadzony na stałe na ekranie głównym, wraz z wartościami liczbowymi mierzonych parametrów oraz ich krzywymi dynamicznymi, nie tylko jako okno typu „pop-up” | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w system alarmów dźwiękowych i wizualnych min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | Tak |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania na co najmniej: 1, 2, 3, 5, 10 min. | Tak, podać |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy musi być wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 50 zdarzeń alarmowych. Zdarzenia zapisywane automatycznie np. w zaprogramowanej sytuacji alarmowej i wyzwalane ręcznie. Zdarzenie musi rejestrować min. 4 różne parametry pomiarowe wraz z odpowiadającymi im krzywymi pomiarowymi | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów | Tak |  |
|  | Monitor musi posiadać możliwość rozbudowy o następującą funkcjonalność: jednoczesne podłączenie co najmniej dwóch urządzeń zewnętrznych. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych i alarmów z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora, przesyłanie ich do stacji centralnego monitorowania i dalej do innych systemów informatycznych np. HIS, CIS. Powyższa funkcjonalność musi obsługiwać co najmniej wymienione poniżej grupy urządzeń (dla każdej grupy urządzeń należy wymienić min. 2 różnych producentów): - monitory hemodynamiczne, - oksymetria (mózgowa, regionalna), - monitoring funkcji mózgu, - przezskórny pomiar gazów (ang. Transcutaneous Gas Measurement), - kalorymetria metabolizmu, - hemodializy, - inkubatory, - systemy kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP), - respiratory, - aparaty do znieczulania, - systemy pomp infuzyjnych. | Tak |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie min. od 1 do 12 odprowadzeń EKG, z możliwością wyboru i programowania przez użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 15 do 350 [ud./min.] z dokładnością min. +/- 1% w całym zakresie pomiarowym. | Tak, podać |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiaru minimum -2,0 mV/+2,0 mV. | Tak, podać |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w klasyfikację minimum 24 różnych rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w funkcję rekonstruowanego pomiaru 12-to odprowadzeniowego EKG w przypadku podłączenia 5-ciu i 6 elektrod rejestrujących EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w funkcję analizy odcinka QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w funkcję analizy odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja musi gromadzić pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. Możliwość użycia przewodu 5-, 6- i 10-cio odprowadzeniowego EKG dla uzyskania pełnego obrazu 12 odprowadzeń EKG. Funkcja musi udostępniać również wizualną mapę granic STEMI na podstawie zaleceń dotyczących pomiaru uniesienia odcinka ST (STE) opublikowanych w wytycznych AHA/ESC. Możliwość prezentacji ww. funkcjonalności na ekranie monitora i stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji |  |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu | Tak |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy od 1 do 160 odd./1 min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd./1 min. (dopuszczalne różnice +/-1 odd./1 min.) | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 do 24 godzin. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie min. 3 ostatnich wyników pomiarowych ma ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: min. od 70 do 100% z dokładnością min. +/- 3% | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: min. od 30 do 300 z dokładnością min. ±2% lub 1 ud./1 min. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji w formie cyfrowej. | Tak |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe . | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
|  | Pomiar temperatury: zakres pomiarowy minimum od 0 do 45 oC. | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury: przynajmniej +/- 0,1°C | Tak, podać |  |
|  | Rozbudowa monitora o pomiar temperatury przewidywanej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus lub równoważnej, która pozwala na użycie sond ustnej/pachowej i doodbytniczej. Rozbudowa możliwa bez udziału serwisu, poprzez podłączenie modułu do odpowiedniego złącza. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia min. jednokanałowy. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia: od –40 do +330 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | Tak |  |
|  | Pomiar pulsu: w zakresie min. 30-300 ud./1 min. | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu muszą znajdować się co najmniej następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód EKG 5 odprowadzeniowy, krokodylek (końcówki odłączane od przewodu głównego) x 1 szt. - wielorazowy wężyk do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych, rozmiar standard x 1 szt. - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych, rozmiar duży x 1 szt - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, na palec x 1 szt. - wielorazowy przewód do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | System montażu monitora: Zawieszenie umożliwiające stabilne przymocowanie monitora na wózku jezdnym | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 84 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na akumulatory i akcesoria pomiarowe: min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny obejmujący konserwację, aktualizację oprogramowania | Tak |  |
|  | W ramach dostawy zapewniony zostanie zdalny dostęp do specjalisty, który dokonywać będzie diagnozy zaistniałych problemów | Tak |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania i instalacje poprawek do oprogramowania: przez cały oferowany okres gwarancji zostanie zapewniony dostęp do najnowszych istniejących licencji na oprogramowanie, w tym na instalację nowych wersji oprogramowania i instalacje poprawek do oprogramowania | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki: nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii bez części lub do 5 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych, w godzinach od 8.00 do 18.00. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminach wskazanych powyżej dostawca zobowiązuje się do instalacji w miejscu realizacji umowy urządzenia zastępczego, na czas naprawy urządzenia. Urządzenie zastępcze będzie odpowiadało parametrom technicznym urządzenia, które zastępuje | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu na miejscu: do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, co najmniej takimi jak: - paszport techniczny, - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 2 osób przez min. 2 godziny | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta