OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Respirator z funkcją NIV – 11 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”, gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Respirator stacjonarny do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej (NIV) | Tak |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną. | Tak |  |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą min. 1 z kół | Tak, podać |  |
|  | Możliwość posadowienia respiratora na dedykowanym niskim wózku transportowym o wysokości nie większej niż 110 cm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi, w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji i użytkowania urządzenia na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) – poprzez montaż na dedykowanym uchwycie lub postawienie na półce kolumny | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna minimum 18" | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar | Tak, podać |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | Tak, podać |  |
|  | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia konfiguracji urządzenia przed nieautoryzowaną zmianą (np. hasłem lub równoważnym mechanizmem) | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji i nastawy |  |  |
|  | VC-CMV, AC (CMVAssist) | Tak, podać |  |
|  | VC-SIMV, PC-SIMV | Tak, podać |  |
|  | PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP | Tak, podać |  |
|  | SPN-CPAP/PS i VS | Tak, podać |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP | Tak, podać |  |
|  | Tryb wentylacji PC/PSV | Tak, podać |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | Tak, podać |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS | Tak, podać |  |
|  | Tryb wentylacji typu VPS | Tak, podać |  |
|  | Obsługa wentylacji nieinwazyjnej (NIV) z automatyczną kompensacją przecieków w każdym trybie wentylacji | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji APRV z protokołem zakończenia fazy wydechu opartym na parametrach z przepływu oddechowego lub mechanizmie równoważnym | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG) | Tak |  |
|  | Nastawianie VT (objętości oddechowej) z uwzględnieniem kalkulacji VT/kg IBW | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia również w trybach NIV, na podstawie analizy parametrów oddechowych, takich jak etCO2, objętości oddechowej i częstości oddechu lub parametrów równoważnych | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępna w trybach spontanicznych i wymuszonych; możliwość nastawy wewnętrznej; średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozmiarze min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. | Tak, podać |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami w zakresie min. od 2 do 80 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie | Tak |  |
|  | Automatyczne westchnienia z możliwością regulacji ich parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E) | Tak |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej minimum 1 – 150 oddechów/min. | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie minimum od 20 do 2000 ml. | Tak, podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych min. od 1 do 95 cmH2O. | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV min. od 0 do 95 cmH2O. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP min. od 0 do 50 cmH2O. | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. | Tak, podać |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak |  |
|  | Objętość minutowa przecieku, objętość lub proporcja przecieku | Tak |  |
|  | Kalkulacja współczynnika Vds/Vte | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji P01 | Tak |  |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną lub równoważną | Tak |  |
|  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru lub estymacji eliminacji CO2 na minutę | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. Jeżeli Tak - podać |  |
|  | Prezentacja na kolorowym, dedykowanym ekranie respiratora o przekątnej min. 18” krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO2/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum czterech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  |
|  | Prezentacja na kolorowym min. 18” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak, podać |  |
|  | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych | Tak |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość konfiguracji min. 6 ekranów | Tak, podać |  |
|  | Respirator wyposażony w jednostkę zasilania sprężonym powietrzem medycznym z jednostki zasilania gazami oraz jednostkę zasilania w energię elektryczną | Tak, podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | Tak |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością automatycznego uruchomienia wentylacji zastępczej | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak, podać |  |
|  | Test respiratora na żądanie użytkownika. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji | Tak |  |
|  | Synchroniczny, pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia respiratora w elektroniczny kontroler utrzymania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej wraz z jednorazowymi drenami, przeznaczony do współpracy z respiratorem oraz kompatybilny z innymi respiratorami i aparatami do znieczulenia | Tak |  |
|  | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o długości min. 3m | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Podpowiedzi tekstowe i graficzne na ekranie respiratora, minimum: do alarmów, trybów wentylacji, manewrów diagnostycznych, procedur czyszczenia, stanu baterii | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem opartym na technologii elektrycznej tomografii impedancyjnej lub równoważnej, umożliwiającej nieinwazyjne monitorowanie oraz diagnozowanie w czasie rzeczywistym zaburzeń funkcjonalnych dystrybucji powietrza w płucach pacjenta | Tak |  |
|  | Akcesoria do każdego respiratora |  |  |
|  | Płuco testowe min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa i wdechowa wielorazowego użytku min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Kuweta jednorazowa do kapnometrii w strumieniu głównym lub równoważny element pomiarowy min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Czujników przepływu do dezynfekcji min. 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Czujnik przepływu do sterylizacji min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99.99% i wirusowej ≥ 99.9% min. 100szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowe, dwuramienne obwodów oddechowych pacjenta min. 50 szt. | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 72 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji; obejmująca konserwację, aktualizację oprogramowania | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki: nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii bez części lub do 10 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych (w godzinach pracy serwisu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostawca zobowiązuje się do instalacji w miejscu realizacji umowy urządzenia zastępczego, na czas naprawy urządzenia gdy czas naprawy przekracza 10 dni roboczych. Urządzenie zastępcze będzie odpowiadało parametrami technicznymi urządzeniu. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu na miejscu do 48 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze w godzinach pracy serwisu. | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, co najmniej takimi jak: - paszport techniczny, - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 5 osób przez min. 5 godzin. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta