OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Macerator – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do automatycznego rozdrabniania i higienicznego usuwania jednorazowych pojemników sanitarnych (np. basenów, kaczek, misek) wykonanych z masy celulozowej, wykorzystywanych w opiece nad pacjentem. | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia bezdotykową obsługę oraz ogranicza ryzyko zakażeń krzyżowych. | Tak |  |
|  | Pojemność: umożliwia jednoczesne rozdrobnienie co najmniej 1 basenu i 1 kaczki lub równoważnych produktów z celulozy oraz ich bezpośrednie spłukiwanie do systemu kanalizacji. | Tak |  |
|  | Cykl pracy: automatyczny, w pełni zamknięty; czas jednego cyklu roboczego: nie krótszy niż 1,5 minuty i nie dłuższy niż 3 minuty, w zależności od trybu pracy urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz. | Tak |  |
|  | Moc silnika: maks. 400W, moc pompy wody: maks. 125W | Tak, podać |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej: maks. 0,01 kWh na cykl. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie urządzenia przed przeciążeniem. | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do współpracy ze środkami dezynfekującymi rekomendowanymi przez producenta. | Tak |  |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny: średnica 50 mm. | Tak |  |
|  | Przyłącze wody zimnej: ¾”. | Tak |  |
|  | Zużycie wody na cykl: maks. 11l | Tak, podać |  |
|  | Wymagane minimalne natężenie przepływu wody: 4 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gł.): 360 × 977 × 445 mm; dopuszczalna tolerancja ±10 mm; wysokość z otwartą pokrywą: maks. ok. 1253 mm. | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia podstawy: nie większa niż 0,16 m². | Tak, podać |  |
|  | Wysokość załadunku: maks. 90 cm. | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody maks. 52 kg. | Tak, podać |  |
|  | Wykonanie: obudowa ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa, odporna na działanie środków chemicznych i łatwa do czyszczenia. | Tak, podać |  |
|  | Górna pokrywa wyposażona w powłokę o właściwościach antybakteryjnych, ograniczającą rozwój drobnoustrojów, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą ISO 22196 lub normą równoważną, określającą metodę oceny aktywności przeciwbakteryjnej tworzyw sztucznych i innych powierzchni nieporowatych. | Tak |  |
|  | Pokrywa wyposażona w uchwyt umożliwiający szczelne zamknięcie komory oraz jej otwieranie bez użycia dłoni. | Tak |  |
|  | Górna obudowa i pokrywa (z wyłączeniem uchwytu) wykonane jako jednolity element, bez szczelin i zagłębień sprzyjających gromadzeniu zanieczyszczeń. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność oraz czystość komory podczas pracy. | Tak |  |
|  | Obsługa: bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy (np. za pomocą czujnika ruchu, przycisku łokciowego lub pedału nożnego). | Tak |  |
|  | System automatycznego blokowania pokrywy w trakcie pracy, czujniki obecności wody, kontroli temperatury, oraz mechanizmy ochrony przed przegrzaniem. | Tak |  |
|  | Funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy. | Tak |  |
|  | Mechanizm ryglujący z funkcją dociągu pokrywy. | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe; panel sterowania wyposażony w czytelne wskaźniki świetlne i/lub ikony graficzne informujące o przebiegu cyklu i stanach alarmowych. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia w przypadku: • otwarcia pokrywy, • niskiego poziomu wody, • zablokowania odpływu, • usterki mechanicznej. | Tak |  |
|  | Możliwość resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie. | Tak |  |
|  | Wbudowany dozownik środka antybakteryjnego i dezodoryzującego. | Tak |  |
|  | Zużycie środka: maks. 1 ml/cykl. | Tak, podać |  |
|  | Komora oraz głowice tnące wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316L (1.4404) lub równoważnej, odpornej na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. Za stal równoważną uznaje się stal nierdzewną o porównywalnej lub wyższej odporności korozyjnej, przeznaczoną do zastosowań medycznych i sanitarnych. | Tak, podać |  |
|  | Elementy tnące umiejscowione w górnej części komory, z bezpośrednim dostępem po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna. | Tak |  |
|  | System maceracji oparty na co najmniej dwóch modułach tnąco-rozrywających o różnej geometrii, długości min. 9 cm, wyposażonych w co najmniej trzy elementy tnące umieszczone na różnych wysokościach oraz komorę zagarniającą. | Tak, podać |  |
|  | System rozdrabniania z bezpiecznymi ostrzami lub wirującymi łopatkami, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
|  | Dodatkowy element tnący umieszczony na bocznej ścianie komory. | Tak |  |
|  | Otwory w komorze o średnicy maks. 10 mm, zapobiegające przedostawaniu się większych elementów do instalacji kanalizacyjnej. | Tak, podać |  |
|  | Min. 8 otworów odpływowych umożliwiających równomierne i kontrolowane odprowadzanie ścieku, rozmieszczonych na ścianach komory i/lub talerzu obrotowym. | Tak, podać |  |
|  | Ślimakowy, bezkolizyjny system odprowadzania zmacerowanego ścieku do syfonu, zapewniający płynne i równomierne odprowadzanie. | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczego noża lub modułu tnącego bez konieczności wymiany całego zespołu. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego demontażu talerza tnącego; dostęp do elementów mocujących bezpośrednio z komory maceracji. | Tak |  |
|  | Uszczelka pod całą powierzchnią podstawy urządzenia, zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci i zanieczyszczeń oraz poprawiająca stabilność i wyciszenie pracy. | Tak |  |
|  | Dezynfekcja: automatyczne mycie i dezynfekcja komory oraz elementów wewnętrznych po zakończeniu każdego cyklu z użyciem środka chemicznego. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: kosz umożliwiający zawieszenie kanistra ze środkiem dezynfekującym na ścianie. | Tak |  |
|  | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający urządzenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, potwierdzająca spełnienie wymagań właściwych dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej (w szczególności dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej), wraz z oznakowaniem CE – dołączony do oferty. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać stosowanie jednorazowych naczyń sanitarnych pochodzących od różnych producentów. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 36 miesięcy. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta