OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Nóż plazmowy – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”, gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do zabiegów chirurgicznych, umożliwiające cięcie i koagulację tkanek miękkich oraz uzyskanie hemostazy również w przypadku kości. Generator łączy w sobie funkcje energii monopolarnych i bipolarnych | Tak |  |
|  | Generator elektrochirurgiczny zasilany energią RF | Tak |  |
|  | Generator wykorzystujący energię monopolarną i bipolarną | Tak |  |
|  | Generator kompatybilny z elektrodami bipolarnymi do uzyskiwania hemostazy tkanek miękkich oraz nożami plazmowymi do cięcia tkanek miękkich | Tak |  |
|  | Generator umożliwia symultaniczne korzystanie z elektrod monopolarnych i bipolarnych | Tak |  |
|  | Urządzenie identyfikuje podłączone jednorazowe narzędzia i odpowiednio dostosowuje ustawienia | Tak |  |
|  | Generator musi posiadać gniazda do elektrody monopolarnej, elektrody bipolarnej, elektrody neutralnej oraz wbudowaną pompę do podawania soli fizjologicznej | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe – aktywacji i alarmów | Tak |  |
|  | Regulacja głośności sygnałów aktywacji | Tak |  |
|  | Automatyczny max. 10-cio sekundowy test urządzenia po uruchomieniu | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw startowy min. 50 szt. noży plazmowych | Tak/Nie podać, Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Generator wyposażony w wielorazowy kabel do elektrod neutralnych wraz z 50 szt. elektrod neutralnych oraz kabel zasilający o długości min. 450 cm +/- 5% | Tak, podać |  |
|  | Przycisk włączania/wyłączania | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który wyświetla komunikaty informacyjne i diagnostyczne | Tak |  |
|  | Regulacja głośności sygnałów aktywacji w sposób dotykowy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie i sterowanie dotykowe nastawów mocy noża plazmowego w zakresie: - cięcie min. od 1 do 10, - koagulacja min. od 1 do 10 | Tak/Nie podać, Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie i sterowanie dotykowe nastawów mocy elektrod bipolarnych w zakresie min. od 20 do 220 W oraz poziomu przepływu soli fizjologicznej w min. 3 stopniach: niski, średni, wysoki. | Tak/Nie podać, Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Regulacja dotykowa nastawów mocy elektrod bipolarnych w zakresie min. od 20 do 100 W w krokach co max. 5 W oraz w zakresie min. od 100 do 220 W w krokach co max. 10 W | Tak/podać |  |
|  | Funkcja napełniania elektrod bipolarnych roztworem soli fizjologicznej przed ich użyciem, a po prawidłowym podłączeniu do generatora aktywowana wciśnięciem przycisku na wyświetlaczu urządzenia | Tak/Nie podać, Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Co najmniej cztery przyciski pamięci ustawień, aby przechować i przywołać preferencje użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Gniazdo serwisowe | Tak |  |
|  | Gniazdo USB | Tak |  |
|  | Złącze uziemienia wyrównawczego (zabezpieczenie przeciwporażeniowe) | Tak |  |
|  | Złącze podłączenia przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Złącze zasilania | Tak |  |
|  | Masa generatora nie większa niż 10 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary generatora max. 400 x 450 x 200 mm | Tak, podać |  |
|  | Paramatery częstotliwości dźwiękowych: - cięcię: min.1100 Hz, - koagulacja: min. 550 Hz, - hemostaza bipolarna: min. 900 Hz, - symultaniczne cięcie i hemostaza bipolarna: min. 300 Hz, - symultaniczna koagulacja i hemostaza bipolarna: min. 415 Hz | Tak, podać |  |
|  | Wyrób zgodny z normami ES60601-1; IEC 60601-1, 60601-1-4, 60601-1-2, 60601-2-2; CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 lub równoważnymi | Tak, podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa min. I CF | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności lub równoważne | Tak |  |
|  | Noże plazmowe |  |  |
|  | Min. 10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryby 1-5 umożliwiające cięcie skóry | Tak/Nie podać, Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Min. 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej | Tak, podać |  |
|  | Pracuje w temperaturze od 40°C do 170°C | Tak, podać |  |
|  | Posiada izolację termiczną ostrza | Tak, podać |  |
|  | Plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza, grubość krawędzi tnącej min. 12 μm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 10 letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku w całym okresie gwarancji, od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych min. 1/rok | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu min. 3 osoby przez min. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 24 godziny robocze, po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: do 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta