OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Osłony radiologiczne w postaci nowoczesnego egzoszkieletu - 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Nowoczesna osłona radiologiczna w postaci systemu wspomagającego odciążenie personelu medycznego, przeznaczona do stosowania podczas procedur z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w pracowniach RTG, hemodynamiki, elektroterapii oraz salach zabiegowych hybrydowych. | Tak |  |
|  | Konstrukcja systemu umożliwia redukcję obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego użytkownika poprzez przeniesienie masy elementów ochronnych z obręczy barkowej i kręgosłupa na inne elementy nośne systemu, przy zachowaniu ergonomii i swobody ruchów niezbędnych do wykonywania procedur medycznych. | Tak |  |
|  | Wyposażony w dedykowany fartuch ochronny – zabezpiecza przód, boki i tył użytkownika, regulowany do różnych sylwetek. | Tak |  |
|  | Fartuch posiada rękawy lub rozwiązania równoważne, zapewniające dodatkową ochronę górnych kończyn użytkownika przed promieniowaniem jonizującym. | Tak |  |
|  | Ochrona radiologiczna systemu zapewniająca równoważnik ołowiu nie mniejszy niż 0,5 mm Pb w obszarach krytycznych (kręgosłup, miednica, klatka piersiowa). | Tak |  |
|  | Zintegrowany kołnierz tarczycy o równoważniku ołowiu nie mniejszym niż 0,5mm Pb lub rozwiązanie równoważne. | Tak |  |
|  | System regulowany, przystosowany do użytkowników o różnych sylwetkach, umożliwiający pracę zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej. | Tak |  |
|  | System zapewniający ochronę głowy przed promieniowaniem rozproszonym w postaci wizjera (maski) lub rozwiązania równoważnego, o równoważniku ołowiu nie mniejszym niż 0,3 mm Pb, umożliwiającego noszenie okularów korekcyjnych przez operatora. Waga wizjera lub rozwiązania równoważnego całkowicie przeniesiona na system egzoszkieletowy. | Tak |  |
|  | System przystosowany do użytkowania zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej, z zachowaniem ergonomii i swobody ruchów. | Tak |  |
|  | Rozwiązanie umożliwiające łatwe zakładanie i zdejmowanie systemu oraz jego bezpieczne przemieszczanie i przechowywanie, w tym z zastosowaniem mobilnego systemu wieszania lub rozwiązania równoważnego.” | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 24 miesiące. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta