OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek do transportu pacjenta - 2 szt.

Wykonawca: ………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV lub aluminium. Stabilna rama zapewniająca komfort i bezpieczeństwo podczas przemieszczania zarówno w obrębie oddziału, jak i podczas transportu międzyoddziałowego. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: min. 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: min. 2160 mm (± 30 mm) Materac o wymiarach min. 2000x700mm | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: min. 450 - 810 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: min. 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min. 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | Tak |  |
|  | Leże czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak |  |
|  | Pod leżem listwa aluminiowa o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | Tak |  |
|  | Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min. 0-70° (± 3°) - regulacja płynna. | Tak |  |
|  | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: min. 0-42° (± 3°) - regulacja płynna. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 6 krążków odbojowych, w tym min. 4 dwuosiowe. | Tak |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | Tak |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem odznaczającym, preferowany kolor czerwony. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża. | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w min. 4 haczyki, - materac o grubości min. 8 cm, składający się z pianki poliuretanowa o twardości H3 lub H4 (lub materiału równoważnego w zakresie twardości i dopasowania do kształtu ciała oraz odporności na dezynfekcję), pokryta obiciem tapicerskim. Wózek wyposażony w ergonomiczne uchwyty do prowadzenia, z antypoślizgowymi nakładkami, oraz pasy bezpieczeństwa z regulacją długości, zabezpieczające pacjenta przed zsunięciem się | Tak |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | Tak |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową, wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia demontowana bez użycia narzędzi, w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. | Tak |  |
|  | Posiada cztery obrotowe koła o średnicy minimum 125 mm, w tym min. dwa z hamulcami bezpieczeństwa zapewniającymi stabilność podczas postoju. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg | Tak |  |
|  | Tapicerka wykonana z materiałów łatwych do dezynfekcji, odpornych na środki chemiczne i mechaniczne uszkodzenia. Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 2 kolory. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 36 miesięcy | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta