OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), - żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych. | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | Tak |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym. | Tak |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli. | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym. | Tak |  |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów. | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty w języku polskim. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu: min.3,2 cala | Tak |  |
|  | Zakres szybkości dozowania od 0,1 do 1200 ml/h. | Tak |  |
|  | Dokładność infuzji: min. 5%. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | Tak |  |
| - zostajew | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
|  | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - min. 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. | Tak |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie od 75 do 900 mmHg. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy mn. IP22. | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 25 ml/h. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h. | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Szkolenie: 2 h, min. 4 osoby | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta