OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (KKG) – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | Tak – podać nazwę urządzenia, model, producenta oraz rok produkcji |  |
|  | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (odporna na środki dezynfekujące i korozję) | Tak |  |
|  | Masaż podwodny – min. 4 dysze kierunkowe z regulacją kierunku wypływu strumienia | Tak, podać |  |
|  | Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności | Tak |  |
|  | Półautomatyczny spust wody z misy | Tak |  |
|  | Prysznic ręczny | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - min. 1 ergonomiczne krzesło obrotowe - min. 5 szt. środek do czyszczenia wanien - regulowane stopki do wypoziomowania zintegrowane z konstrukcją | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilania 230V, moc min. 0,95 kW | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego min. 40 l | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna pojemność użytkowa napełniania min. 20 litrów | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 1000 x 1200 x 1100 mm | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania min. 3,5” z menu w języku polskim umożliwiający minimum: - automatyczne sterowanie dyszami - automatyczny system napełniania - zabezpieczanie przed przelaniem wody - ustawianie czasu zabiegu - wyłączenie po skończonym zabiegu - zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho - czujnik temperatury wody nalewanej w zakresie co najmniej 30 – 45 °C - czujnik temperatury wody w misie - powiadomienie o konieczności odkamieniania | Tak, podać |  |
|  | Elektromagnetyczny zmiękczacz wody | Tak |  |
|  | System do dezynfekcji chemicznej | Tak |  |
|  | Wanna w kolorze niebieskim lub odcieniu równoważnym | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych min. 1/rok | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu min. 3 osoby przez min. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta