OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Skaner do żył – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze. Przystosowane do pracy u dorosłych, dzieci oraz pacjentów trudnych naczyniowo, wspomagające procedury wkłuć dożylnych i pobierania krwi, z interfejsem w języku polskim | Tak |  |
|  | Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego. | Tak |  |
|  | Iluminator wykorzystujący kamerę CMOS | Tak |  |
|  | Wyświetlacz DLP z informacjami o wybranych trybach i stanie akumulatora, min. 1,3” | Tak, podać |  |
|  | Długość fali światła podczerwonego min. 850 nm +/- 10 nm | Tak, podać |  |
|  | Długość fali światła widzialnego w zakresie min. 400-760nm | Tak, podać |  |
|  | Brak konieczności używania jakichkolwiek elementów wielorazowych, w tym nakładek na iluminator, czy na części ciała pacjenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę do przewodowego ładowania | Tak |  |
|  | Praca na rozładowanym urządzeniu za pomocą ładowarki sieciowej | Tak |  |
|  | Prowadzenie czytelnej projekcji w zakresie min. 20-25 cm nad ciałem pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę min. 12 mm | Tak, podać |  |
|  | Praca także przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 tryby wyświetlania projekcji umożliwiające dopasowanie do koloru skóry oraz regulację jasności | Tak |  |
|  | Min. 10 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta | Tak |  |
|  | Zmiana rozmiaru projekcji min. 3 rozmiary | Tak, podać |  |
|  | Obraz projekcji o rozdzielczości min. 856 x 480 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 2 h | Tak, podać |  |
|  | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią o pojemności min. 3000 mAh, DC 5V 2 A | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia z wbudowanym akumulatorem: max. 350 g | Tak, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): min. 200 x 50 x 50 | Tak, podać |  |
|  | Statyw jezdny kompatybilny z urządzeniem | Tak |  |
|  | Min. 5-ramienna podstawa jezdna | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości – max. wysokość 115 cm | Tak, podać |  |
|  | Długość wysięgnika min. 55 cm | Tak, podać |  |
|  | Pantografowa konstrukcja wysięgnika pozwalająca na utrzymanie jednakowej pozycji urządzenia przy regulacji odległości od ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Koszyk na akcesoria | Tak |  |
|  | Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta